Pakiet 1 - Zakup stanowisk do przeprowadzania prób wysiłkowych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | Wartość graniczna | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| poz 1 | Cykloergometr - 2 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| 1 | Wbudowany moduł EKG | TAK |  |
| 2 | Sterowany procesorem hamulec z pomiarem momentu obrotowego | TAK |  |
| 3 | Min. 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym | TAK (podać) |  |
| 4 | min. 2 odprowadzenia w trybie treningowym | TAK (podać) |  |
| 5 | Zakres obciążenia: 25 - 400 W | TAK |  |
| 6 | Zakres obrotów: 20 - 130 obr./min, obciążenie niezależne od liczby obrotów | TAK |  |
| 7 | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
| 8 | Przesuw 25/50/100 mm/ | TAK |  |
| 9 | Zakres pomiaru HR 15-240 bpm | TAK |  |
| 10 | Cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz | TAK |  |
| 11 | Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 60VA | TAK |  |
| 12 | Maksymalna waga pacjenta min.150 kg | TAK (podać) |  |
| 13 | Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS232 | TAK |  |
| 14 | Współpraca z kompatybilnym systemem do badań wysiłkowych | TAK |  |
| 15 | Wyposażenie każdego cykloergometru; - Kabel pacjenta do systemu wysiłkowego - Kabel pacjenta do systemu rehabilitacji kardiologicznej - Elektrody jednorazowe - min. 50 szt. - Zasilacz sieciowy - Kabel sieciowy - Kabel do transmisji danych | TAK (podać) |  |
| poz 2 | Stanowisko z system do badań wysiłkowych - 2 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| 1 | System komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem przeznaczony do prowadzenia elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością ciągłej rejestracji przebiegów z 12 odprowadzeń EKG. | TAK (podać) |  |
| 2 | Prezentacja zapisu EKG w różnych trybach: 3,6,12 odprowadzeń. | TAK (podać) |  |
| 3 | Próbkowanie 1600 Hz. Rozdzielczość próbkowania 12 bitów. | TAK (podać) |  |
| 4 | Możliwość włączania i wyłączania filtru mięśniowego, sieciowego i filtru antydryftowego podczas badania. | TAK |  |
| 5 | Możliwość obejrzenia badania w trybie pełnego rozwinięcia. | TAK |  |
| 6 | Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST | TAK |  |
| 7 | Możliwość zmiany parametrów prezentacji zapisu EKG ( przesuw, wzmocnienie) | TAK |  |
| 8 | Archiwizacja danych na dysku twardym komputera z możliwością wydruku raportu zapisu EKG, uśrednionych zespołów P-QRS-T | TAK |  |
| 9 | Sygnalizacja wykrycia arytmii komorowych | TAK |  |
| 10 | Wydruk EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 11 | Opcja automatycznego pomiaru ciśnienia krwi | TAK |  |
| 12 | Możliwość rejestracji spoczynkowych zapisów EKG | TAK |  |
| 13 | Możliwość wyznaczenia punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty | TAK |  |
| 14 | Możliwość definiowania własnych protokołów | TAK |  |
| 15 | Zmiana parametrów prezentacji zapisu EKG ( przesuw, wzmocnienie ) | TAK |  |
| 16 | Funkcja reanalizy wykonanego badania | TAK |  |
| 17 | Automatyczna analiza arytmii | TAK |  |
| 18 | Stanowisko z mobilnym wózkiem z możliwością blokady kół, komputerem, monitorem LCD min. 23”, drukarką laserową A4 i myszką | TAK (podać) |  |
| INNE |
| 1 | Urządzenia nowe, nie powystawowe, rok produkcji – nie wcześniej niż 2019 |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
| 3 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |
| 4 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |
| 5 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |
| 6 | Materiały informacyjne z parametrami technicznymi | TAK |  |
| 7 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |
| GWARANCJA |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |
| 2 | Autoryzowany serwis na terenie kraju (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia; |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 7 dni roboczych. |  |
| 4 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |
| 6 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |
| 7 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. |  |

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Należy podać w dniach od daty podpisania umowy (termin nie może być dłuższy niż  21 dni ):

.........................................................................................