Pakiet 3 - Zakup wyposażenia dla sterylizatorni

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | Wartość graniczna | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| poz 1 | Myjnia dezynfektor wolnostojąca do narzędzi chirurgicznych - 1 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| 1 | Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/2 | TAK |  |
| 2 | Urządzenie o pojemności min. 8 tac 1/1 DIN | TAK (podać) |  |
| 3 | Urządzenie podblatowe o wymiarach max. ( s x g x w) – 900 mm x 650 mm x 850 mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Drzwi otwierane ręcznie, uchylne do dołu, z blokadą uniemożliwiającą ich otworzenie w trakcie trwania procesu. | TAK |  |
| 5 | Obudowa oraz rama wykonane ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI304 | TAK |  |
| 6 | Komora myjąca o zaokrąglonych rogach, wykonana ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI316L | TAK |  |
| 7 | Sterowanie mikroprocesorowe, procesy realizowane automatycznie. | TAK |  |
| 8 | Minimum 40 programów mycia i dezynfekcji w tym 20 predefiniowanych i 20 z możliwością zaprogramowania przez użytkownika. | TAK (podać) |  |
| 9 | Urządzenie z wbudowanym agregatem suszącym, moc agregatu max. 2kW o wydajności min. 150m³/h. Możliwość modyfikacji temperatury i czasu suszenia. | TAK (podać) |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w filtr absolutny powietrza suszącego klasy min. HEPA H14 | TAK (podać) |  |
| 11 | Wbudowane dwie pompy dozujące środki chemiczne, z możliwością rozszerzenia o dodatkową pompę. | TAK |  |
| 12 | Urządzenie z wbudowanym zmiękczaczem wody | TAK |  |
| 13 | Wyświetlacz LCD, komunikaty w języku polskim. | TAK |  |
| 14 | Układ myjący zapewniający natrysk każdej tacy z góry i dołu (min. 2 obrotowe ramiona myjące w komorze, system koszy z wbudowanymi ramionami myjącymi) | TAK (podać) |  |
| 15 | Wydajna pompa myjąca o mocy nie przekraczającej 550W | TAK (podać) |  |
| 16 | Optyczna i akustyczna sygnalizacja o awariach lub ewentualnych błędach. | TAK |  |
| 17 | Wbudowany kondensator oparów | TAK |  |
| 18 | Wbudowana drukarka parametrów procesu. | TAK |  |
| 19 | Dezynfekcja termiczna w temperaturze 90°C zgodna z normą A3000– pomiar temperatury w komorze za pomocą dwóch niezależnych czujników. | TAK |  |
| 20 | Urządzenie ogrzewane elektrycznie o mocy nie przekraczającej 6kW | TAK (podać) |  |
| 21 | Zasilanie trójfazowe 400V/ 50 Hz | TAK |  |
| 22 | Podłączenie wody zimnej, ciepłej i demineralizowanej ¾” | TAK |  |
| 23 | Odpływ wody Ø25mm | TAK |  |
| 24 | Trójstopniowy system mechanicznej filtracji wody zużytej. | TAK |  |
| 25 | Izolacja termiczna i akustyczna urządzenia. Poziom emitowanego hałasu nie przekraczający 56dB. | TAK (podać) |  |
| 26 | Szafka boczna, umożliwiająca przechowywanie środków chemicznych. | TAK |  |
| 27 | Wyposażenie: Tace sterylizacyjne druciane DIN wyposażone w chowane rączki - 8 szt. | TAK (podać) |  |
| poz 2 | Zgrzewarka rotacyjna z wbudowaną drukarką oraz stołem rolkowym - 1 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| Temperatura |
|  | Elektroniczna kontrola temperatury | TAK |  |
|  | Monitorowanie temperatury | TAK |  |
|  | Tolerancja temperatury +-2 C | TAK (podać) |  |
|  | Zakres temperatur 0-200 C | TAK (podać) |  |
|  | Monitorowanie nacisku | TAK |  |
| Zgrzewy, szybkość zgrzewania |
|  | Szybkość zgrzewania min. 10 m/min | TAK (podać) |  |
|  | Regulowana odległość zgrzewu od brzegu pakietu 5 - 35 mm | TAK (podać) |  |
|  | Szerokość zgrzewu min. 12 mm | TAK (podać) |  |
| Materiały opakowaniowe |
|  | Opakowania zgodne z EN 868 | TAK |  |
|  | Opakowania Tyvek | TAK |  |
| Dane elektryczne |
|  | Maksymalna moc 800W | TAK (podać) |  |
|  | Zasilanie 230 V | TAK |  |
|  | Częstotliwość 50 / 60 Hz | TAK |  |
| Wymiary |
|  | Wymiary max (Szer x wys x głęb) 465 x 100 x 235 | TAK (podać) |  |
|  | Wysokość poziomu zgrzewania (od blatu) 50 | TAK (podać) |  |
|  | Waga max 15 kg | TAK (podać) |  |
| Drukowanie |
|  | Drukarka | TAK |  |
|  | Ustawna odległość początku wydruku | TAK |  |
|  | Funkcja zawijania druku 180° | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia drukarki | TAK |  |
|  | Ustawna szerokość wydruku | TAK |  |
|  | Aut. aktualizacja daty produkcji | TAK |  |
|  | Aut. aktualizacja daty przydatności | TAK |  |
|  | Wydruk partii- kod (alfanumeryczne) | TAK |  |
|  | Wydruk kodu personalnego (alfanumeryczne) | TAK |  |
|  | Wydruk symboli zgodny EN 980 | TAK |  |
|  | Wydruk znaku CE | TAK |  |
|  | Wydruk tekstu | TAK |  |
|  | Wybór kolejności drukowanych informacji | TAK |  |
|  | Zmiana taśmy tuszującej od góry | TAK |  |
| Wyświetlacz i klawisze |
|  | Wyświetlacz min. 5,7" | TAK (podać) |  |
|  | Zintegrowane klawisze | TAK |  |
|  | Wybór języka | TAK |  |
|  | Funkcja zegara i kalendarza | TAK |  |
|  | Ustawny licznik produkcji | TAK |  |
|  | Liczba tekstu w pamięci min. 2500 | TAK (podać) |  |
|  | Funkcja hasła | TAK |  |
|  | Licznik godzin pracy | TAK |  |
|  | Wskaźnik przeglądu serwisowego | TAK |  |
|  | Funkcja „Standy” | TAK |  |
|  | Wydruk parametrów zgrzewu | TAK |  |
| Dodatkowe |
|  | Wybór liczby zgrzewów do nadruku | TAK |  |
|  | Automatyczna adaptacja zasilania | TAK |  |
|  | Zintegrowany regulator nachylenia zgrzewarki | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe Stół rolkowy do przesuwu pakietów | TAK |  |
| poz 3 | Sterylizator - 1 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
|  | Wielkość komory min. Ø25cm x 45cm dł./ | TAK (podać) |  |
|  | Pojemność komory min. 23l | Tak podać |  |
|  | Wielkość załadunku min 9kg instrumentów min. 2,5 kg tekstyliów | TAK (podać) |  |
|  | mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu | TAK |  |
|  | próżnia wstępna i próżnia frakcyjna wytwarzane przez pompę próżniową | TAK |  |
|  | możliwość wstępnego podgrzania w pozycji "stand-by" | TAK |  |
|  | suszenie przy pomocy pompy próżniowej, | TAK |  |
|  | filtr bakteriologiczny | TAK |  |
|  | ciekłokrystaliczny kolorowy, dotykowy wyświetlacz graficzny LCD o przekątnej min. 5,5" informujący w języku polskim o pracy autoklawu | TAK (podać) |  |
|  | akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów | TAK |  |
|  | komora sterylizacyjna i rama wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | automatyczne, elekromagnetyczne zamykanie pomiar temperatury termoelementem | TAK |  |
|  | min. 1 program w temperaturze 121 C | TAK (podać) |  |
|  | min. 4 programy w temperaturze 134 C | TAK (podać) |  |
|  | min. 3 programy testowe (Vacuum Test, Bowie&Dick Test, Helix Test) | TAK (podać) |  |
|  | Wymiary min. 45cm x 50cm x 65cm | TAK (podać) |  |
|  | Waga max 65 kg | Tak (podać) |  |
|  | Zasilanie 220-240V/50-60 Hz/ 3,400 W | TAK |  |
|  | Moc min 3400 W | Tak (podać) |  |
| poz 4 | Stacja uzdatniania wody - 1 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
|  | Układ podnoszący ciśnienie | TAK |  |
|  | Filtr wstępny min 20 micron | TAK (podać) |  |
|  | Zmiękczacz wody | TAK |  |
|  | max natężenie przepływu 1,4 m3/godz | TAK (podać) |  |
|  | ciśnienie robocze 1,4-8,6 bar | TAK (podać) |  |
|  | System RO (Reverse Osmosis)– wydajność min. 200GPD litrów na dobę, Wydajność chwilowa 0,5l/min. | TAK (podać) |  |
|  | System magazynowania oraz dystrybucji wody do urządzeń. | TAK |  |
| poz 5 | Myjka ultradźwiękowa - 1 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
|  | wymiary wew. wanny (dł. x szer. x głęb.) min. 500 x 135 x 100 mm | Tak (podać) |  |
|  | pojemność min. 6 l | Tak (podać) |  |
|  | moc ultradźwiękowa (max/okres) 2 x 320 W | Tak (podać) |  |
|  | Częstotliwość pracy 40 kHz | tak |  |
|  | moc układu grzania 300 W | tak |  |
|  | regulator temperatury 30-80°C | tak |  |
|  | układ czasowy 0-30 min | tak |  |
|  | wymiary zew. (dł. x szer. x wys.) min. 530 x 165 x 230 mm | Tak (podać) |  |
|  | waga max 7 kg | Tak (podać) |  |
| poz 6 | Urządzenie do czyszczenia narzędzi parą wodną pod ciśnieniem - 1 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
|  | Pojemność max 3,5 l | tak (podać) |  |
|  | Lampka sygnalizacyjna braku wody | tak |  |
|  | Lampka sygnalizująca pracę grzałek. | tak |  |
|  | Zabezpieczenie zaworem bezpieczeństwa | tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | tak |  |
|  | Sterowanie - ciśnienie przez temperature | tak |  |
|  | Napełnianie manualne | tak |  |
|  | Poziom głośności ≤ 70 dB(A) | tak (podać) |  |
|  | Temperatura pary wodnej max 150 °C | tak (podać) |  |
|  | Ciśnienie robocze do 4,5 bar | tak (podać) |  |
|  | Pobór mocy max 1200 W | tak (podać) |  |
|  | Zasilanie 230 V/50-60 Hz | tak |  |
|  | Waga max 8 kg | tak (podać) |  |
|  | Orurowanie ze stali nierdzewnej | tak |  |
|  | Wymiary max: wys / szer / gł 280 / 330 / 330 mm | tak (podać) |  |
| INNE |
| 1 | Urządzenia nowe, nie powystawowe, rok produkcji – nie wcześniej niż 2019 |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
| 3 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |
| 4 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |
| 5 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |
| 6 | Materiały informacyjne z parametrami technicznymi | TAK |  |
| GWARANCJA |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |
| 2 | Autoryzowany serwis na terenie kraju (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia; |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 7 dni roboczych. |  |
| 4 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |
| 6 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |
| 7 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. |  |

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Należy podać w dniach od daty podpisania umowy (termin nie może być dłuższy niż  28 dni ):

.........................................................................................