Pakiet nr 6 – System EEG na potrzeby Poradni Neurologicznej

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | Wartość graniczna | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| poz 1 | System EEG - 1 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| Głowica wejściowa wzmacniaczy biologicznych |
| 1 | Ilość kanałów w układzie referencyjnym: min. 32 | TAK (podać) |  |
| 2 | Rozdzielczość przetworników A/D na każdy kanał: 16 bit | TAK |  |
| 3 | Impedancja wejściowa: >= 100 MΩ | TAK (podać) |  |
| 4 | Poziom szumów dla częstotliwości 0,1-70Hz : ≤ 0,65µV RMS | TAK (podać) |  |
| 5 | Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych: CMRR >= 117 dB | TAK (podać) |  |
| 6 | Wbudowane przy gniazdach wejściowych głowicy EEG, dwukolorowe diody LED wskazujące impedancję. | TAK |  |
| 7 | Wbudowany w głowicę przycisk funkcyjny do sprawdzania impedancji elektrod. | TAK |  |
| 8 | Wbudowany w głowicę przycisk funkcyjny do sprawdzania impedancji elektrod. | TAK |  |
| 9 | Wyjście sygnałów elektrofizjologicznych z głowicy wzmacniaczy do jednostki rejestrującej oraz zasilanie głowicy realizowane za pomocą kabla USB bez dodatkowych konwerterów i przejściówek. | TAK |  |
| 11 | Wymiary głowicy max: 16x10x2,5cm. | TAK (podać) |  |
| 12 | Waga głowicy max: 330gr. | TAK (podać) |  |
| Stymulator |
| 13 | Fotostymulator LED zamontowany na na statywie jezdnym. | TAK |  |
| 14 | Regulacja siły błysku na fotostymulatorze. | TAK |  |
| 15 | Testowy przycisk do wyzwalania błysku na fotostymulatorze. | TAK |  |
| Oprogramowanie diagnostyczne jednostki rejestrującej i jednostki do analizy i opisu. |
| 16 | Oprogramowanie specjalistyczne działające w systemie operacyjnym MS Windows 10 Professional z wykorzystaniem rozproszonej bazy MS SQL Server. | TAK |  |
| 17 | Możliwość wsparcia zdalnych użytkowników | TAK |  |
| 18 | Podgląd i analiza wcześniejszych fragmentów aktualnie rejestrowanego badania EEG bez konieczności zatrzymywania zapisu. | TAK |  |
| 19 | Wykorzystanie programu MS Word do przygotowania opisów EEG. Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych wzorców opisów automatycznie wypełnianych danymi przez oprogramowanie. | TAK |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy o Holtera EEG z synchronicznym zapisem video bez żadnych połączeń kablowych (bezprzewodowa synchronizacja kamery i holtera EEG) oraz użycia komputera podczas rejestracji. | TAK |  |
| 21 | Automatyczna detekcja iglic i zdarzeń w czasie rzeczywistym podczas rejestracji badania (on-line) i po badaniu (off-line) | TAK |  |
| 22 | Automatyczna analiza EEG i prezentacja następujących parametrów i trendów: CSA - Compact Spectral Array. Analiza dostępna w czasie rzeczywistym podczas rejestracji badania (on-line) i po badaniu (off-line). | TAK |  |
| 23 | Funkcja monitorowania stanu podłączenia elektrod w czasie rzeczywistym w trakcie rejestracji badania. | TAK |  |
| 24 | Funkcja alarmów wizualnych lub dźwiękowych po wystąpieniu zdarzenia w zapisie EEG. | TAK |  |
| 25 | Eksport badań do formatu .EDF, XML z możliwością automatycznego usuwania danych personalnych pacjenta. Funkcja eksportu badań do odczytu i analizy EEG wraz z przeglądarką pracującą na dowolnym komputerze z systemem Windows i możliwością automatycznego usuwania danych personalnych pacjenta. | TAK |  |
| 26 | System spełniający wymagania ustawy RODO dotyczące systemów elektronicznych i systemów przechowywania podlegających ochronie danych osobowych i nt. zdrowia. Kompatybilny z usługami katalogowymi ActiveDirectory i szyfrowaniem. | TAK |  |
| Konstrukcja mechaniczno-elektryczna |
| 27 | Jednostka rejestrująca umieszczona na stoliku jezdnym z półką na monitor, komputer i drukarkę. Wysuwana półka na klawiaturę. Głowica i fotostymulator umieszczone na statywie jezdnym. | TAK |  |
| System komputerowy jednostki rejestrującej |
| 28 | Procesor min. Intel i5 2.8 GHz, RAM 8 GB, HDD: min. 1TB, Napęd DVD/RW, Windows 10 Professional 64 bit. Oprogramowanie Microsoft Office 2019 H&B. | TAK (podać) |  |
| 29 | Monitor LCD min. 24” o rozdzielczości min. 1920 x 1080 | TAK (podać) |  |
| 30 | Drukarka laserowa monochromatyczna | TAK (podać) |  |
| Akcesoria |
| 31 | Zestaw elektrod mostkowych – min 21szt. | TAK (podać) |  |
| 32 | Zestaw kabli do elektrod mostkowych - min 21szt. | TAK (podać) |  |
| 33 | Czepek do elektrod mostkowych min 1 sztuka. | TAK (podać) |  |
| INNE |
| 1 | Urządzenia nowe, nie powystawowe, rok produkcji – nie wcześniej niż 2019 |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
| 3 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |
| 4 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |
| 5 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |
| 6 | Materiały informacyjne z parametrami technicznymi | TAK |  |
| GWARANCJA |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |
| 2 | Autoryzowany serwis na terenie kraju (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia; |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 7 dni roboczych. |  |
| 4 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |
| 6 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |
| 7 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. |  |

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Należy podać w dniach od daty podpisania umowy (termin nie może być dłuższy niż 28 dni ):

.........................................................................................