Pakiet nr 9 – Zakup aparatu USG na potrzeby Poradni Kardiologicznej

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | Wartość graniczna | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakup aparatu USG na potrzeby Poradni Kardiologicznej - 1 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| 1 | Przetwornik cyfrowy Min. 12-bitowy | TAK - podać |  |
| 2 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
| 3 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4 | TAK - podać |  |
| 4 | Monitor LED lub OLED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 21 cali | TAK - podać |  |
| 5 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
| 6 | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |
| 7 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 12 cali | TAK - podać |  |
| 8 | Klawiatura alfanumeryczna – na panelu sterującym | TAK |  |
| 9 | Zakres częstotliwości pracy Min. od 2,0 MHz do 18,0 MHz. | TAK - podać |  |
| 10 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 20 000 obrazów | TAK - podać |  |
| 11 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 600 s | TAK - podać |  |
| 12 | Regulacja głębokości pola obrazowania Min. 2 ,0 – 40,0 cm | TAK - podać |  |
| 13 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
| 14 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min: B, B + B, M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) | TAK |  |
| 15 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 2000 obrazów/s | TAK – podać |  |
| 16 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 250 obrazów/s | TAK - podać |  |
| 17 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 18 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,5 m/s | TAK - podać |  |
| 19 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) | TAK |  |
| 20 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
| 21 | Tryb anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 22 | M-mode kolorowy. | TAK |  |
| 23 | Tryb anatomiczny M-mode na zapamiętanych pętlach obrazowania 2D | TAK |  |
| 24 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
| 25 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 8,5 m/s | TAK - podać |  |
| 26 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
| 27 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 12 m/s | TAK - podać |  |
| 28 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie Min. +/- 20° | TAK - podać |  |
| 29 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie Min. +/- 85° | TAK -podać |  |
| 30 | Obrazowanie w trybie kolorowego i spektralnego dopplera tkankowego | TAK |  |
| 31 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) lub równoważne | TAK |  |
| 32 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” lub równoważne Min. 5 | TAK - podać |  |
| 33 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
| 34 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +CWD) | TAK |  |
| 35 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 36 | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 37 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 38 | Archiwizacja obrazów | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym Min. 500 GB | TAK |  |
|  | Interface DICOM | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x8 | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x8 | TAK |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie Min. 8 | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Pediatrycznych Małych narządów Naczyniowych Brzusznych | TAK |  |
| Głowica kardiologiczna matrycowa Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK –podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. 1,5 – 4,0 MHz | TAK - podać |  |
|  | Liczba elementów Min. 250 | TAK – podać |  |
|  | Kąt obrazowania Min. 110 stopni | TAK – podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne Min. 4 pasma częstotliwości | TAK - podać |  |
| Możliwości rozbudowy na dzień składania oferty |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3/4D | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczanie wartości w dopplerowskich pomiarach kardiologicznych min MV max, AV max, RVOT | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną przezprzełykową 3/4 D szerokopasmową ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK- podać typ głowicy |  |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów deformacji i synchronii wykorzystujące technikę śledzenia markerów akustycznych - speckle tracking. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do Stres Echo | TAK |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy | TAK – podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min 4,0 – 10,0 MHz | TAK - podać |  |
|  | Ilość elementów ,min 192 | TAK - podać |  |
|  | Szerokość obrazowania 42mm +/-5% | TAK - podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję głowic wewnątrzsercowych (ICE) | TAK |  |
| INNE |
| 1 | Urządzenia nowe, nie powystawowe, rok produkcji – nie wcześniej niż 2019 |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
| 3 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |
| 4 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |
| 5 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |
| 6 | Materiały informacyjne z parametrami technicznymi | TAK |  |
| GWARANCJA |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |
| 2 | Autoryzowany serwis na terenie kraju (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia; |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 7 dni roboczych. |  |
| 4 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |
| 6 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |
| 7 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. |  |

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Należy podać w dniach od daty podpisania umowy (termin nie może być dłuższy niż 28 dni ):

.........................................................................................