## Alliance (hidden)
Wymiary [cm] | 61/70/140
Waga [kg] | 80.5
Pobór mocy [W] | 730
Maksymalne podciśnienie | 690
Dostępne akcesoria | TR80 | Wskaźnik czasu zabiegu
Klawisze sterujące parametrami zabiegu
Napędzana rolką z regulacją prędkości i kierunku + klapka z regulacją częstotliwość i poziom uciskania skóry
Inteligetny sensor siły nacisku klapki na skórę
Możliwośc pracy z stałą i dynamiczną odległością rolki od klapki
| TR50 | Klawisze sterujące parametrami zabiegu
Dwie niezależnie napędzane rolki z regulacją prędkości i kierunku obrotu
Możliwość pracy z stałym i zmiennym rozstawem rolek
| TR30 | Klawisze sterujące parametrami zabiegu
Dwie niezależnie napędzane rolki z regulacją prędkości i kierunku obrotu
Możliwość pracy z stałym i zmiennym rozstawem rolek
Mikrodysze i mikrogłowice
| Ergolift, lift 20, lift 30 | Mechanicznie napędzane klapki z regulacją częstotliwości drgania
Klawisze sterujące parametrami zabiegu
| Tablet | Rejestr pacjentów, postępów zabiegu
| Oprogramownie | Katalog dostępnych zabiegów z wirtualnym trenerem
Rejestracja parametrów pracy, kontrola pracy urządzenia, historia błędów
Automatyczna aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem WIFI lub prze z USB
Zdalny dostęp do parametrów pracy urządzenia, zdalna pomoc serwisowa
| Wyświetlacz | Dotykowy, rozmiar:
Dodatkowo |  | Szuflada mieszcząca wszystkie akcesoria
Kosmetyki

## Laser diodowy
Nazwa urządzenia (Producent, model, typ):
Rok produkcji min. 2017 (podać):
Gwarancja minimum 12 miesięcy(podać):
lp | Opis parametrów |  |  | Tak | Parametr oferowany
1 | Wymiary [cm] | 58,5/54,5/103
2 | Waga [kg] | 56
3 | Pobór mocy [W] | 1100
4 | Dostępne akcesoria | Głowica diodowa | Półprzewodnikowe źródło laserowe 21-barowe, 810(+/-20)[nm]
5 |  |  | Zakres długości impuslu 5-100ms
6 |  |  | Częstotliwość pracy do 3 hz
7 |  |  | Maksymalna energia impuslu 100J/cm2
8 |  |  | Kalibracja parametrów pracy źródła przy każdym uruchomieniu
9 |  |  | Chłodzenie kontaktowe skóry za pośrednictwem optyki z pomiarem temperatury, z możliwością wyłączenia
10 |  | Optyka zabiegowa | Dwie wymienne soczewki 8,74 cm2 i 1,44cm
11 |  |  | Aktywne chłodzenie kontaktowe powierzchni zabiegowej
12 |  |  | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru spotu
13 |  |  | Technologia wielokrotnego odbicia wiązki wewnątrz optyki zapewniająca równomierny rozkład energii
14 |  | Cxytnik mierzenia melaniny skóry | Pomiar fototypu skóry przy użyciu 3 różnych długości źródła światła
15 |  |  | Dobór parametrów pracy na podstawie wzorców i pomiaru
16 |  |  | Bezprzewodowa transmisja danych do bazy
17 |  |  | Pole pomiaru 300mm2
18 | Dodatkowo | Oprogramowanie | Rejestr zdarzeń, błedów
19 |  |  | Rejestr pacjentów, historii zabiegów,
20 |  |  | Aktualizacje możliwe do wykonania przez operatora
21 |  |  | Zabezpieczenie kodem PIN
22 |  | Sterowanie | Przełacznik nożny lub spust głowicy
23 |  | Budowa | Modułowa, usprawniająca transport i serwis
24 |  |  | Sprężarkowy układ chłodzenia
25 |  |  | Filtry i chłodziwo wymieniane przez operatora
26 |  |  | Gwarancja bez limitu impulsów
27 |  |  | Ergonomiczny wieszak na przewód głowicy

## Smartxide 2 (hidden)
Wymiary [cm] (H) | 59/56/210(240) |  | (H) Wersja wysoka
Wymiary złożona [cm] (H) | 59/56/162(192)
Waga [kg] (H) | 95 (100)
Pobór mocy [W] | 1600
Dostępne akcesoria | Źródło CO2, 10,6um | Dostępne moce wyjściowe 40, 60 i 80 W
Źródło typu RF z technologią PSD pozwalającą na uzyskanie unikatowych impuslów: Smart pulse, D-Pulse, H-Pulse, U-pulse oraz na pracę ciągła
Smart pulse pozwala na nastawę 0,1W do 15W (do 12W dla c40), częstotliwość od 5 do 100Hz (do 200 Hz dla C80)
D-Pulse pozwala na pracę w zakresie mocy 0,2 do 15W (do 12W dla c40), częstotliwość od 5 do 100Hz (do 200 Hz dla C80)
H-Pulse 0,1W do 15W (do 12W dla c40), częstotliwość od 5 do 100Hz (do 200 Hz dla C80)
U-Pulse natawialny w zakresie od 0,5W do mocy max urządzenia
Praca ciągła pozwala na pracę w cyklu max. 1 min emisji, 3 min przerwy, oraz na prace z ekspozycją wiazki w zakresie 0,01s do 0,9s
Testowa stabilność wiązki w cyklu 1h, powyżej 20%.
Cykl pracy 1 min emisji, 3 min przerwy
Wyprowadzenie wiązki przy użyciu ramienia optyczego, 7-mio przegubowego z przeciwagą.
Wiązka wskazująca 635nm, 4mW, o wielostopniowej nastawie mocy, tryb pracy ciągły lub z wyłączaniem podczas emisji wiązki co2
| Diodowe źródło 940 lub 980nm | Moc wyjściowa źródła 30 lub 50 W, nastawialna w zakresie od 0,5W do Max
Wyprowadzenie wiązki poprzez światłowód 200, 300 lub 600 um odługości 3m z złączem SMA
Wiązka wskazująca 3mW 635nm z możłiwością wyłączenia
Tryb pracy ciągły, pojedyńczy, seryjny
Czas emisji, przerwy w trybie PW oreaz ekspozycji w trybie CW nastawialny w zakresie 5-2000ms
Liczba impuslów w od 2 do 50, z przerwą od 0,5s do 5s
| Mikromanipulator | Narzędzie do prac przy wykorzystaniu mikroskopu.
| Głowica DOT RF | Dostępna moc wyjściowa wiązki co2, 60W (C80), 50W(C60), 40W (C40)
Dwa niezależnie sterowane lustra
Dostępne tryby przemieszczania wiązki: normalny, z rzędzem odstępu, Losowy na obszarze max 15x15mm
Dostępne rózne rozmiary, proporcje i kształty skanowanego obrazu: Punkt, Linia, trójkąt, kwadrat, równoległobok, sześciokąt.
Klawisze do sterowania parametrami zabiegu na skanerze
Bipolarne elektrody RF z higienicznymi nakładkami
Możliwość podłączenia ewakuatora do pola zabiegowego
Dostępna moc wyjściowa RF w zakresie 5-50W z możliwością opóźnienia emisji i jej czasu 0,5-10s (co 0,1s)
| Skaner V2LR | Dostępna moc wyjściowa wiązki co2, 60W (C80), 50W(C60), 40W (C40)
Dwa niezależnie sterowane lustra
Dostępne tryby przemieszczania wiązki: normalny, z rzędzem odstępu, Losowy na obszarze max 8x8mm, z możliwością regulacji rozmiaru, proporcji obszaru, odstępów między punktami
Tryb czasowego powtarzania skanowania od 1s do 5s co 0,5s
| Skaner HiScan Surgical | Dostępna moc wyjściowa wiązki co2, 60W (C80), 50W(C60), 40W (C40)
Dwa niezależnie sterowane lustra
Dostępne tryby przemieszczania wiązki: normalny, z rzędzem odstępu, Losowy na obszarze max 15x15mm, z możliwością regulacji rozmiaru, proporcji obszaru, odstępów między punktami
Dostępne rózne rozmiary, proporcje i kształty skanowanego obrazu: Punkt, Linia, trójkąt, kwadrat, równoległobok, sześciokąt, łuk, spirala,
Możliwość pracy z mikromanipulatorem podłączanymmdo mikroskopu
| Skaner Endoskan | Dostępna moc wyjściowa wiązki co2, 60W (C80), 50W(C60), 40W (C40)
Możliwośc regulacji pola skanowania co do rozmiaru i trybu (cięcie, koagulacja), kształtu łuk, punkt, okrąg,
Praca z endoskopami STORZ, WOLF, OLYMPUS
| Noże tnące CO2 | Sterylizowalne, dostępne rozmiary plamki: 1,5", 2", 4", 5", 7", 8", 2mm
Możliwość podłączenia nadmuchu i ewakuatora bezpośrednio do noża.
Dodatkowo | Zabezpieczenia | Automatyczne zabezpieczenie nadprądowe
Zabezpieczenie przed emisją przy otwartych drzwiach gabinetu
Indywidualne zabezpieczenia nadprądowe dla układu chłodzenia, zasilacza wysokiego napięcia, dmuchawy, skanera,
Starter z kluczem
| Sterowanie | Przełącznik nożny
| Oprogramowanie | Baza zabiegów z sugerowanymi parametrami
Możłiwość personalizacji bazy danych i zapisu na pamieci zewn
Licznik uruchomień i parametrów startowych urządzenia
Rejestr błędów
Brak elementów okresowo zużywalnych.

## Harmony XL PRO (hidden)
Wymiary [cm] | 44/54/125
Waga [kg] | 60
Pobór mocy [W] | 2300
Cechy | Zabezpieczenia | Automatyczne zabezpieczenie nadprądowe urządzenia
Indywidualne zabezpieczenie naprądowe lamp głowic
| Sterowanie | Przełącznik na głowicach laserowych, z dodatkowym potwierdzeniem operatora za pośrednictwem przełącznika nożnego
Głowice IPL za pośrednictwem przełącznika nożnego.
| Kamera | Do pomiaru fototypu skóry (w przyszłości oprgoramowaniem, póki co kamera jest)
| Głwoice IPL | Technologia AFT i EDP w lampach
| Chłodzenie | Wodne, z kilkustopniową regulacją mocy
| Tryby pracy | In motion, stemplowe
Końcówki skanujące i frakcyjne do głowic laserowych
Dostępne akcesoria
| Głowica IMPACT | · Wavelength -> Operating frequency 45kHz±10%
· spot size -> Effective Radiating Area 1.26cm^2
· pulse width -> Modulation Duty Cycle : 40 to 80% Duty Cycle
· pulse frequency -> Modulation Frequency: 10 to 100Hz
· energy density -> Power density: up to 3W/cm^2
Pozostałe dostępne dla platformy

## Urządzenie do modelowania ciała
Nazwa urządzenia (Producent, model, typ):
Rok produkcji min. 2017 (podać):
Gwarancja minimum 12 miesięcy (podać):
lp | Opis parametrów |  | Tak | Parametr oferowany
1 | Wymiary [cm] | 38/48/31,5
2 | Waga [kg] | 20.5
3 | Pobór max. mocy [W] | 450
4 | Rozmiar komory wirówki (bębna) | wys 190mm średnica 340 mm
5 | redkość obrotowa: | 0-4000 obr/min
6 | Max wzgl. Siła odśrodkowa | 2848xg
7 | Max czas pracy: | Ciągła lub do 99m59s
8 | Poziom hałasu` | <=60Db
9 | Czas przyspieszania | <=20s
10 | Czas hamowania | <=25s
11 | Mocowanie silnika | trzy punktowe
12 | Rodzaj silnika | Indukcyjny AC (prądu przemiennego) o wysokim momencie
13 | Maksymalna gęstośc próbki | 1,2g/ml
14 | Tryb startu i zatrzymania | Swobodny, powolny
15 | Funkcje pamięci | Programy zdefiniowane przez użytkownika
16 | Dodatkowo | Chłodzenie powietrzem
17 |  | Brak elementów zuzywalnych
18 |  | Przeciwwagi do uruchomienia wirówki z 1 próbką.
19 |  | Wizjer (podglądacz próbeczek dla freaków :P)
20 |  | Bezkontaktowy czujnik obrotów
21 |  | Automatyczny system wykrywania błedów zasilania, pracy wirówki
22 | Maks obj. Pojedyńczych próbkek | 15ml, 60 ml
23 | Dostępne jednostki prędk obrotwej | RPM, rad/min
24 | Maksymalna pojemność | 4x60ml
25 | Regluacja poziomu | Regulowane nóżki
26 | Zabezpieczenia | Przegrzanie układu silnika
27 |  | Utrata równowagi wirnika
28 |  | Nadprądowe silnika
29 |  | Blokada otwarcia pokrywy podczas pracy