## Urządzenie a)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie do mechanicznej stymulacji skóry
Nazwa urządzenia(Producent, model, typ):
Rok produkcji 2017(podać):
Gwarancja minimum 12 miesięcy(podać):
lp | Charakterystyka | Opis urządzenia | Tak | Parametr oferowany
1 | Wymiary [cm] | 61/70/140 | Tak
2 | Waga [kg] | 80.5 | Tak
3 | Pobór mocy [W] | 730 | Tak
4 | Maksymalne podciśnienie | ≥ 690 | Tak
5 | Dostępne akcesoria | Wskaźnik czasu zabiegu, co najmniej 3 głowice zabiegów na ciało | Tak
6 |  | Klawisze sterujące parametrami zabiegu | Tak
7 |  | Napędzana rolką z regulacją prędkości i kierunku + klapka z regulacją częstotliwość i poziom uciskania skóry (wymagana w 1 głowcy do ciała co najmniej rolka i klapka obie napędzane z regulacją prędkości i częstotliwości) | Tak
8 |  | Inteligetny sensor siły nacisku klapki na skórę | Tak
9 |  | Możliwośc pracy z stałą i dynamiczną odległością rolki od klapki | Tak
10 |  | Klawisze sterujące parametrami zabiegu | Tak
11 |  | Dwie niezależnie napędzane rolki z regulacją prędkości i kierunku obrotu(wymagane w pozostałych głowicach do ciała dwie niezależne napędzane rolki) | Tak
12 |  | Mechanicznie napędzane klapki z regulacją częstotliwości drgania | Tak
13 |  | Możliwość pracy z stałym i zmiennym rozstawem rolek | Tak
14 |  | Klawisze sterujące parametrami zabiegu | Tak
15 |  | Głowice do zabiegów na twarz co najmniej 2 | Tak
16 |  | Możliwość pracy z stałym i zmiennym rozstawem rolek | Tak
17 |  | Mikrodysze i mikrogłowice | Tak
18 |  | Ergolift, lift 20, lift 30 | Tak
19 |  | Klawisze sterujące parametrami zabiegu | Tak
20 |  | Rejestr pacjentów, postępów zabiegu | Tak
21 |  | Katalog dostępnych zabiegów z wirtualnym trenerem | Tak
22 |  | Rejestracja parametrów pracy, kontrola pracy urządzenia, historia błędów | Tak
23 |  | Automatyczna aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem WIFI lub prze z USB | Tak
24 |  | Zdalny dostęp do parametrów pracy urządzenia, zdalna pomoc serwisowa | Tak
25 |  | Głowice do zabiegów na twarz wymagane napedzane klapki z regulacją częstotliwości drgania | Tak
26 |  | Tablet | Tak
27 |  | Oprogramownie | Tak
28 |  | Kosmetyki | Tak

## Urządzenie b)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie do ginekologii estetycznej
Nazwa urządzenia(Producent, model, typ):
Rok produkcji 2017(podać):
Gwarancja minimum 12 miesięcy(podać):
lp | Opis parametrów |  |  | Tak | Parametr oferowany
1 | Wymiary [cm] (H) | 59/56/210(240) |  | Tak
2 | Wymiary złożona [cm] (H) | 59/56/162(192) |  | Tak
3 | Waga [kg] (H) | 95 (100) |  | Tak
4 | Pobór mocy [W] | 1600 |  | Tak
5 |  |  |  | Tak
6 | Dostępne akcesoria | Źródło CO2, 10,6um | Moc 40 Watt | Tak
7 |  |  | Źródło typu RF z technologią PSD pozwalającą na uzyskanie unikatowych impuslów: Smart pulse, D-Pulse, H-Pulse, U-pulse oraz na pracę ciągła | Tak
8 |  |  | Smart pulse pozwala na nastawę 0,1W do 15W (do 12W dla c40), częstotliwość od 5 do 100Hz (do 200 Hz dla C80) | Tak
9 |  |  | D-Pulse pozwala na pracę w zakresie mocy 0,2 do 15W (do 12W dla c40), częstotliwość od 5 do 100Hz (do 200 Hz dla C80) | Tak
10 |  |  | H-Pulse 0,1W do 15W (do 12W dla c40), częstotliwość od 5 do 100Hz (do 200 Hz dla C80) | Tak
11 |  |  | U-Pulse natawialny w zakresie od 0,5W do mocy max urządzenia | Tak
12 |  |  | Praca ciągła pozwala na pracę w cyklu max. 1 min emisji, 3 min przerwy, oraz na prace z ekspozycją wiazki w zakresie 0,01s do 0,9s | Tak
13 |  |  | Testowa stabilność wiązki w cyklu 1h, powyżej 20%. | Tak
14 |  |  | Cykl pracy 1 min emisji, 3 min przerwy | Tak
15 |  |  | Wyprowadzenie wiązki przy użyciu ramienia optyczego, 7-mio przegubowego z przeciwagą. | Tak
16 |  |  | Wiązka wskazująca 635nm, 4mW, o wielostopniowej nastawie mocy, tryb pracy ciągły lub z wyłączaniem podczas emisji wiązki co2 | Tak
32 |  | Skaner V2LR | Dostępna moc wyjściowa wiązki co2, 60W (C80), 50W(C60), 40W (C40) | Tak
33 |  |  | Dwa niezależnie sterowane lustra | Tak
34 |  |  | Dostępne tryby przemieszczania wiązki: normalny, z rzędzem odstępu, Losowy na obszarze max 8x8mm, z możliwością regulacji rozmiaru, proporcji obszaru, odstępów między punktami | Tak
35 |  |  | Tryb czasowego powtarzania skanowania od 1s do 5s co 0,5s | Tak
44 |  | Noże tnące CO2 | Sterylizowalne, dostępne rozmiary plamki: 2" | Tak
45 |  |  | Możliwość podłączenia nadmuchu i ewakuatora bezpośrednio do noża. | Tak
46 | Dodatkowo | Zabezpieczenia | Automatyczne zabezpieczenie nadprądowe | Tak
47 |  |  | Zabezpieczenie przed emisją przy otwartych drzwiach gabinetu | Tak
48 |  |  | Indywidualne zabezpieczenia nadprądowe dla układu chłodzenia, zasilacza wysokiego napięcia, dmuchawy, skanera, | Tak
49 |  |  | Starter z kluczem | Tak
50 |  | Sterowanie | Przełącznik nożny | Tak
51 |  | Oprogramowanie | Baza zabiegów z sugerowanymi parametrami | Tak
52 |  |  | Możłiwość personalizacji bazy danych i zapisu na pamieci zewn | Tak
53 |  |  | Licznik uruchomień i parametrów startowych urządzenia | Tak
54 |  |  | Rejestr błędów | Tak
55 |  |  | Brak elementów okresowo zużywalnych. | Tak

## Urządzenie c)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie do kompleksowej regeneracji skóry
Nazwa urządzenia(Producent, model, typ):
Rok produkcji 2017(podać):
Gwarancja minimum 12 miesięcy(podać):
lp | Charakterystyka | Opis parametrów |  | Tak | Parametr oferowany
1 | Wymiary [cm] max | 44/54/125 |  | Tak
2 | Waga [kg] max | 60 |  | Tak
3 | Pobór mocy [W] | 2300 |  | Tak
4 | Platforma obsługująca technologię co najmniej: laserowe, IPL oraz ultradźwięki |  |  | Tak
5 | Cechy | Zabezpieczenia | Automatyczne zabezpieczenie nadprądowe urządzenia | Tak
6 |  |  | Indywidualne zabezpieczenie naprądowe lamp głowic | Tak
7 |  | Sterowanie | Przełącznik na głowicach laserowych, z dodatkowym potwierdzeniem operatora za pośrednictwem przełącznika nożnego | Tak
8 |  |  | Głowice IPL za pośrednictwem przełącznika nożnego. | Tak
9 | Kamera do pomiaru fototypu skóry | tak |  | Tak
10 | Głowice IPL |  |  | Tak
11 | Chłodzenie wodne z kilkustopniową regulacja | Chłodzenie |  | Tak
12 | Tryb pracy |  |  | Tak
13 | Końcówki skanujące i frakcyjne do głowic laserowych |  |  | Tak
14 | Dostępne akcesoria |  |  | Tak
15 | Głowica ultradżwiekowa | Częstliwość 45KHz +/- 10% |  | Tak
16 |  | wielkość plamki |  | Tak
17 |  |  | · pulse width -> Modulation Duty Cycle : 40 to 80% Duty Cycle | Tak
18 |  | możliwość regulacji częstotliwości pracy | · pulse frequency -> Modulation Frequency: 10 to 100Hz | Tak
19 |  | energia ultradźwięków | · energy density -> Power density: up to 3W/cm^2 | Tak
20 | Głowice laserowe |  |  | Tak
21 | Głowica o długości fali 2940 nm |  |  | Tak
22 |  |  |  | Tak
23 | Głowica qswitch 1064/532 |  |  | Tak
24 |  | kilka końcówek zabiegowych |  | Tak
25 |  | jedna końcówka zabiegowa frakcyjna do zabiegów odmładzania |  | Tak
26 | Głowica Nd:YAG 1064 |  |  | Tak
27 |  | 2 plamki zabiegowe 2 i 6 mm |  | Tak
28 |  | plamka naprowadzajaca |  | Tak
29 |  | gęstość energii |  | Tak
30 | Głowica IPL |  |  | Tak
31 |  | Długość światła 450-600 nm |  | Tak
32 |  | dwa tryby pracy : in-motion (w ruchu), stemplowa |  | Tak