Pakiet nr 8 – Zakup aparatu USG na potrzeby Poradni Chirurgii Naczyniowej

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | Wartość graniczna | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG na potrzeby Poradni Chirurgii Naczyniowej - 1 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| 1 | Aparat cyfrowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, wbudowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury o małych wymiarach. | Tak |  |
| 2 | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania min.300 000 | Tak, podać |  |
| 3 | Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min 21". | Tak, podać 21” – 0 pkt > 21” – 10 pkt |  |
| 4 | Możliwość obrotu, pochylenia monitora względem pulpitu | Tak |  |
| 5 | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 10 cali do sterowania funkcjami aparatu. Możliwość podnoszenia i obrotu konsoli. Ekran dotykowy posiadający możliwość konfiguracji przez użytkownika ilości dostępnych funkcji, umiejscowienia na ekranie. Ekran posiadający możliwość zapamiętywania protokołów badań np. wybrane pomiary, wybrane znaczniki ciał ,wybrane komentarze badania. Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym wyświetlająca pisany tekst bez potrzeby patrzenia na ekran główny aparatu | Tak |  |
| 6 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2-18 MHz | Tak, podać 2 – 18 MHz – 0 pkt > 2 – 18 MHz – 10 pkt |  |
| 7 | Przetwornik A/D min.12 bitów | Tak, podać |  |
| 8 | Dynamika systemu min. 265 dB | Tak, podać |  |
| 9 | Minimum 4 aktywne jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | Tak, podać |  |
| 10 | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE >10 000 obrazów | Tak, podać |  |
| 11 | Funkcja B-mode | Tak |  |
| 12 | Funkcja FRAME RATE dla trybu B: min. 1500 obrazów/sek | Tak, podać |  |
| 13 | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 32 cm. | Tak, podać |  |
| 14 | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 9 kątów pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym | Tak, podać |  |
| 15 | Cyfrowa filtracja szumów - wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwiękach, w trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu | Tak |  |
| 16 | Podział ekranu na min. 4 obrazy w trybie badania i min. 16 obrazów w trybie przeglądania w archiwum aparatu. | Tak |  |
| 17 | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum Min. 8x. bez straty jakości obrazu | Tak 8x – 0 pkt >8x – 10 pkt |  |
| 18 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | Tak |  |
| 19 | Doppler Kolorowy (CD) z mierzoną prędkością min.350 cm/s | Tak, podać |  |
| 20 | Maksymalna częstotliwość odświeżania dla CD min 300 Hz | Tak, podać |  |
| 21 | Funkcja wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci | Tak |  |
| 22 | Funkcja równoczesnego (symultanicznego) wyświetlania obrazu 2D i 2D z kolorem w trybie „LIVE" | Tak |  |
| 23 | Funkcja zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i obrazach z pamięci w celu analizy obrazu B-mode | Tak |  |
| 24 | Power Doppler (PD) | Tak |  |
| 25 | Doppler pulsacyjny (PWD) z mierzoną prędkością min.800 cm/s | Tak, podać |  |
| 26 | Maksymalny kąt skręcenia wiązki w COLOR doppler tzw. steer min. 20 stopni | Tak |  |
| 27 | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-15 mm | Tak, podać |  |
| 28 | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 90° na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku | Tak |  |
| 29 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | Tak |  |
| 30 | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) | Tak |  |
| 31 | Oprogramowanie do badań: • małych narządów - tarczyca • naczyniowych ; • mięśniowo-szkieletowych ; • brzusznych; | Tak |  |
| 32 | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów | Tak |  |
| 33 | Zapis obrazów na płytach DVD,PEN DRIVE w formatach: jpeg, avi , DICOM. | Tak |  |
| 34 | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM. Minimum 2 gniazda USB z przodu aparatu. | Tak (podać) |  |
| 35 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI, svideo | Tak |  |
| 36 | Wbudowany dysk twardy HDD przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów ≥350 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych minimum: • B/M-Mode Regulacja wzmocnienie 2D gain - Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC - Automatyczna Optymalizacja - Powiększenie obrazu - Mapy szarości - Koloryzacja - Skala osi czasu dla M-Mode •PW-Mode - Wzmocnienie - Przesuniecie linii bazowej - Korekcja kąta - Inwersja spektrum - Format wyświetlania - Automatyczne kalkulacje - Modyfikacja obliczeń - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego • Color Flow Mode - Przesunięcie Linii bazowej - Zmiana mapy koloru - invert | Tak, podać |  |
| 37 | Aktywna opcja komunikacji z szpitalnym systemem archiwizacji ultrasonografu w formacie DICOM. | Tak |  |
| 38 | Videoprinter czarno-biały, wbudowany w aparat | Tak |  |
| 39 | Zasilanie 220-240 V. | Tak |  |
| Głowice |
| Głowica elektroniczna konweksowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2.0 - 5,0 MHz. | Tak, podać |  |
|  | Kąt obrazowania min. 70° | Tak, podać |  |
|  | Ilość kryształów w głowicy min 192 | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne (min 3 pary częstotliwości harmonicznych) | Tak, podać |  |
|  | Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) minimum 3 | Tak, podać 3 częstotliwości – 0 pkt > 3 częstotliwości – 10 pkt |  |
| Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 - 10,0 MHz. | Tak, podać |  |
|  | Szerokość pola skanowania min.44mm +/-5% | Tak, podać |  |
|  | Ilość kryształów w głowicy min. 192 | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne (min 3 pary częstotliwości harmonicznych) | Tak, podać |  |
|  | Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) min. 3 | Tak, podać 3 częstotliwości – 0 pkt > 3 częstotliwości – 10 pkt |  |
| Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty |
|  | Moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku w trybie elastografii wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak |  |
|  | Moduł Elastografii Shear Wave na głowicy konweksowej | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów | Tak |  |
|  | Wysokiej czułości obrazowanie do oceny przepływów oparte na technice niedoppleroswkiej | Tak |  |
|  | Kolorowy i spektralny doppler tkankowy | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej | Tak |  |
|  | Głowicę liniową wieloczęstotliwościową ze zmienna częstotliwością pracy w zakresie min. 10,0 – 20,0 MHz, obrazowanie harmonicznym | Tak, podać |  |
|  | Głowicę liniowa typu „hokej” do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 7,0 – 18,0 MHz +/-1MHz , liczba elementów tworzących obraz ultrasonograficzny min. 160, obrazowanie trapezowe. | Tak, podać |  |
|  | Głowicę liniową wieloczęstotliwościową matrycowa ze zmienna częstotliwością pracy w zakresie min. 8,0 – 15,0 MHz, obrazowanie harmonicznym, liczbą elementów tworzących obraz ultrasonograficzny min. 960 | Tak, podać |  |
|  | Głowicę liniową elektroniczna wieloczęstotliwościową o zakresie częstotliwości od min. 5,0 – 12,0 MHz, obrazowanie harmoniczne, programowalne przyciski sterujące wbudowane w korpus głowicy min. 3 przyciski | Tak |  |
|  | Głowica rektalną dwupłaszczyznowa wieloczęstotliwościowa głowica do badań rektalnych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min 6,0 – 10 MHz, kąt pola obrazowania ≥ 130º, | Tak, podać |  |
| INNE |
| 1 | Urządzenia nowe, nie powystawowe, rok produkcji – nie wcześniej niż 2019 |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
| 3 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |
| 4 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |
| 5 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |
| 6 | Materiały informacyjne z parametrami technicznymi | TAK |  |
| GWARANCJA |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 36 miesięcy - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |
| 2 | Autoryzowany serwis na terenie kraju (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia; |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 7 dni roboczych. |  |
| 4 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |
| 6 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |
| 7 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. |  |

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Należy podać w dniach od daty podpisania umowy (termin nie może być dłuższy niż 28 dni ):

.........................................................................................