## Arkusz1
Posum Poznań
Wykaz sprzętu wraz z parametrami technicznymi
Poz. nr | Nazwa | Ilość
1 | Aparat do znieczulenia z respiratorem anestetycznym | 2
2 | Schładzarka na odpady medyczne | 2
3 | Chłodziarka na leki | 1
4 | Chłodziarka na leki | 2
5 | Chłodziarka w kuchence | 1
6 | Ciśnieniomierz | 2
7 | Defibrylator | 2
8 | Stetoskop | 3
9 | Kolumna chirurgiczna sala urologiczna | 1
10 | Kolumna anestezjologiczna z konsolą | 1
11 | Kolumna chirurgiczna sala operacyjna | 1
12 | Kozetka lekarska sterowana elektrycznie | 3
13 | Lampa zabiegowa sufitowa | 4
14 | Laryngoskop | 2
15 | Łóżko szpitalne elektrycznie sterowane z materacem | 14
16 | Monitor funkcji życiowych | 3
17 | Myjko dezynfekator naczyń sanitarnych stojących | 1
18 | Parawan lekarski dowolny | 4
19 | Pistolet do mycia typ selecta | 3
20 | Pistolet do suszenia typ selecta | 3
21 | Pulsoksymetr | 3
22 | Sprzęt do szybkich i regulowanych przetoczeń | 5
23 | Ssak elektryczny | 2
24 | Ssak próżniowy | 4
25 | Stolik narzędziowy | 4
26 | Stół do przygotowania pacjenta | 4
27 | Stół operacyjny | 1
28 | Stół zabiegowy | 1
29 | Szafka przyłóżkowa z blatem do jedzenia | 10
30 | Śluza materiałowa | 3
31 | Taboret lekarski | 6
32 | Urządzenia do ogrzewania pacjenta | 1
33 | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych | 1
34 | Wieszak ścienny | 5
35 | Worek samorozprężalny | 1
36 | Wózek anestezjologiczny | 1
37 | Wózek do sprzątania | 3
38 | Wózek zabiegowy | 2
39 | Kuweta na narzędzia | 1
40 | Zestaw pomp infuzyjnych | 1
41 | System zarządzania AV sal operacyjnych kpl. | 1
42 | System zarządzania AV pracowni endoskopowej kpl. | 1
43 | Aparat do głębokiej stymulacji tkanek kpl. | 1
44 | Zestaw diatermi z argonem i wyposażeniem | 1
45 | Zestaw do mycia, dezynfekcji i sterylizacji | 1
46 | Zestaw endoskopwy z wyposażeniem | 1
47 | Zestaw artroskopowy | 1
48 | Zestawy sanitarne | 1
49 | Meble do zabudowy | 1
50 | Meble ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej | 1
51 | Meble ze stali malowanej | 1
52 | Zestaw siedzisk | 1
Poz. nr 1
Aparat do znieczulenia z respiratorem anestetycznym
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
APARAT DO ZNIECZULANIA
1 | Zasilanie AC 230 V50 Hz, | Tak
2 | Zasilanie gazowe (N2O, O2 powietrze) z sieci centralnej | Tak
3 | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 30 minut | Tak
4 | Aparat do znieczulania dla dorosłych, dzieci i noworodków do powieszenia na kolumnie anestezjologicznej. Oferowany aparat i oferowana kolumna anestezjologiczna ze względów bezpieczeństwa oraz serwisowych - jednego producenta. | Tak
5 | Uchwyt do minimum 2 parowników. | Tak
6 | Regulowany uchwyt do drenów. | Tak
7 | Lampka na regulowanym uchwycie. | Tak
SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW
8 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. | Tak
9 | Możliwość zapamiętywania danych dotyczących przepływów oraz eksportu tych danych do zewnętrznych systemów informatycznych | Tak
10 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23%, 24 % lub 25% | Tak
11 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ gazów 300 ml/min lub mniej | Tak
UKŁAD ODDECHOWY
12 | Kompaktowy elektrycznie podgrzewany układ oddechowy okrężny do wentylacji o niskiej podatności. | Tak
13 | Obejście tlenowe | Tak/ Nie | Tak | 10
14 | Zastawka nadciśnieniowa APL | Tak
15 | Zastawka APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania zastawki do minimum | Tak
16 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 0,7 l | Tak
17 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną. | Tak/ Nie | Tak | 10
18 | Osobne wyjście na układy półotwarte. | Tak
RESPIRATOR ANESTETYCZNY
19 | Respirator napędzany elektrycznie - brak zużycia gazu napędzającego - brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach | Tak
Tryby wentylacji
20 | Tryb ręczny | Tak
21 | Oddech spontaniczny | Tak
22 | CMV/IPPV – stała wentylacja wymuszona | Tak
23 | VCV – wentylacja kontrolowana objętością | Tak/ Nie | Tak | 10
24 | PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | Tak
25 | PSV – wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem | Tak/ Nie | Tak | 10
26 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym | Tak
27 | SIMV/PS | Tak/ Nie | Tak | 10
28 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie ciśnieniowym | Tak
29 | Wentylacja PCV synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym PS | Tak
30 | PS | Tak
31 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji ciśnieniowo kontrolowanej z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) | Tak
Regulacje
32 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres) | Tak/ Nie | Tak | 10
33 | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 90 l/min (podać zakres) | Tak
34 | Regulacja objętości oddechowej minimum od 5 do 1400 ml w trybie objętościowym (podać zakres) | Tak
35 | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 1 do 20 cmH2O (podać zakres) | Tak
36 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 hPa (podać zakres) | Tak
37 | Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 0 – 60% czasu wdechu (podać zakres) | Tak
Alarmy
38 | Niskiej objętości minutowej | Tak
39 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak
40 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak
41 | Alarm braku zasilania w gazy | Tak
42 | Alarm Apnea | Tak
POMIAR I OBRAZOWANIE
43 | Prezentacja ciągłej kalkulacji zużycia środków i gazów anestetycznych – ekonometr znieczulania | Tak
44 | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | Tak
45 | Pomiar objętości oddechu Vt | Tak
46 | Pomiar objętości minutowej MV | Tak
47 | Pomiar częstotliwości oddechowej | Tak
48 | Ciśnienia szczytowego | Tak
49 | Ciśnienia średniego | Tak
50 | Ciśnienia PEEP | Tak
51 | Częstości oddychania | Tak
52 | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie. Automatyczna aktywacja i automatyczne dostosowywanie się dolnej granicy alarmowej xMAC do poziomu podawanego znieczulenia. | Tak
53 | Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania | Tak
54 | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowania środka w aparacie do znieczulania | Tak
55 | Paramagnetyczny pomiar tlenu bez zastosowania wymiennych czujników w aparacie do znieczulania | Tak
56 | Pomiar ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu | Tak
Prezentacja graficzna
57 | Prezentacja na pojedynczym, kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu parametrów znieczulenia | Tak
58 | Obrazowanie na pojedynczym, kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | Tak
59 | Obrazowanie na pojedynczym, kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu pętli oddechowej ciśnienie/objętość i objętość/przepływ | Tak
60 | Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 6 godzin | Tak
61 | Jednoczesna prezentacja w celu porównania, wartości parametrów zapamiętanej pętli referencyjnej i aktualnie kreślonej pętli oddechowej: Pmax, Vt, Cpat | Tak
62 | Prezentacja trendów lub minitrendów dla: O2 zużycie (różnica między wdechowym i wydechowym stężeniem O2 w odniesieniu do wentylacji minutowej), Cpat/PEEP, MV*CO2 (emisja CO2) | Tak
63 | Prezentacja wartości objętości minutowej oddechów spontanicznych i oddechów mechanicznych: MV i MVspont | Tak
Inne
64 | Komunikacja z całym systemem w języku polskim | Tak
65 | Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,5l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny | Tak
66 | Automatyczny test kontrolny aparatu sprawdzający poprawność działania urządzenia, niewymagający ingerencji użytkownika w trakcie trwania procedury | Tak
67 | Wystawiona przez producenta deklaracja kompatybilności oferowanego aparatu z oferowanym monitorem pacjenta. Aparat i monitor, ze względów serwisowych, jednego producenta. | Tak
MONITOR PACJENTA
PARAMETRY OGÓLNE
68 | Monitor modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe i programowe przenoszone miedzy monitorami bez udziału serwisu. Moduły w pełni obsługiwane poprzez monitor. Nie dopuszcza się osobnych, niezależnych urządzeń innych producentów podłączanych do monitora. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów. | Tak
69 | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu | Tak
70 | Monitor z możliwością nadzorowania pełnego zakresu pacjentów: noworodków, dzieci i dorosłych. | Tak
71 | Kompatybilność z monitorami systemu Infinity posiadanymi przez szpital na bloku operacyjnym. Kompatybilność modułów, przewodów, czujników, możliwość spięcia w jedną sieć z centralą pielęgniarską. | Tak
72 | System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez kartę pamięci oraz sieć przesyłu danych | Tak/ Nie | Tak | 10
73 | Bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu monitorującego, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. Dołączone odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora. | Tak
74 | Monitor z wbudowanym ekranem min. 10” mocowany na stacji dokującej pozwalającej na szybkie odłącznie/przyłączenie monitora bez odczepiania przewodu zasilającego. | Tak
75 | Typ ekranu kolorowy LCD TFT | Tak/ Nie | Tak | 10
76 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | Tak
77 | Zasilanie monitora 230/50Hz | Tak
EKG
78 | Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy) | Tak
79 | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | Tak
80 | Analiza częstości akcji serca i arytmii. | Tak/ Nie | Tak | 10
81 | Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierane przez użytkownika | Tak
82 | W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod | Tak
83 | Pojedynczy przewód EKG do podłączenia trzech elektrod z szeregowo umieszczonymi klipsami do mocowania elektrod | Tak
84 | W komplecie przewód do podłączenia 3 elektrod noworodkowych wraz z 300 sztukami elektrod jednorazowych | Tak
ODDECH
85 | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu | Tak
SATURACJA (SPO2)
86 | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec oraz uniwersalny czujnik Y - system Nellcor Oximax | Tak
NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA
87 | W komplecie przewód i trzy mankiety różnych rozmiarów dla dorosłych, dwa mankiety dla dzieci i 30 jednorazowych mankietów noworodkowych (po 10 w trzech różnych rozmiarach) | Tak
POMIAR TEMPERATURY
88 | Pomiar wartości temperatury powierzchniowej | Tak
89 | Czujniki temperatur: powierzchniowy | Tak
INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA
90 | Przynajmniej dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe | Tak
91 | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień | Tak
POMIAR GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA – możliwość rozbudowy
92 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany | Tak
POMIAR ZWIOTCZENIA MIĘŚNI
93 | Moduł pomiaru zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełni funkcji | Tak
POMIAR CO metodą termodylucji bez użycia cewnika Swana-Ganza - możliwość rozbudowy
94 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru rzutu minutowego serca metodą termodylucji bez użycia cewnika Swana-Ganza podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji z prezentacją objętości pozanaczyniowego płynu płucnego. | Tak
KALKULATOR DAWEK LEKÓW
ALARMY
95 | Alarmy min. na 3 poziomach ważności | Tak
TRENDY
96 | 24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów | Tak
97 | Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza | Tak
WSPÓŁPRACA Z APARATEM
98 | Połączenie monitora pacjenta z aparatem do znieczulania z wyświetlaniem na ekranie monitora minimum następujących parametrów: stężenia O2, N2O oraz środków znieczulających, Pinsp, MAP, PEEP, MV, częstości oddechów f, VTexp, ciśnienia pauzy PLAT, wdechowego O2, pętli: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, krzywej ciśnienia. | Tak
PRACA W SIECI
99 | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | Tak
100 | Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach | Tak
101 | Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp. | Tak
102 | System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową i bezprzewodową z centralą pielęgniarską | Tak
103 | System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala | Tak
104 | W ofercie dostępny informatyczny system zarządzania danymi medycznymi pacjenta, tego samego producenta, z interfejsem w języku polskim. System informatyczny musi umożliwiać trwałą dokumentację bez ograniczenia w czasie, a w szczególności zapisywać dane z oferowanego monitora w kolumnach danych pojawiających się na ekranie komputera co ustawiany czas w zakresie przynajmniej od 15 minut do 4 godzin. System musi umożliwiać zapis trendów wszystkich monitorowanych parametrów bez jakiegokolwiek ograniczenia w czasie. System musi umożliwiać wygodne wstawianie własnych notatek powiązanych z czasem. System musi wyświetlać harmonogramy podawania płynów i leków oraz innych, dowolnych zabiegów pielęgniarskich w postaci kolumn tabel przewijających się na ekranie komputera z ustawionymi odstępami czasowymi, pokazujących czynności do wykonania (jak np. podanie określonego leku o określonej godzinie) i umożliwiających potwierdzenie wykonania tej czynności oraz wstawienie dodatkowych notatek związanych z zabiegiem. | Tak
Serwis gwarancyjny
105 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
106 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
107 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 90
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 2
Schładzarka na odpady medyczne
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Schładzarka na odpady na 1 pojemnik 120 L. | Tak
2 | Urządzenie (wewnątrz i zewnątrz) wykonane z blachy nierdzewnej. | Tak/Podać
3 | Parownik zabudowany w tylnej ścianie urządzenia | Tak/Podać
4 | Zamykana klapa do zrzutu odpadów na dachu | Tak/Podać
5 | Wyświetlacz cyfrowy z regulacją | Tak/Podać
6 | Agregat z kablem i wtyczką | Tak/Podać
7 | Centralne chłodzenie dla zaworu rozprężonego i dopływu kondensatu | Tak/Podać
8 | Drzwi i pokrywy wyposażone w uszczelki magnetyczne | Tak/Podać
9 | Dno izolowane, z podjazdem do pojemników. | Tak/Podać
10 | Agregat przystosowany do pracy w temp. otoczenia do +40-45 stopnii | Tak/Podać
11 | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1000 mm x 700 mm x 1120 mm (+/- 50 mm) | Tak/Podać
12 | Zasilanie: 230V 50/60 Hz | Tak/Podać
13 | Zakres temperatur: +2/+15 | Tak/Podać
Serwis gwarancyjny
14 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
15 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
16 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 3
Chłodziarka na leki
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Chłodziarka na leki | Tak
2 | Pojemność użytkowa chłodziarki, 375l (±5%) | Tak/Podać
3 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. | Tak/Podać
4 | Wnętrze wykonane - tworzywo sztuczne w kolorze białym. | Tak/Podać
5 | W wyposażeniu minimum 4 rusztowe chromowane półki z możliwością regulacji. | Tak/Podać
6 | Drzwi przeszklone wykonane ze szkła izolacyjnego | Tak/Podać
7 | Drzwi prawe z możliwością zmiany kierunku z samo domykiem | Tak/Podać
8 | Wymiary zewnętrzne: 180x60x61 cm(wys.xszer.xgł.)(±3 cm) | Tak/Podać
9 | Układ chłodzenia: dynamiczny | Tak/Podać
10 | Zakres temperatur w przedziale od. min +1˚C do +15˚C | Tak/Podać
11 | Poziom emitowanego hałasu w czasie pracy max. 45 dB(A) | Tak/Podać
12 | Metoda odszraniania: automatyczna | Tak/Podać
13 | Sterowanie: mechaniczne | Tak/Podać
14 | Wskażnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy | Tak/Podać
15 | Oświetlenie wewnętrzne LED, włączane osobno | Tak/Podać
16 | Zamek w wyposażeniu | Tak/Podać
17 | Klasa klimatyczna: min. 5(+10˚C DO +40˚C) | Tak/Podać
18 | Napięcie zasilające 220 - 240 V | Tak
Serwis gwarancyjny
19 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
20 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
21 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 4
Chłodziarka na leki
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Chłodziarka farmaceutyczna na leki | Tak/Podać
2 | Pojemność użytkowa chłodziarki, 300l (±5%) | Tak/Podać
3 | W wyposażeniu min. 6 półek rusztowych aluminiowych | Tak/Podać
4 | Rozmrażanie : automatyczne | Tak/Podać
5 | Zakres temperatur: od +2˚C do +8˚C | Tak/Podać
6 | Temperatura nominalna+5˚C | Tak/Podać
7 | Rejestrator temperatury | Tak/Podać
8 | Drzwi pełne z zamkiem ręcznym z nim. 2 kluczami | Tak/Podać
9 | Automatyczny rejest danych temperaturowych | Tak/Podać
10 | Alarm: awarii zasilania, zbyt wysokiej lub niskiej temperatury | Tak/Podać
11 | Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska | Tak/Podać
12 | Karta SD w standardzie | Tak/Podać
13 | Chłodzenie wspomagane wentylatorem | Tak/Podać
Serwis gwarancyjny
14 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
15 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
16 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 5
Chłodziarka w kuchence
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Chłodziarko - zamrażalka | Tak/Podać
2 | Pojemność całkowita urządzenia 235l (±5%) | Tak/Podać
3 | Pojemność całkowita części mrożącej 45l (±5%) | Tak/Podać
4 | Obudowa wykonana w kolorze białym | Tak/Podać
5 | Wnętrze wykonane - tworzywo sztuczne w kolorze białym. | Tak/Podać
6 | W wyposażeniu min. 3 półki szklane z możliwością regulacji. | Tak/Podać
7 | Drzwi pełne prawe | Tak/Podać
8 | Wymiary zewnętrzne: 140x55x63 cm(wys.xszer.xgł.)(±3 cm) | Tak/Podać
9 | Poziom emitowanego hałasu w czasie pracy max. 41 dB(A) | Tak/Podać
10 | Metoda odszraniania części chłodniczej: automatyczna | Tak/Podać
11 | Metoda odszraniania części mrożniczej: manualna | Tak/Podać
12 | Sterowanie: mechaniczne | Tak/Podać
13 | Oświetlenie wewnętrzne części chłodniczej: LED | Tak/Podać
14 | Klasa klimatyczna: min. SN-T | Tak/Podać
15 | Napięcie zasilające 220 - 240 V, 50/60 Hz | Tak/Podać
Serwis gwarancyjny
16 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
17 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
18 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 6
Ciśnieniomierz
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
Ciśnieniomierz
1 | Ciśnieniomierz przenośny | Tak
2 | Miękki elastyczny przewód do mankietów - 70 cm długości | Tak
3 | Regulowany zawór obrotowy z uchwytem z tworzywa | Tak
4 | System chroniący zegar przed przepompowaniem | Tak
5 | Obudowa wykonana z polimeru ABS | Tak
6 | W zestawie mankiety: - niemowlęcy mały (obwód ramienia: 7-10 cm) – 2 sztuki - niemowlęcy (obwód ramienia: 9-13 cm) – 2 sztuki - dziecięcy mały (obwód ramienia: 12-16 cm) – 2 sztuki - dziecięcy (obwód ramienia: 15-21 cm) – 2 sztuki - dorosły mały (obwód ramienia: 20-26 cm) – 2 sztuki - dorosły długi (obwód ramienia: 25-34 cm) – 2 sztuki - dorosły duży (obwód ramienia: 32-34 cm) – 2 sztuki - dorosły duży długi (obwód ramienia: 32-34 cm) – 2 sztuki | Tak/Podać
Serwis gwarancyjny
7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
8 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
9 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 7
Defibrylator z kardiowersją
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
Parametry ogólne:
1 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | Tak
2 | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy, z akumulatorem i łyżkami twardymi, nie większa niż 6,5 kg | Tak
3 | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IPX1 | Tak
4 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). | Tak
5 | Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy | Tak
6 | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 200 minut ciągłego monitorowania EKG lub 140 defibrylacji z maksymalną energią. | Tak/podać | 200 minut lub więcej | 10
7 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 4 godziny | Tak/podać | < 4 godziny | 10
8 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł | Tak
9 | Temperatura pracy: min od 5 do +40ºC | Tak
10 | Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia, bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | Tak
11 | Autotest: wykonywany zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | Tak
12 | Wspomaganie RKO: metronom pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany, - pacjent dorosły niezaintubowany, - pacjent pediatryczny zaintubowany, - pacjent pediatryczny niezaintubowany. | Tak
13 | Możliwość rozbudowy o moduł kapnografu | Tak/podać | możliwość rozbudowy | 10
Defibrylacja:
14 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak
15 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | Tak
16 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak
17 | Energia defibrylacji w zakresie min. 5-360J | Tak
18 | Dostępne minimum 24 różne poziomy energii defibrylacji | Tak
19 | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J | Tak
20 | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | Tak
21 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne | Tak
22 | Czas ładowania do energii 360J: maksymalnie 7 sekund | Tak/podać | < 7 sekund | 10
Rejestracja
23 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5,5'' o wysokim kontraście | Tak
24 | Możliwość wyświetlenia min.: 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | Tak
25 | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm | Tak
26 | Szybkość wydruku: 25 mm/sek; 50 mm/ sek. | Tak
Monitorowanie EKG
27 | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń | Tak
28 | Wzmocnienie sygnału EKG na ośmiu poziomach: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV | Tak
29 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min | Tak
30 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | Tak
Stymulacja przezskórna
31 | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym | Tak
32 | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA | Tak
33 | Częstość stymulacji minimum: od 50 do 150 impulsów na minutę. | Tak
Wyposażenie
34 | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy | Tak
35 | Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane | Tak
36 | Kabel do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych | Tak
37 | 1 komplet elektrod do defibrylacji/stymulacji | Tak
Serwis gwarancyjny
38 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
39 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
40 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 40
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 8
Stetoskop membranowy - fonendoskop
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 3 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Stetoskop wyposażony w dwuczęstotliwościową membranę po każdej stronie głowicy | Tak
2 | Dwukanałowy przewód umożliwiający niezależne słyszenie dla obu uszu | Tak
3 | Samouszczelniajace się oliwki zapewniające komfort i wygodne dopasowanie do uszu | Tak
4 | Stetoskop z głowicą przystosowaną dla pacjentów dorosłych oraz pediatrycznych | Tak
5 | Średnica membrany: większa 37 mm/ mniejsza 27 mm | Tak
6 | Waga: ok. 190 g | Tak
Serwis gwarancyjny
7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
8 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
9 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 9
Kolumna chirurgiczna na salę urologiczną
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. | Tak/podać
2 | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła lub kwadratowa osłona stropowa. | Tak/podać
3 | Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybko złączkach ldo przewodów instalacji szpitalnej. | Tak/podać
4 | Kolumna dwuramienna o zasięgu ramion min 1720 oba ramiona tej samej długości | Tak/podać
5 | Konsola kolumny obrotowa w zakresie min. 330o. | Tak/podać
6 | Udźwig kolumny brutto min. 140 kg. | Tak/podać
7 | Pionowa głowica o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu o wymiarach 310mmx310 mm (± 5mm ) | Tak/podać | wymiary głowicy 310x310mm | 10
8 | Kolumna wyposażona w hamulce cierne. Uchwyt poziomy do manewrowania głowicą zainstalowany na froncie jednej z półek. | Tak/podać
9 | Gniazda gazów medycznych, gniada elektryczne teletechniczne umieszczone na ścianach głowicy w panelach o wysokości max 125mm zlicowanych ze ścianami głowicy nie powodujące zwiększenia wymiarów zewnętrznych głowicy . Możliwość rozmieszczenia gniazd min. na 4 ścianach głowicy. | Tak/podać | możliwośc instalacji na 4 ścianach | 10
10 | Punkty poboru gazów medycznych typu AGA: | Tak/podać
- 1 x O2
- 1 x VAC
11 | Możliwość samodzielnej aranżacji usytuowania gniazd bez pomocy serwisu na wszystkich ścianach konsoli | Tak/podać
12 | Wyposażenie konsoli w gniazda jak niżej (kolumny przeszyte przewodami - przewody wyprowadzone w przestrzeni podsufitowej - zapas kabla 10m): | Tak/podać
2x gniazda optyczne LC Duplex 1 x gniazdo HDMI, 1x DVI, 2x HD-SDI,1 x CVBS 1x gniazdo audio jack 3,5 mmm 6 x gniazdo elektryczne 230 V/50hz
8 x gniazdo ekwipotencjalne
1 x gniazdo RJ45
13 | 3 półki o wymiarach całkowitych min 530x480mm wyposażona w szyny boczne po prawej i lewej stronie. Półki ze stopniową regulacją wysokości instalowane do dwóch pionowch szyn/kanałów umieszczonych na froncie głowicy. Zalecany montaż półek bez użycia narzędzi MOżliwośc instalacji półek na 4 ścianach | Tak/podać | Montaż bez narzędzi na 4 ścianach głowicy | 10
14 | Szuflada pojedyncza zamontowana pod najniższą półką. Wysokość szuflady min. 100mm. | Tak, podać
15 | Konsola kolumny wyposażona w 2 poziome szyny medyczne długości min 300 mm, zainstalowane na tyle konsoli, do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego o nośności min. 15kg | Tak, podać
16 | Konsola pionowa, obrotowa w zakresie min. 330° wykonana z aluminium anodowego. | Tak, podać | Głowica z alumnium anodowanego | 10
17 | Wysokość konsoli kolumny min. 1000mm | Tak, podać
18 | Szerokość i głębokość konsoli 310x310mm (± 5mm) | Tak, podać
19 | Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych. | Tak, podać
Serwis gwarancyjny
20 | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2016 Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak/Podać
21 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
22 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
23 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 40
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 10
Kolumna anestezjologiczna
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. | Tak/Podać
2 | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła lub kwadratowa maskownica stropowa. | Tak/Podać
3 | Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybko złączkach bezpiecznie łączonych do przewodów instalacji szpitalnej. | Tak/Podać
4 | Ramiona kolumny o całkowitym zasięgu min. 1720 mm. Oba ramiona tej samej długości | Tak/Podać
5 | Konsola kolumny oraz przeguby ramion obrotowe w zakresie min. 330o. | Tak/Podać
6 | Udźwig kolumny brutto min. 200 kg. | Tak/Podać
7 | Pionowa głowica o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu | Tak/Podać | przekrój kwadratu | 10
8 | Konsola wyposażona w min. 2 pionowe prowadnice/kanały służące do mocowania dodatkowego wyposażenia, lub prowadnice wbudowane w konstrukcję głowicy na każdej ścianie | Tak/Podać | prowadnice wbudowane | 10
9 | Ramiona nośne wyposażone w hamulce obrotu , blokowane min. 2 przeguby, hamulce zwalniane elektropneumatycznie lub pneumatycznie. Dodatkowo wszystkie przeguby wyposażone w hamulce cierne. | Tak/Podać | blokowane pneumatyczne | 10
10 | Zwalnianie hamulcy przegubów za pomocą przycisków znajdujących się w poziomym uchwycie | Tak/Podać | hamulce zwalniane przyciskami | 10
11 | Gniazda gazów medycznych, gniada elektryczne teletechniczne umieszczone na ścianach głowicy w panelach o wysokości max 125mm zlicowanych ze ścianami głowicy nie powodujące zwiększenia wymiarów zewnętrznych głowicy . Możliwość rozmieszczenia gniazd min. na 4 ścianach głowicy. | Tak/Podać | możliwość usytuowania na 4 ścianach głowicy | 10
12 | Punkty poboru gazów medycznych typu AGA: | Tak/Podać
- 2 x O2
- 2 x VAC
13 | Wyposażenie konsoli w gniazda : | Tak/Podać
-6 x gniazdo elektryczne
230 V/50hz
min6 x gniazdo ekwipotencjalne
- 1 x gniazdo RJ45
14 | 3 półki o wymiarach całkowitych min 530x480mm wyposażona w szyny boczne po prawej i lewej stronie. Półki z regulacją stopniową ze skokiem max 2,5 cm instalowane do dwóch pionowych szyn/kanałów umieszczonych w głowicy. Możliwosc instalacji półek na 4 ścianach | Tak/Podać | możliwość instalacji półek na 4 ścianach głowicy | 10
15 | Szuflada pojedyncza zamontowana pod najniższą półką. Wysokość szuflady min. 100mm. | Tak/Podać
16 | Konsola kolumny wyposażona w 2 poziome szyny medyczne długości min 300 mm, zainstalowane na tyle konsoli, do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego o nośności min. 15kg. | Tak/Podać
17 | Konsola pionowa, obrotowa w zakresie min. 330°, wykonanej z aluminium anodowego. | Tak/Podać
18 | Wysokość konsoli kolumny min. 1000mm | Tak/Podać
19 | Szerokość i głębokość konsoli 310x310mm (± 5mm) | Tak/Podać
20 | Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych. | Tak/Podać
21 | Załączyć folder, katalog ze zdjęciami oferowanego wyrobu medycznego, z którego jednoznacznie wynika spełnienie wymaganych parametrów. Dopuszcza się złożenie w/w dokumentów w języku producenta. | Tak/Podać
22 | Dostępność części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia | Tak/Podać
23 | Oferowane urządzenia medyczne muszą posiadać dokumenty potwierdzające, że ich wprowadzenie do obrotu i używania jest zgodne z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004 Nr 93 poz. 896 z późn. zm.) | Tak/Podać
Serwis gwarancyjny
24 | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2016 Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak/Podać
25 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
26 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
27 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 60
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 11
Kolumna chirurgiczna sala operacyjna
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. | Tak/podać
2 | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła lub kwadratowa osłona stropowa. | Tak/podać
3 | Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybko złączkach ldo przewodów instalacji szpitalnej. | Tak/podać
4 | Kolumna dwuramienna o łącznej długości ramion mierzona w osi łożysk min 1990 | Tak/podać
5 | Konsola kolumny obrotowa w zakresie min. 330o. | Tak/podać
6 | Udźwig kolumny brutto min. 200 kg. | Tak/podać
7 | Pionowa głowica o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu o wymiarach 310mmx310 mm (± 5mm ) | Tak/podać | wymiary głowicy 310x310mm | 10
8 | Kolumna wyposażona w hamulce cierne. Uchwyt poziomy do manewrowania głowicą zainstalowany na froncie jednej z półek. | Tak/podać
10 | Gniazda gazów medycznych, gniada elektryczne teletechniczne umieszczone na ścianach głowicy w panelach o wysokości max 125mm zlicowanych ze ścianami głowicy nie powodujące zwiększenia wymiarów zewnętrznych głowicy . Możliwość rozmieszczenia gniazd min. na 4 ścianach głowicy. | Tak/podać | możliwośc instalacji na 4 ścianach | 10
11 | Punkty poboru gazów medycznych typu AGA: | Tak/podać
- 1 x O2
- 1 x VAC
| Możliwość samodzielnej aranżacji usytuowania gniazd bez pomocy serwisu na wszystkich ścianach konsoli | Tak/podać
12 | Wyposażenie konsoli w gniazda jak niżej (kolumny przeszyte przewodami - przewody wyprowadzone w przestrzeni podsufitowej - zapas kabla 10m): | Tak/podać
2x gniazda optyczne LC Duplex 1 x gniazdo HDMI, 1x DVI, 2x HD-SDI,1 x CVBS 1x gniazdo audio jack 3,5 mmm 6 x gniazdo elektryczne 230 V/50hz
8 x gniazdo ekwipotencjalne
1 x gniazdo RJ45
13 | 3 półki o wymiarach całkowitych min 530x480mm wyposażona w szyny boczne po prawej i lewej stronie. Półki ze stopniową regulacją wysokości instalowane do dwóch pionowch szyn/kanałów umieszczonych na froncie głowicy. Zalecany montaż półek bez użycia narzędzi MOżliwośc instalacji półek na 4 ścianach | Tak/podać | Montaż bez narzędzi na 4 ścianach głowicy | 10
14 | Szuflada pojedyncza zamontowana pod najniższą półką. Wysokość szuflady min. 100mm. | Tak, podać
15 | Konsola kolumny wyposażona w 2 poziome szyny medyczne długości min 300 mm, zainstalowane na tyle konsoli, do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego o nośności min. 15kg | Tak, podać
16 | Konsola pionowa, obrotowa w zakresie min. 330o, wykonana z aluminium anodowego. | Tak, podać | Głowica z alumnium anodowanego | 10
17 | Wysokość konsoli kolumny min. 1000mm | Tak, podać
18 | Szerokość i głębokość konsoli 310x310mm (± 5mm) | Tak, podać
19 | Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych. | Tak, podać
Serwis gwarancyjny
20 | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2016 Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak/Podać
21 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
22 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
23 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 40
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 12
Kozetka lekarska sterowana elektrycznie
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 3 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Elektrycznie sterowana kozetka 2 segmentowa diagnostyczna o ergonomicznej konstrukcji wykonanej ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lub stali kwasoodpornej w gat. min. 1.4301. | Tak/Podać
2 | Bezpieczne obciążenie robocze min 200 Kg | Tak/Podać | obiążenie ≥ 225 Kg | 10
3 | Elektrycznie regulowana wysokość w zakresie od 45 cm do 90 cm ± 5 cm | Tak/Podać
4 | Manualnie sterowana regulacja segmentu oparcia pleców kozetki | Tak/Podać
5 | Kąt nachylenia segmentu pleców w zakresie od 0° do min.30° | Tak/Podać
6 | Całkowita długość segmentu oparcia min 60 cm | Tak/Podać
7 | Całkowita długość segmentu leża min 120 cm | Tak/Podać
8 | Całkowita szerokość leża kozetki min 60 cm | Tak/Podać
9 | Podstawa jezdna kozetki | Tak/Podać
10 | Tapicerka łatwozmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne | Tak/Podać
11 | Możliwość blokowania kozetki | Tak/Podać
12 | Leże kozetki wykonane z bezszwowej tapicerki, miękkie | Tak/Podać
13 | Wybór kolorystyczny wodoodpornej tapicerki min 12 kolorów | Tak/Podać
14 | Prześwit pod dolna ramą kozetki umożliwia współpracę z podnośnikiem pacjenta min 15 cm | Tak/Podać
15 | Sterowanie elektryczne kozetką za pomocą sterownika nożnego | Tak/Podać
16 | Kozetka wyposażona w uchwyt papieru w rolce | Tak/Podać
17 | Zasilanie elektryczne 230 V 50 Hz | Tak/Podać
Serwis gwarancyjny
18 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
19 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
20 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 10
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 13
Lampa zabiegowa sufitowa
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
Lampa zabiegowa sufitowa dwuczaszowa z dodatkowym ramieniem na monitor- 2 kpl
1 | Dwukopułowa bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu Lampa operacyjna, sufitowa w konfiguracji dwie czasze (główna i pomocnicza) wraz z ramionami nośnymi montowanymi na wspólnej piaście z ramieniem nośnym dla monitora. | Tak/Podać
2 | Lampa wyposażona w okrągłą / kwadratową maskownicę stropową. | Tak/Podać | kwadratowa osłona | 10
3 | Źródło światła – dwupolowa matryca diodowa złożona z 90 diod w barwie białej dla czaszy głównej i 60 diod w barwie białej dla czaszy pomocniczej . Wszystkie diody LED rozmieszczone równomiernie, emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji „efektu tęczy” | Tak/Podać
4 | Lampa z trwałym i wydajnym diodowym źródłem światła emitującym zimne światło. Diody w kolorze białym Czasza dzielona na 2 części | Tak/Podać
5 | Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej | Tak/Podać
6 | Ilość diod LED: min.60 symetrycznie rozmieszczonych diod na całej powierzchni czaszy czasza o kształcie sześciokąta foremnego dzielona na połowy po przekątnej sześciokąta. Oprawa czaszy (górna jej część) wykonana ze stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczny uchwyt do pozycjonowania lampy umiejscowiony w geometrycznym środku dzielonej czaszy | Tak/Podać
7 | Matryca diodowa w czaszy zawierająca sumarycznie min 60 dla czaszy pomocnicze i max 90 diod LED dla czaszy głównej | Tak/Podać | 60 diod pomocnicza i 90 główna | 10
8 | Natężenie światła Ec max: min. 160 000 lux (mierzone w odległości 1 m od pola roboczego) dla czaszy głównej i min 140 000lux dla czaszy pomocniczej | Tak/Podać
9 | Regulacja natężenia światła w zakresie: min 40– 100% w tym oświetlenie endo o wartości min 10 % max natężenia lampy | Tak/Podać
10 | Stosunek d50/d10 min. 0,53 dla czaszy głównej i min 0.52 dla czaszy pomocniczej | Tak/Podać
11 | Stała temperatura barwowa 4500 K | Tak/Podać
12 | Pozostałą jasność na dnie tuby imitująca głęboki pole operacyjne 100% dla czaszy pomocniczej i 97% dla czaszy głównej
13 | Średnica czaszy max 64cm dla czaszy pomocniczej i 73 cm dla czaszy głównej licząc też obwód dwóch symetrycznie położonych po przeciwległych stronach rączek ( uchwytów brudnych) o jednakowym kształcie
14 | Śreednica czaszy lampy nie wliczając rączek max 58cm dla czaszy pomocniczej i min 67 cm dla czaszy głównej
15 | Ramie pod monitor mocowane w osi zawiesia lampy na wspólnej osi z lampą . Wysięgnik na monitor dwuramienny wyposażony w uchwyt do mocowania monitora min 26" z uchwytem do pozycjonowania moitora zawieszonego na wysięgniku
16 | Współczynnik odwzorowania barw Ra: min 93% dla obu czasz | Tak/Podać
17 | Głębokość oświetlenia (L1+L2): min.75 cm dla czaszy głównej i min 83cm dla czaszy pomocniczej | Tak/Podać
18 | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie min. 40-100% w co najmniej 4 krokach z panelu na ramieniu kardanicznym przy czaszy. | Tak/Podać
19 | Panel sterowania zlokalizowany na czaszy bądź przy przegubie łączącym czaszę z ramieniem | Tak/Podać | na czaszy | 10
20 | Oświetlenie do zabiegów endoskopowych o białej lub niebieskiej barwie i natężeniu oświetlenia max. 10%. Nie dopuszcza się światła endoskopowego o innej barwie. | Tak/Podać | biała | 10
21 | Średnica bezcieniowego pola oświetlanego stała mierzona z odległości 1m wynosząca 18 cm (+/_ 1 cm ) | Tak/Podać
22 | Włącznik/wyłącznik zasilania umieszczony na panelu sterującym na czaszy lampy - na jej obrzeżu | Tak/Podać
23 | Żywotność źródła światła: min 60 000 h | Tak/Podać
24 | Pobór mocy czaszy: max 65 VA | Tak/Podać
Serwis gwarancyjny
25 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak/Podać
26 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
27 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
28 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 40
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 14
Laryngoskop
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Zestaw do intubacji: laryngoskop ze źródłem światła LED + komplet łopatek MacIntosh rozm. 2, 3, 4 | Tak
2 | Wielorazowa łyżka do laryngoskopu ze stali nierdzewnej typu McIntosh, ze zintegrowanym światłowodem, dająca mocne skupione światło. Oznaczenie rozmiaru i typu łyżki z tyłu, wraz z zielonym kolorem informującym o standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie łyżki w rękojeści. rozm 2,3,4 | Tak
3 | Wielorazowa rękojeść do laryngoskopu, światło LED, na baterie kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z poprzecznymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, oznaczenie standardu ISO 7376 w postaci zielonego pierścienia pod zaczepem do łyżki, oznaczenie LED na zaczepie łyżki i nr seryjny. Średnica rękojeści 30 mm, żywotność rękojeści min. 50 000h (potwierdzenie od producenta), czas pracy na 2 bateriach ok. 80h. | Tak
Serwis gwarancyjny
4 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
5 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
6 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 15
Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 14 sztuk
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo na systemie trapezowym dwóch zestawów płaskich wsporników wznoszących z przegubami dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu zgodnie z normą IEC 60601-2-52. Szczyt łózka od strony głowy pozostaje nieruchomo w trakcie regulacji wysokości. | Tak/Podać
2 | Szczyty łóżka odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku lub dźwigni zlokalizowanej w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka | Tak/Podać
3 | Barierki boczne o długości 3/4 leża wykonane ze stali węglowej lakierowanej proszkowo | Tak/Podać
4 | Barierki boczne z systemem blokady znajdującym się poniżej leża w segmencie nóg co u niemożliwa otwarcie barierek samodzielnie przez pacjenta | Tak/Nie | Tak | 10
5 | Leże podzielone na 4 segmenty w tym min. 3 ruchome. Wszystkie cztery segmenty leża wypełnione łatwo zdejmowanymi bez użycia narządzi panelami ze sztywnego i zmywalnego tworzywa sztucznego o grubości min. 30mm w celu skutecznej dezynfekcji ramy leża i samych paneli zgodnie z protokołem dezynfekcji. Konstrukcja łóżka możliwość przedłużenia leża tj. ruchomy segment leża ze zdejmowanym wypełnieniem z łatwego do dezynfekcji tworzywa sztucznego w celu podparcia materacyka wypełniającego przestrzeń po przedłużeniu leża. | Tak/Podać
6 | Konstrukcja ramy dolnej otwarta nie zabudowana plastikową maskownicą w celu łatwej dezynfekcji profili stalowych zaokrąglonych na krawędziach oraz pozostałych elementów w dolnej części łóżka. Konstrukcja podwozia zapewnia prześwit pod leżem identyczny w każdym punkcie na całej powierzchni pod łóżkiem min 150 mm | Tak/Podać
7 | Zdejmowane panele sztywne płaskie lub wklęsłe dopasowane do anatomii pacjenta– bez możliwości wygięcia łatwe do dezynfekcji odporne na temperaturę. | Tak/Podać | panele wklęsłe | 10
8 | Łóżko wyposażone w elektroniczny system kontroli kąta nachylenia oparcia 30 i 45 stopni tj. funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 i 45 stopni przy unoszeniu i ustawieniu pozycji krzesła kardiologicznego. | Tak/Podać
9 | Barierki lub rama leża wyposażana we wskaźniki kątowe nachylenia oparcia i leża wyrażone w stopniach. | Tak/Podać
10 | Koła z centralnym systemem hamulcowym z jednoczesna blokada toczenia i obrotu wokół własnej osi wszystkich czterech kół. System obsługiwany dźwigniami lub drążkiem od strony nóg pacjenta. | Tak/Podać
11 | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 125 mm bez widocznej metalowej osi obrotu celem łatwego utrzymania czystości i dezynfekcji. | Tak/Podać
12 | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:· - Pilota przewodowego dla pacjenta – przyciski podświetlane do regulacji min. kata nachylenia oparcia lub paneli wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej, · - Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie z przyciskami oznaczonymi w wyraźne piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. Wszystkie przyciski podświetlane. | Tak/Podać
13 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym w kolorze pomarańczowym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. | Tak/Podać
14 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania. | Tak/Podać
15 | Długość zewnętrzna łóżka – 2190mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 20 cm | Tak/Podać
16 | Szerokość zewnętrzna łóżka – 1030 mm (+/-20mm) | Tak/Podać
17 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka. Łóżko wyposażone w funkcję pozycji extra niskiej. | Tak/Podać
18 | Łózko wyposażone w manualną dźwignię CPR zlokalizowaną pod leżem w kolorze czerwonym lub żółtym. | Tak/Podać
19 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 65o +/- 5o | Tak/Podać
20 | Regulacja elektryczna segmentu uda zakresie 20o +/- 5o | Tak/Podać
21 | Regulacja elektryczna funkcji auto-kontur przy pomocy jednego przycisku. | Tak/Podać
22 | Funkcja auto regresji o parametrze minimum 9 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną | Tak/Podać
23 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak/Podać
24 | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak/Podać
25 | Segment oparcia wyposażony w sprężynę gazową stabilizującą ruch oparcia w dół po użyciu funkcji CPR co zabezpiecza przed uderzeniem w ramę. | Tak/Nie | Tak | 10
26 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka | Tak/Podać
27 | Krążki odbojowe w każdym narożniku | Tak/Podać
28 | Min. 4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej min 2 uchwyty od strony głowy. | Tak/Podać | ilość gniazd ≥ 6 | 10
29 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak/Podać
30 | Łóżko wyposażone w min 8 szt. haków na worki drenażowe. | Tak/Podać
31 | Łóżko wyposażone w uchwyty do unieruchomienia pacjenta min po 3 z każdej strony łózka na pasy do nóg i rąk a także na uchwyt do głowy. | Tak/Podać
32 | Możliwość przedłużenia o min. 22 cm | Tak/Podać
33 | Możliwość wyboru kolorystyki ramy łóżka przez Wykonawcę z min dwóch kolorów | Tak/Podać
34 | Możliwość wyboru kolorystyki akcentów kolorystycznych łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 3 kolorów | Tak/Podać
Wyposażenie
35 | Dopasowany do leża materac piankowy przeciwodleżynowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180°. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca min. 150 mm. Materac posiadający konstrukcję typu „ gofer ” wyposażony w strefę głowy, bioder i pięt. Wymiary materaca dopasowany do leża min 1980mm długości oraz min 850 mm szerokości. | Tak/Podać
36 | Na wyposażeniu każdego łózka wieszak kroplówki prosty z regulacją wysokości min 2 haki. | Tak/Podać
Serwis gwarancyjny
37 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
38 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
39 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 40
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 16
Monitor funkcji życiowych
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 3 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Producent musi posiadać potiwierdznie spełniania normy ISO 13485:2003 | Tak
2 | Sprzęt musi posiadać certyfikat CE zgodny z 93/42/EEC | Tak
3 | Rok produkcji 2016 lub 2017 | Tak
4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
Wymagania ogólne:
5 | Monitor funkcji życiowych pacjenta do zastosowania u pacjentów: dorosłych, pediatrycznych, neonatologicznych | Tak
6 | Kompaktowa budowa urządzenia pozwalająca o rozbudowę przy użyciu modułów pomiarowych mocowanych poza obudową urządzenia. Możliwa praca min. 6 modułów dodatkowych jednocześnie | Tak
7 | Obudowa urządzenia wykonana z aluminium oraz tworzyw sztucznych | Tak
8 | Masa urządzenia max.: 7.5kg | Tak/Podać | ≤ 7,5 kg | 10
9 | Maksymalne wymiary urządzenia: (szer. x wys. x głęb.) 520 x 330 x 50 mm | Tak
10 | Uchwyt transportowy | Tak
11 | Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe na min. 2 godziny pracy | Tak
12 | Maksymalny pobór mocy przez urządzenie: 50 W | Tak
13 | System mocowania w standardzie VESA 75 pozwalający na zamocowanie monitora na szynie, uchwycie mocującym, wózku transportowym. | Tak
EKRAN i KONTROLA
14 | Kolorowy ekran TFT z aktywną matrycą o przekątnej minimum: 20”. | Tak/Podać | ≥ 20” | 10
15 | Rozdzielczość ekranu min.: 1920 x 1080 pikseli (Full HD) | Tak
16 | Jednoczesna prezentacja min. 12 krzywych dynamicznych, wartości wszelkich monitorowanych parametrów, informacji o poziomie baterii, czas rzeczywistego. | Tak
17 | Opcja ekranu “dużych cyfr” | Tak
18 | Możliwość regulacji szerokości wykresu kreślonych krzywych | Tak
19 | Możliwość konfiguracji kolorów kreślonych krzywych. Dostępne min. 16 kolorów | Tak
20 | Kontrola monitora za pomocą ekranu dotykowego oraz pokrętła kontrolnego umieszczonego na bocznej ścianie monitora | Tak
21 | Konfigurowalne przyciski na ekranie dla często używanych funkcji. Min. 3 | Tak
22 | Możliwość zmiany ustawień monitora z poziomu centrali monitorującej | Tak
23 | Możliwość zamrożenia krzywych dla podglądu | Tak
24 | Profile użytkownika pozwalające na zapisanie ustawień własnych użytkownika. Dostępne min. 12 profili. Możliwość indywidulanego nazwania profili. | Tak
25 | Funkcja “stand-by” pozwalająca na uśpienie monitora bez jego wyłączania | Tak
ALARMY
26 | Możliwość wyłączenia dźwięku QRS | Tak
27 | Możliwość regulaji głośności dźwięku QRS | Tak
28 | Możliwość ustawiania progów dla alarmów z menu zbiorczego oraz z menu poszczególnych parametrów | Tak
29 | Alarmy dźwiękowe i wizualne dla wszystkich monitorowanych parametrów | Tak
30 | System alarmowy z możliwością ustawienia 4 stopniowo priorytetów alarmowych | Tak
31 | Możliwość wyłączenia alarmów dla każdego z parametrów osobno | Tak
32 | Możliwość całkowitego wyłączenia alarmów dźwiękowych | Tak
33 | Możliwość zaprogramowania czasu wygłuszenia alarmu dźwiękowego na: 1, 2, 3, 5, 10, 15 minut lub do kolejnej sytuacji alarmowej | Tak
34 | Możliwość automatycznego wydruku wybranych parametrów w sytuacji alarmowej | Tak
35 | Możliwość ustawienia priorytetu alarmowego indywidualnie dla każdego z typów arytmii | Tak
36 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1%. | Tak
37 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s) / wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu. | Tak
PAMIĘĆ I TRENDY
38 | Trendy dla wszystkich moniotorowanych parametrów w postaci graficznej i tabelraczynej z okresu min. 720 godzin | Tak/Podać | ≥ 720 godzin | 10
39 | Możliwa prezentacja mini-trendów z rozdzielczością 30, 60, 120 min. | Tak
40 | Niekasowalna pamięć do zapisu fragmentów EKG, pletyzmogramu | Tak
41 | Możliwość przeniesienia wszelkich danych pacjenta (dane osobowe, trendy, ustawienia parametrów, krzywych, zapisanych wydarzeń z monitora do monitora za pomocą karty SD | Tak
42 | Możliwość podglądu monitora w opcji bed-to-bed. Możliwy podgląd 6 pacjentów na jedym ekranie | Tak
43 | Pamięć ustawień monitora (trendy, ustawienia, progi alarmowe) w momencie, gdy jest wyłączony | Tak
44 | Min. 30 sekndowy zapis w pamięci fragmentów krzywych i wartości numerycznych | Tak
45 | Możliwość zapisu wszelkich krzywych w sytuacji alarmowej | Tak
46 | Zegar czasu rzeczywistego | Tak
INTERFEJSY i PORTY POŁĄCZENIOWE
47 | Ethernet | Tak
48 | WiFi pozwalające na współpracę ze stacją centralnego monitorowania w sieci LAN | Tak/Nie | wbudowane WiFi | 10
49 | Automatyczne przełączenie do sieci WiFi przy odłączeniu kabla sieciowego | Tak
50 | Złącze HDMI pozwalające na wysłanie obrazu do zewnętrznego monitora oraz powiększenia w ten sposób obszaru ekranu (HDMI slave). Możliwość wyświetlania innych parametrów niż na ekranie głównym. | Tak
51 | Gniazdo kart micro SD | Tak
52 | Możliwość podłączenia do stacji centralnego monitorowania i przechowywania w archiwach stacji wszelkich danych dotyczących monitorwania danego pacjenta. | Tak
53 | Możliwość dostępu do danych monitorowanego pacjenta z czasie rzeczywistym z urządzeń mobilnych | Tak
54 | Min. 2 złącza pozwalające na podłączenie min.3 dodatkowych modułów zewnętrznych każde, bez konieczności rozkręcania monitora. Moduły mocowane na zewnątrz monitora. | Tak
55 | Automatyczne detekcja podłączonych modułów na zasadzie Plug and Play | Tak
56 | Automatyczna rekonfiguracja układu ekranu po podłączeniu dodatkowych modułów | Tak
57 | Moduły możliwe do podłączenia: | Tak
58 | IBP (4 kanały) | Tak
59 | 12 odprowadzeniowe EKG | Tak
60 | AAg | Tak
61 | CO | Tak
62 | BIS | Tak
63 | CCO ICG | Tak
64 | NMT | Tak
65 | Opcjonalna drukarka termiczna o poniższych parametrach: | Tak
66 | Szerokość papieru: min. 58 mm | Tak
67 | Rozdzielczość wydruku: 8 punktów/mm | Tak
68 | Ilość krzywych: 1 do 3 | Tak
69 | Format: krzywe, diagramy, tabele | Tak
70 | Możliwość regulacji szerkości kreślenia | Tak
71 | Wydruk karty pacjenta | Tak
72 | Wydruk trendów | Tak
73 | Możliwość wydruku siatki milimetrowej na gładkim papierze | Tak
EKG oraz HR
74 | Zapis i wyśletlanie 7 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V) | Tak
75 | Zapis i wyśletlanie 12 odprowadzeń EKG (dI, dII, dIII, daVL, daVR, daVF, dV1, dV2, dV3, dV4, dV5, dV6) przy użyciu 5 odprowadzeniowego kable | Tak
76 | Możliwość wyboru wyświetlania dowolnego zestawienia krzywych EKG spośród wszystkich dostępnych. | Tak
77 | Zakres sygnałów wejściowych min. od 0.01 do 10mV | Tak
78 | Impedacja wejściowa min. 20 MOm | Tak
79 | Szerokość pasma sygnału EKG: od 0.05 do 75 Hz | Tak
80 | CMRR nie mniej niż 100 dB | Tak
81 | Czułość: 5, 10, 20 and 40 mm/mV, oraz AUTO | Tak
82 | Pomiar zakresu przesunięcia odcinka ST nie mniej niż: ± 2,5 mV | Tak
83 | Filtry szerokości pasma zależne od trybu pracy urządzenia: — chirurgia: od 0,4 do 20 Hz monitor: od 0,1 do 40 Hz diagnostyka: od 0,05 do 75 Hz | Tak
84 | Analiza arytmii w czasie rzeczywistym | Tak
85 | Filtr 50 Hz | Tak
86 | Rozpoznawianie min. 26 typów arytmii | Tak
87 | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach | Tak
88 | Automatyczny zapis arytmii w niekasowalnej pamięci | Tak
89 | Sygnalizacja uszkodzenia elektrod | Tak
90 | Wykrywanie i wizualizacja rozrusznika serca: amplituda ± 2 do ± 700 mV; czas trwania: 0.1 do 2 ms | Tak
91 | Wbudowany, automatyczny filtr ograniczający wpływ urządzeń elektrochirurgicznych, defibrylatorów. | Tak
92 | Prędkość kreślenia: 3.12, 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sec | Tak
93 | Zakres częstości monitorowania częstości serca (HR): 0-350 bpm | Tak
94 | Zakres dokładności pomiaru częstości serca (HR): max. ± 1 bpm | Tak
95 | Możliwe źródła sygnału HR: EKG, IBP, ICG, SpO2 | Tak
TEMPERATURA
96 | Min. 2 kanały | Tak
97 | Możliwe jednostki: °С, F | Tak
98 | Wyświetlanie temperatury z min. rodzielczością 0.1°C | Tak
99 | Zakres pomiaru i wyświetlania temperatury: 0 - 50°С | Tak
100 | Dokładność pomiaru temperatury: ± 0.1 °С w zakresie 34 - 44°С | Tak
101 | Możliwość używania czujników serii YSI 400 | Tak
102 | Możliwość wyznaczenia i wyświetlania różnicy temperatur odczytanych z 2 różnych czujników. | Tak
NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi)
103 | Oscylometryczna metoda pomiaru | Tak
104 | Wyznaczanie wartości: ciśnienia skurczowego, ciśnienia rozkurczowego, ciśnienia średniego, pulsu. | Tak
105 | Możliwość zastosowania mankietów jedno- i dwu przewodowych | Tak
106 | Możliwość pomiaru u wszystkich grup wiekowych pacentów przy zastosowaniu odpowiednich akcesoriów. | Tak
107 | Możliwe jednostki: mmHg, kPa | Tak
108 | Zakres pomiaru u pacjentów dorosłych: 0 do 300 mmHg | Tak
109 | Zakres pomiaru u noworodkowych: 0 do 150 mmHg | Tak
110 | Dokładność pomiaru: ± 3 mmHg | Tak
111 | Zabezpieczenie przed przekroczeniem czasu pomiaru: - dorośli - 180 sekund; noworodki - 90 sekund | Tak
112 | Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia w mankiecie zgodne z: 60601-2-30-95. Dla dorosłych: 300 mm Hg + możliwość ustawienia własnego poziomu, dla noworodków: 150 mm Hg + możliwość ustawienia własnego poziomu | Tak
113 | Możliwy pomiar na żądanie oraz zaprogramowanych odstępach czasowych: 1 do 480 min. | Tak
114 | Ciągły pomiar ciśnienia (STAT). Czas pomiaru 5 min. | Tak
115 | Wizualizacja następujacych wartości: wartość ciśnienia i pulsu, czas ostatniego pomiaru, bieżące ciśnienie w mankiecie, odliczanie czasu do kolejnego pomiaru, jednostka ciśnienia, granice alarmowe. | Tak
116 | Możliwość ustawienia wyświetlania na ekranie głównym 1 lub 3 ostatnich pomiarów. | Tak
117 | Funkcja “uczenia” się wyjściowego ciśnienia w mankiecie potrzebnego do dokonania pomiaru u pacjenta. | Tak
SpO2
118 | Technologia pomiaru Nellcor OxiMax | Tak/Nie | Oximax | 10
119 | Zakres pomiaru SpO2: 0 – 100% | Tak
120 | Dokładność pomiaru SpO2: nie więcej niż 2% w zakresie 70-100% nie więcej niż 3% w zakresie 40-70% | Tak
121 | Zakres pomiaru częstości pulsu: 0-350 bpm | Tak
122 | Dokładność pomiaru pulsu nie więcej niż 1 bpm | Tak
123 | Możliwość wyświetlenia pletyzmogramu w dowolnym ekranowym slocie wyświetlania krzywych | Tak
124 | Automatyczne przełączanie poziomu czułości celem uzyskania najlepszej rozdzielczości ekranu. Min. w zakresie: /4, /2, ×1, ×2, ×4, ×8, Auto. | Tak
125 | Wbudowane zabezpieczenie przeciw fali defibrylacji i wpływowi narzędzi chirurgicznych wysokiej częstotliwości. | Tak
Częstość oddechów i pletyzmogram
126 | Metoda pomiaru: impedancyjna | Tak
127 | Zakres pomiaru: 0-200 oddechów/min. | Tak
128 | Monitorowanie bezdechu w zakresie: 5-60 sek. w przedziałach 5 sekundowych | Tak
129 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | Tak
130 | Prędkość kreślenia: 3,12; 6,25; 12,5 mm/sec | Tak
131 | Dokładoność pomiaru: nie więcej niż ± 2 na minutę | Tak
132 | Możliwy wybór odprowadzania EKG (I lub II) dla zapisu częstości oddechu | Tak
Kapnografia
133 | Metoda pomiaru: absorpcja podczerwieni | Tak
134 | Dostępna technologia pomiaru w strumieniu głównym oraz bocznym | Tak
135 | Możliwy pomiar u pacjentów niezaintubowanych - strumień główny | Tak
136 | Jednostki: mmHg, % | Tak
137 | Zakres pomiaru CO2 : 0 - 150 mmHg, (0-20%) | Tak
138 | Zakres pomiaru częstości oddechów: 0 - 150 1/min | Tak
139 | Wizualizacja kapnogramu na ekranie monitora | Tak
140 | Kompensacja gazów: N2O, О2, Des | Tak
141 | Dokładność pomiaru CO2: ± 2 mmHg (0 - 40 mmHg) | Tak
WYPOSAŻENIE WYMAGANE W DOSTAWIE:
142 | Jednostka centralna wraz z przewodem zasilającym | Tak
143 | Uchwyt pozwalający na mocownie monitora na ścianie | Tak
144 | Czujnik saturacji w technologii Nellcor. 1 czujnik pediatryczny, 1 czujnik dla dorosłych | Tak
145 | Przewód połączeniowy do mankietów NIBP oraz zestaw mankietów w 4 rozmiarach: 2 mankiety pediatryczne (różne rozmiary), 2 mankiety dla dorosłych (rozmiar mały i średni). | Tak
146 | Przewód EKG 5 odprowadzeń | Tak
147 | Czujnik temeperatury powierzchniowej 1 szt. | Tak
Serwis gwarancyjny
148 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
149 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
150 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 50
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 17
Myjko dezynfektor naczyń sanitarnych stojących
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. | TAK
2 | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez drzwi na scianie frontowej urządzenia. | TAK
3 | Konstrukcja urządzenia zapewniająca samoczynne opróżnianie oferowanych pojemników (kaczki baseny) podczas zamykania drzwi. | TAK
4 | Kompaktowa budowa: | TAK, podać
– szerokość urządzenia nie większa niż 50 cm,
– głębokość urządzenia nie większa niż 45 cm
– wysokość urządzenia nie większa niż 180 cm,
5 | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. | TAK, podać
6 | Minimum 3 w pełni automatyczne programy użytkowe wybierane bezpośrednio z klawiatury sterującej za pomocą trzech oddzielnych przycisków. | TAK, podać
7 | Czas procesu płukania, mycia oraz dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min. | TAK, podać
8 | Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. | TAK
9 | Przyłącza wodne ½”. | TAK
10 | Uniwersalny odpływ o średnicy 110 mm z możliwością podłączenie do posadzki lub do ściany. | TAK
11 | Naczynia sanitarne (kaczki i baseny) umieszczane w komorze tylko z wykorzystaniem uchwytu zainstalowanego na drzwiach komory myjącej | TAK
12 | Konstrukcja wewnętrzna komory bez ostrych krawędzi, narożników i spoin. Komora wykonana jako głęboko tłoczony monolit z nachylonym sufitem ułatwiającym spływanie. Wykonanie stal kwasoodporna AISI316 (1.4401) lub lepszej gatunkowo | TAK
13 | Uszczelka drzwiowa labiryntowa wykonana w postaci kanału ze stali kwasoodpornej bezobsługowa (nie wymagająca przeglądów i wymiany oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne). | TAK
14 | Obudowa ze stali nierdzewnej AISI304 (1.4301) lub lepszej gatunkowo | TAK
15 | Zużycie wody: | TAK, podać | Zużycie wody ≤ 15 litrów
| dla programu ekonomicznego nie przekraczające 20 litrów, |  |  | 10
16 | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. | TAK
17 | System natryskowy komory wyposażony w minimum 12 dysz ciśnieniowych (w tym minimum 5 obrotowych). Nie dopuszcza się ramion natryskowych. | TAK
18 | Wydajność pompy myjącej minimum 400l/min | TAK
19 | Wbudowany układ dozowania środka zmiękczającego | TAK
20 | Wbudowany układ dozowania detergentu myjącego | TAK
21 | Urządzenie wyposażone we wbudowaną szafkę do umieszczania 2 pojemników o objętości 5 dm3 każdy. | TAK
22 | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). | TAK
23 | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc zasilania nie przekraczająca 4 kW. | TAK, podać | Moc zasilania ≤ 3kW | 10
24 | Pojemność minimalna: | TAK, podać
– jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka”
– lub 3 „kaczki”
– lub 1 „basen”
– (możliwość mycia basenów podłużnych o długości 55cm oraz butli od ssaków, małych misek itp.)
25 | Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji wg stałej A0. | TAK
26 | Sterownik wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz klawiaturę membranową. Sterownik wyposażony w dwulinijkowy wyświetlacz pozwalający na wyświetlenie komunikatów tekstowych minimum 15 znaków w każdej linii. | TAK
27 | Wyświetlanie na wyświetlaczu informacji o wartości parametru A0 oraz aktualnej fazie proces, temperaturze w komorze mycia, błędach. | TAK
28 | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 12 dysz natryskowych w tym min. pięciu obrotowych. Nie dopuszcza się ramion natryskowych. | TAK, podać
29 | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. | TAK
30 | Suszenie konwekcyjne wsadu po procesie mycia i dezynfekcji wymuszonym strumieniem powietrza czystego mikrobiologicznie. | TAK/Podać
31 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK, załączyć
32 | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883-1, 3 / EN 15883-1, 3 | TAK, załączyć
33 | Maksymalny dopuszczalny poziom hałasu 50dB | TAK
Wyposażenie
34 | Baseny z pokrywką wykonane z tworzywa sztucznego – 5 szt. | TAK/Podać
Ilość 1 kpl.
35 | Kaczki wykonane z tworzywa sztucznego – 5 szt., | TAK/Podać
Ilość 1 kpl.
36 | Komplet płynnych środków chemicznych, na których zostało zwalidowane urządzenie: | TAK/Podać
- detergent myjący – 1 szt.,
- środek zmiękczający wodę – 1 szt.,
Opakowania 5 (±5) dm3
Serwis gwarancyjny
37 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK/Podać
38 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | TAK/Podać
39 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | TAK/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 20
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 18
Parawan lekarski dowolny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 4 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Parawan medyczny | TAK
2 | Parawan mobilny - jednoskrzydłowy | TAK
3 | Stelaż parawanu wykonany ze stali nierdzewnej lub stali lakierowanej proszkowo na kolor biały | TAK/Podać
4 | Parawan wyposażony w podstawę jezdną z min trzema kołami, w tym dwa z blokadą | TAK/Podać
5 | Koła parawanu średnicy min. 50 mm | TAK/Podać
6 | Wypełnienie parawanu: łatwo zdejmowana tkanina płócienna | TAK/Podać
7 | Kolor tkaniny parawanu do wyboru min. 3 kolory , mozliwość wielokrotnego prania | TAK/Podać
8 | Wymiary: | TAK/Podać
Długość jednego skrzydła: 1000mm(±50 mm)
Wysokość całkowita: 1850 mm(±50 mm)
Szerokość podstawy: 550 mm(±50 mm)
Serwis gwarancyjny
9 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
10 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
11 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 19
Pistolet do mycia typ selecta
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 3 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak/Podać
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak/Podać
3 | Pistolet do mycia. | Tak/Podać
4 | Wykonany z materiału odpornego na działanie korozji | Tak/Podać
5 | Mocowany do ściany | Tak/Podać
6 | Zestaw składający się z min.: pistoletu, elastycznego spiralnego przewodu zasilającego ze złączką ½” lub ¾” o długości 5÷10 m, wieszaka do pistoletu, zestaw 8 końcówek. | Tak, podać
Serwis gwarancyjny
7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
8 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
9 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 20
Pistolet do suszenia typ selecta
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 3 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak/Podać
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak/Podać
3 | Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem. | Tak/Podać
4 | Wykonany z materiału odpornego na działanie korozji | Tak/Podać
5 | Mocowany do ściany | Tak/Podać
6 | Zestaw składający się z min.: pistoletu, elastycznego spiralnego przewodu zasilającego ze złączką ½” lub ¾” o długości 5÷10 m, wieszaka do pistoletu. | Tak, podać
Serwis gwarancyjny
7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
8 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
9 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 21
Pulsoksymetr
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 3 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Dostosowany do noworodków, pacjentów pediatrycznych i dorosłych. | Tak
2 | Wyposażony w zaawansowany system tłumienia artefaktów pomiarowych dla saturacji | Tak
3 | Duży, kolorowy (min. 4 kolory prezentacji), ciekłokrystaliczny wyświetlacz, pokazujący: krzywą pletyzmograficzną, wartości pomiarów pulsoxymetrii i ciśnienia. | Tak
4 | Możliwość wybrania min. 3 różnych konfiguracji ekrany pokazujących mierzone parametry | Tak
5 | Możliwość regulacji podświetlenia wyświetlacza | Tak
6 | Wbudowany system pomocy i objaśnień symboli na ekranie zależny od kontekstu w języku polskim | Tak
7 | Menu oraz pełna obsługa w języku polskim | Tak
8 | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego widoczny na ekranie podczas pracy urządzenia | Tak
9 | Wyświetlanie granic mierzonych parametrów na ekranie podczas pracy urządzenia w każdym trybie | Tak
10 | Dwustopniowe alarmy optyczne i audio dla wszystkich monitorowanych parametrów | Tak
11 | Możliwość manualnej regulacji granic alarmowych ze wspólnego menu | Tak
12 | Możliwość automatycznej kalkulacji granic alarmowych na podstawie aktualnie mierzonych wartości pomiarów. | Tak
13 | Możliwość wyciszenia alarmu na zaprogramowny okres czasu. | Tak
14 | Płynna, dostępna bezpośrednio z panelu obsługi regulacja głośności alarmów | Tak
15 | Pamięć trendów min. 100 godzin | Tak
16 | Prezentacja trendów w formie graficznej dla wszystkich mierzonych parametrów | Tak
17 | Prezentacja histogramów dla SpO2, pulsu, ciśnienia | Tak
18 | Prezentacja czasu, w którym saturacja jest niższa od 90% | Tak
19 | Możliwość wydruku pamięci urządzenia na opcjonalnej drukarce w formie tabelarcznej i graficznej | Tak
20 | Gniazda do połączenia z komputerem i drukarką zewnętrzną | Tak
21 | Wyposażenie urządzenia: klipsowy czujnik saturacji, przewód połączeniowy do czujników saturacji, 3 rozmiary mankietów do pomiaru ciśnienia dla dorosłych i dla dzieci, przewód połączeniowy do mankietów. | Tak
22 | Pomiar ciśnienia na żądanie, w zaprogramowanych odstępach czasowych oraz pomiar ciągły | Tak
23 | Zakres pomiaru saturacji: 0-99% | Tak
24 | 3 poziomy uśredniania pomiaru saturacji | Tak
25 | Zakres pomiaru pulsu: 30-250 bpm | Tak
26 | Zakres pomiaru ciśnienia (dorośli) 10-280 mmHg | Tak
27 | Zakres pomiaru ciśnienia (noworodki) 5-155 mmHg | Tak
28 | Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w mankiecie | Tak
29 | Dokładność pomiaru saturacji: | Tak
30 | - dorośli - +/-2% w zakresie 70-99% | Tak
31 | - dzieci - +/- 3% w zakresie 70-99% | Tak
32 | - podczas ruchu - +/- 2% w zakresie 70-99% | Tak
33 | Dokładność pomiaru ciśnienia min.: +/- 8mmHg | Tak
34 | Waga urządzenia max. 1700g | Tak
35 | Wymiary urządzenia max.: 230x200x80mm | Tak
36 | Wbudowana bateria NiMH zapewniająca czas pracy na poziomie min. 4 godzin | Tak/Nie | ≥ 4 godziny | 10
37 | Podwójny system włączania zasilania urządzenia | Tak
38 | Programowa blokada przed przypadkowym wyłączeniem urządzenia | Tak
39 | Wbudowany port podczerwieni umożliwiający podłączenie m.in. akcesoryjnej drukarki | Tak
Serwis gwarancyjny
40 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
41 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
42 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 10
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 22
Sprzęt do szybkich i regulowanych przetłoczeń
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 5 sztuk
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie do podawania płynów infuzyjnych pod stałym ciśnieniem. | Tak
2 | Urządzenie złożone z centralnego kontrolera ciśnienia oraz wymiennych mankietów infuzyjnych dostępnych w 3 pojemnościach | Tak
3 | Mankiety podłączane za pomocą portu i łączników Luer | Tak
4 | Możliwość jednoczesnego podłączenia 2 mankietów ciśnieniowych. | Tak
5 | Możliwość jednoczesnego ustawienia ciśnienia w obu mankietach | Tak
6 | Możliwość zamocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących. | Tak
7 | Stałe ciśnienie wstępne. | Tak
8 | Ciśnienie generowane przez urządzenie zapewnia automatycznie stałą prędkość przepływu płynów dla całej objętości przetaczanego płynu | Tak
9 | Precyzyjna, elektroniczna kontrola ustawienia ciśnienia. | Tak
10 | Skok nastaw ciśnienia 10mmHg | Tak
11 | Limit ciśnienia max. 300 mmHg. | Tak
12 | Zasilanie sieciowe 100-240V / 50-60 HZ | Tak
13 | Masa urządzenia max. 2.2 kg. | Tak
14 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 100mm x 230mm x 180mm | Tak
15 | Urządzenie Klasy IIa, uziemione, Typ B. | Tak
16 | Przystosowany do pracy ciągłej. | Tak
17 | Kompatybilność elektormagnetyczna: urządzenie musi spełniać wymagania normy EN60601-1-2, (CISPR 11 - sklasyfikowany jako sprzęt klasy B, Grupy 1) potwierdzone instrukcją obsługi. | Tak
18 | Moc urządzenia min. 280W. | Tak
19 | Akcesoria w postaci mankietów ciśnieniowych w min. trzech pojemnościach: mankiety ciśnieniowe 500ml, mankiety ciśnieniowe 1000ml, mankiety ciśnieniowe 3000 ml. Na każde urządzenie komplet 3 rozmiarów mankietów. | Tak
20 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak
Serwis gwarancyjny
21 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
22 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
23 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 23
Ssak elektryczny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% | Tak
2 | Podciśnienie max. Nie mniejsze niż 95 kPa | Tak
3 | Możliwość wyboru trybu pracy ssaka: tryb turbo (60 l/min), tryb normalny (50 l/min) i tryb cichy (40 l/min), przełączanego za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie | Tak
4 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | Tak
5 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | Tak
6 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | Tak
7 | Pompa niskoobrotowa (poniżej 110 obr./min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | Tak
8 | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | Tak
9 | Cicha praca (do 40 dB). | Tak
10 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zaoferować zbiornik zabezpieczający 0,2- 0,3 litra. | Tak
11 | Uchwyt naszynowy do zamocowania zbiorników -2 szt | Tak
12 | Dwa zbiorniki 2,5 litrowe wielorazowe z poliwęglanu, nietłukące z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu, wyposażony w port do połączenia podciśnienia umieszczony w zbiorniku, umożliwiający zmianę wkładu bez odłączania drenu, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn Modura | Tak
13 | Wkłady jednorazowe 2,5 l , kompatybilne do w/w zbiorników – min. 40 szt. , z trwale dołączoną pokrywą , wyposażone w dwa uchwyty do wygodnego demontażu w kształcie pętli o szerokości 9,5 cm umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne, uszczelniane automatycznie po zamontowaniu wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, ze zintegrowanym filtrem oraz z ochroną przeciwbryzgową chroniącą filtr | Tak
14 | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria | Tak
15 | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek | Tak
16 | Zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez odpinania drenów | Tak
17 | Filtry antybakteryjne – min. 5 szt. | Tak
18 | Dren silikonowy do pacjenta – min. 4 m | Tak
19 | Metalowy uchwyt na dren – 1 szt. | Tak
20 | Waga urządzenia z wózkiem do 18 kg | Tak
21 | Zabezpieczenie przed porażeniem Klasa I typ CF | Tak
22 | Urządzenie medyczne Klasa IIa, potrwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej | Tak
Serwis gwarancyjny
23 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
24 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
25 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 24
Ssak próżniowy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 4 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Zakres regulacji podciśnienia poprzez wewnętrzną membranę od 0 do -250 mbar | Tak
2 | Butelka pojemnika zabezpieczającego o poj. 250 ml z poliwęglanu | Tak
3 | Obudowa aluminiowa | Tak
4 | Montaż do punktu poboru AGA/DIN/GO1 lub do szyny za pomocą uchwytów zaciskowych | Tak
5 | Płynna regulacja podciśnienia ssania przy użyciu pokrętła | Tak
6 | Wysoka odporność na wstrząsy i upadki ze względu na aluminiową obudowę | Tak
7 | Ssak wyposażony w manometr, pokrętło regulacyjne, przyłącze ssące z gwintem 3/8”, zawór włączający, wtyk do punktu poboru | Tak
Serwis gwarancyjny
8 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
9 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
10 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 25
Stolik narzędziowy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 4 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
Parametry techniczne
1. | Stolik do materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | Tak
2. | Wyrób wyposażony w dwa blaty zagłębione, montowane na stałe oraz uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej strony, przy krótszym boku | Tak
3. | W górnym blacie umieszczone dwa wyjmowane pojemniki (większy z pokrywą) wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) (pokrywa z uszczelką) | Tak
4. | Wymiary zewnętrzne pojemników (dłxszerxgł) w mm: większy - 530x325x200, mniejszy - 325x176x200 (+/- 10 mm) | Tak, podać
5. | Wymiary wewnętrzne pojemników (dłxszerxgł) w mm: większy - 500x300x200, mniejszy - 300x150x200 (+/- 10 mm) | Tak, podać
6. | Blat dolny montowany na stałe umieszczony na wysokości 150 mm od podłoża | Tak
7. | Odległość między blatami wynosi 640 mm (pomiędzy półką a dolną krawędzią pojemników 470mm) | Tak
8. | Podstawa na czterech kółkach fi 80 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) | Tak, podać
9. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | Tak
10. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | Tak
11. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak
12. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 860x440x850 mm (+/- 10 mm) | Tak, podać
Pozostałe warunki
13 | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | Tak
Serwis gwarancyjny
14 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
15 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
16 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 26
Stół do przygotowania pacjenta
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 4 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Stół zabiegowy z możliwością uzyskania pozycji siedzącej | Tak/podać
2 | Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo lub stali kwasoodpornej w gat. min. 1.4301 | Tak/podać
3 | Bezpieczne obciążenie robocze min. 180 kg | Tak/podać
4 | Stół składający się z min. 4 segmentów, zagłówek płyta plecowa, siedzisko, dzielone podnóżki | Tak/podać
5 | Całkowita długość blatu min 1950mm | Tak/podać
6 | Całkowita szerokość blatu min. 550 | Tak/podać
7 | Segmenty blatu po obu stronach wyposażone w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego | Tak/podać
8 | Zakres regulacji wysokości ( z materacem) min. od 800 do 1000 mm ±20 mm | Tak/podać
9 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga) +/- 20° (±3°) Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja anty-Trendelenburga) +/- 45° (±3°) | Tak/podać
10 | Funkcja regulacja wysokosci uzyskiwana przy pomocy siłowników hydraulicznych sterowanych mechanicznie | Tak/podać
11 | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 450 do 850 | Tak/podać
12 | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 4 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Koła o średnicy min 125 mm. | Tak/Nie | Tak | 10
13 | Centralny system blokowania kół jezdnych, Dźwignie blokujące umieszczone po obu stronach podstawy. System hamulcowy wyposażony w blokadę jazdy na wprost (koło kierunkowe). | Tak/podać | Elektryczna regulacja automatyczna CPR | 10
14 | Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie | Tak/podać
15 | Regulacja wysokości blatu dźwigniami nożnymi umieszczonymi po obu stronach podstawy | Tak/podać
16 | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych umożliwiających bezstopniową i płynna regulację segmentu. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na zębatkach | Tak/podać
17 | Stół zabiegowy wyposażony w składane poręcze boczne, mozliwośc całkowitego demontażu | Tak/podać
18 | Stół wyposażony w uchwyt na papier w rolce od strony głowy pacjenta pod leżem. | Tak/podać
19 | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg | Tak/podać
20 | Masa stołu nie przekraczająca 140kg | Tak/podać
Serwis gwarancyjny
21 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
22 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
23 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 20
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 27
Stół operacyjny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak/Podać
2 | Stół operacyjny z blatem min 4 segmentowym: podgłówek, , płyta plecowa, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy rozchylany na boki | Tak/Podać
3 | Stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥150 mm z centralną blokadą kół. Centralna blokada kół w postaci mechanicznie lub elektromechanicznie wysuwanych nóżek, na których stół musi stać podczas zabiegu. Nóżki wysuwane pomiędzy podwójnymi kołami. | Tak/Podać | koła o średnicy 150 mm | 10
4 | Napęd stołu elektromechaniczny lub hybrydowy | Tak/Podać | napęd elektromechaniczny | 10
5 | Podstawa stołu w kształcie litery U z możliwością swobodnego wsunięcia stóp przez operatora pod podstawę z każdej ze stron. Od strony głowy pacjenta dźwignia nożna do blokowania stołu do podłoża i ustawiania do jazdy kierunkowej i swobodnej, lub funkcje te sterowane z pilota | Tak/Podać | podstawa w kształcie U | 10
6 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe (2 x akumulator 12V każdy ) | Tak/Podać
7 | Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu. Stół musi być podłączony bezpośrednio do szpitalnej instalacji 230V (nie dopuszcza się ładowarek/zasilaczy zewnętrznych) | Tak/Podać
8 | Podstawa i rama blatu (wszystkie jej elementy metalowe) stołu wykonane w całości ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem elementów przegubów) | Tak/Podać
9 | Blat stołu wyposażony w materace o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania rtg na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. Kolumna usytuowana centralnie w stosunku do środka podstawy | Tak/Podać | materace powyżej 80 mm | 10
10 | Blat stołu modułowy z możliwością montażu płyty plecowej, podgłówka, podnóżka i innych segmentów (np. z włókien węglowych) z obu stron stołu operacyjnego przy jednoczesnej możliwości wyboru orientacji głowy pacjenta – normalny i odwrócony – wybór z panela kolumny. System mocowania z dodatkowym zabezpieczeniem uzyskiwane pokrętłem. | Tak/Podać | system mocowania zabezpieczony pokretłem | 10
11 | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektromechaniczny: | Tak/Podać
| - regulacja wysokości | Tak/Podać
| - przechyły boczne | Tak/Podać
| - Trendelennburga / Antytrendelennburga, | Tak/Podać
| - pozycja flex/reflex 220°/140° | Tak/Podać
| - płyta nożna | Tak/Podać
| - płyta plecowa dolna | Tak/Podać
| - pozycja standardowa „0” | Tak/Podać
12 | blokowanie/odblokowywanie do podłoża | Tak/Podać | blokowanie i odblokowanie z pilota do podłoża | 10
13 | - blokowanie i odblokowanie przesuwu wzdłużnego | Tak/Podać
14 | Możliwość pełnej obsługi funkcji stołu z panelu sterującego (pełniącego również rolę sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie stołu. Wybór orientacji ułożenia pacjenta na panelu boczny, poprzez wciśnięcie przycisku z podświetleniem wybranego ułożenia. | Tak/Podać
15 | Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu. | Tak/Podać
16 | Kolumna stołu o przekroju( L x W) 303mm x 375 mm | Tak/Podać
17 | Pilot przewodowy z sygnalizacją stanu naładowania akumulatorów. | Tak/Podać
18 | Regulacja wysokości blatu ≤ 700 mm do ≥ 1100 mm | Tak/Podać
19 | Całkowita szerokość blatu 580 mm (+/- 10 mm) Szerokość materacy bez szyn bocznych 535mm | Tak/Podać
20 | Przechyły boczne ≥ 25º | Tak/Podać
21 | Przechyły Trendelenburga 30º +/- 5º | Tak/Podać
22 | Przechyły Antytrendelenburga 30º +/- 5º | Tak/Podać
23 | Przesuw wzdłużny blatu ≥ 250 mm realizowany manualnie po zwolnieniu i przytrzymaniu przycisku blokady przesuwu na pilocie stołu | Tak/Podać
24 | Podgłówek regulowany w zakresie ≥ +/- 550 ruchomość podgłówka systemem zapadkowym realizowany jednorącz .wymiary zagłówka LxW -350x500mm | Tak/Podać
25 | Podnóżek dwuczęściowy regulowany w zakresie ≥ + 90º /- 90º w płaszczyźnie góra dół. Długość podnóżka 740 mm. Rozsuwanie na boki w zakresie 0-90° każdy w płaszczyźnie poziomej | Tak/Podać
26 | Płyta plecowa dolna regulowana w zakresie ≥ +800/- 400 | Tak/Podać
27 | Stół przystosowany do zabiegów o obciążalności stołu ≥ 440 kg | Tak/Podać
28 | Czas maksymalny ładowania całkowitego stołu 8h | Tak/Podać | Nośność powyżej 440 kg | 10
Wyposażenie
29 | Podpora pod rękę – 2 szt. | Tak
30 | Ekran anestezjologiczny z zaciskiem – 1 szt. | Tak
31 | Pas do mocowania pacjenta – 1 szt. | Tak
32 | Pilot przewodowy 1 szt. | Tak
33 | Wieszak na kroplówkę – 1 szt. | Tak
34 | Podpory kończyn dolnych typu GOEPEL wraz z zaciskiem mocującym – para | Tak
Serwis gwarancyjny
35 | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2016 Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak/Podać
36 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
37 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
38 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 70
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 28
Stół zabiegowy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Elektrohydrauliczny stół zabiegowy | Tak
2 | Długość blatu min 2070 mm (+/- 50mm) | Tak/podać
3 | Szerokość min 550 mm – bez barierek bocznych zabezpieczających pacjenta | Tak/podać
4 | Segmenty blatu po obu stronach wyposażone w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego | Tak/podać
5 | Zakres regulacji wysokości (z materacem) min. od 710 +/- 30 mm do 1150 mm +/-30 mm | Tak/podać
6 | Pozycja Trendelenburga 40 °(+/- 5°), pozycja sterowana pilotem | Tak/podać
7 | Regulowana pozycja anty-Trendelenburga min. 35° pozycja sterowana pilotem | Tak/podać
8 | Regulacja oparcia pleców w zakresach: -35 +75° (+/- 5°) pozycja sterowana pilotem | Tak/podać
9 | Regulacja wysokości podgłówka min. +/- 45° wspomagana sprężyną gazową | Tak/podać
10 | Regulacja przechyłów bocznych w zakresie min. +/- 30° | Tak/podać
11 | Ergonomiczna podstawa przejezdna na czterech obrotowych podwójnych kołach o średnicy min. 125 m umożliwiająca wsunięcie stóp operatora. Podstawa wyposażona w centralną blokadę uruchamiana dźwignią nożną. Dodatkowo jedno z kół wyposażone w blokadę kierunku jazdy na wprost. Min. dwa koła antystatyczne zapewniające odprowadzanie ładunków statycznych ze stołu. | Tak/podać
12 | Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu | Tak/podać
13 | Stół wyposażony w wieszak kroplówki | Tak/podać
14 | Barierki boczne pojedyncze lub podwójne, zabezpieczające pacjenta. Barierki z możliwością całkowitego demontażu. | Tak/podać | Barierki pojedyncze | 10
15 | Blat przezierny dla promieni RTG | Tak/podać
16 | Przesuw wzdłużny min. 300mm | Tak/podać | Przesuw wzdłużny ≥ 230 mm | 10
17 | Rozstawy między płaskimi powierzchniami segmentów ( nie dotyczy wycięcia urologicznego) nie większe niż 50 mm | Tak/podać
18 | Konstrukcja wykonana z materiałów zapewniających stabilność, trwałość i łatwość dezynfekcji. | Tak/podać
19 | Blat stołu min. 5 segmentowy, zawierający segment lędźwiowy, piersiowy, nożny dzielony oraz podgłówek o szerokości min.. 70% szerokości blatu | Tak
20 | Konstrukcja stołu umożliwiająca łatwe zdjęcie podgłówka oraz segmentu oparcia nóg. Możliwość zamiany tych segmentów | Tak | segment nożny mocowany za pomocą dwustopniowej blokady i systemu zwalniającego | 10
21 | Segmenty nożne ruchome w zakresie min. -90 - +20°, regulacja wspomagana sprężyną gazową | Tak/podać
22 | Stół wyposażony w akumulator zabudowany w podstawie | Tak
23 | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na pilocie | Tak
24 | Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | Tak
25 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej ewentualnie silikonowe osłony przegubu | Tak
26 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii | Tak/podać
27 | Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | Tak/podać
28 | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° - podnóżki blokowane przy pomocy klamek | Tak/podać
29 | Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA . Materace o twardości min. 15 (+/- 5) Shora | Tak/podać
30 | Bezpieczne dopuszczalne obciążenie min. 225 kg | Tak/podać
31 | Waga stołu bez wyposażenia max. 250 kg | Tak/podać
Serwis gwarancyjny
32 | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2016 Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak/Podać
33 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
34 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
35 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 30
............................................. |  | ......................................................
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 29
Szafka przyłóżkowa z blatem do jedzenia
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 10 sztuk
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | Tak/podać
2 | Blat z trzema relingami aluminiowymi. Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowe listwy w kształcie litery C. | Tak/podać
3 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. | Tak/ podać
4 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | Tak/ podać
5 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | Tak/ podać
6 | Wymiary zewnętrzne: | Tak/ podać
- wysokość - 900 mm (± 20mm)
- szerokość szafki - 460 mm (± 20mm)
- szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm)
- szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm)
- głębokość - 470 mm (± 20mm)
7 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. | Tak/podać
8 | Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki | Tak/podać
9 | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Powierzchnia blatu bocznego gładka bez elementów mocujących. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. | Tak/podać
10 | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) | Tak/ podać
11 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C. | Tak/ podać
12 | Blat boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. | Tak/podać
13 | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) lub szafka dwustronna z blatem mocowanym na stałe | Tak/podać | Blat boczny odejmowany | 10
14 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 52 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. | Tak/ podać
15 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | Tak/podać
16 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | Tak/ podać
17 | WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, | Tak/podać
Serwis gwarancyjny
18 | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2016 Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak/ podać
19 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/ podać
20 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/ podać
21 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/ podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 10
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 30
Śluza materiałowa
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 3 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
Parametry techniczne
1 | Śluza z elektryczną blokadą otwarcia, wbudowana | TAK
2 | Blokada naprzemienna uniemożliwiająca jednoczesne otwarcie drzwi z obu stron | TAK
3 | Mechanizm sygnalizacji otwarcia/zamknięcia za pomocą światła (zmiana koloru zielony/czerwony podczas procesu otwierania/zamykania) | TAK
4 | Śluza wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z drzwiami przeszklonymi z dwóch stron | TAK
5 | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste | TAK
6 | Drzwi śluzy otwierane z dwóch stron z prawej na lewą, z lewą na prawą lub naprzemiennie na życzenie Zamawiającego | TAK
7 | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK
8 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK
9 | W zestawie komplet maskownic pomiędzy korpusem śluzy a wnęką ścienną | TAK
10 | Wymiary wewnętrzne ( światło przejścia) w mm: 600x600x600 mm (+/- 10 mm ) | TAK, podać
11 | Wymiary zewnętrzne: 720x670x815 mm (+/- 50 mm) | TAK, podać
Serwis gwarancyjny
12 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
13 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
14 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 31
Taboret lekarski
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 6 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Taboret bez oparcia wyposażony w siedzisko tapicerowane | Tak/Podać
2 | Siedzisko okrągłe o średnicy fi 350 mm (± 30mm) | Tak/Podać
3 | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych | Tak/Podać
4 | Kolor tapicerki - standard - zieleń medyczna lub inny po uzgodnieniu z zamawiającym | Tak/Podać
5 | Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie za pomocą dzwigni nożnej | Tak/Podać
6 | Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50 mm w tym min. Dwa koła z blokadą | Tak/Podać
7 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | Tak/Podać
8 | Taboret wykonany z obręczą pod nogi | Tak/Podać
9 | Dopuszczalne obciążenie min. 130 kg | Tak/Podać
10 | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) | Tak/Podać
11 | Wszystkie krawędzie taboretu zaokrąglone, bezpieczne | Tak/Podać
12 | Wymiary min: 480 x 480 (dł.xszer.) mm (±10 mm) | Tak/Podać
13 | Zakres regulacji wysokości w przedziale 490/630 mm (±10mm) | Tak/Podać
Serwis gwarancyjny
14 | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | Tak/Podać
15 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
16 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
17 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 32
Urządzenie do ogrzewania pacjenta
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | System konwekcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczony do pracy ciągłej | Tak
2 | System złożony z centralnego urządzenia grzewczego, oraz kołderek grzewczych różnego typu dla pacjenta | Tak
3 | Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych | Tak
4 | Możliwość zamocowania ogrzewacza na stojaku do kroplówek, łóżku pacjenta, lub wózku za pomocą własnych, zintegrowanych uchwytów. | Tak
5 | Wymiary urządzenia nie większe niż: 34,3x 22,2x 22,2cm (Wys.xSzer.xGłęb.) | Tak
6 | Spodnia część obudowy urządzenia wykonana z aluminium | Tak
7 | Brak latexu w jakimkolwiek elemencie konstrukcji urządzenia | Tak
8 | Masa urządzenia max. 6,1kg | Tak
9 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz,7A | Tak
10 | Moc elementu grzejnego min. 1200W | Tak
11 | Kołderki grzewcze dostępne w min. 9 typach/rozmiarach: kołderka na całe ciało dla dorosłych, kołderka pod ciało dla dorosłych, kołderka na dolną część ciała u dorosłych, kołderka na górną część ciała dla dorosłych, kołderka na tors dla dorosłych, kołderka pediatryczna (jako kołderka na całe ciało), kołderka noworodkowa/wcześniacza z kołnierzem grzewczym otaczającym pacjenta, kołderka w formie tuby grzewczej dla dorosłych, sterylna grzewcza kołderka do stosowania przy zabiegach kardiochirurgicznych. | Tak
12 | Kołderki grzewcze posiadające zintegrowany system filtrowania powietrza, minimalizujący prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta. | Tak
13 | Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: 1. filtr w urządzeniu grzewczym, 2. filtr w kołderce grzewczej. | Tak
14 | Wbudowany system zabezpieczeń termicznych. Alarm : dzwiękowy oraz wizualny w przypadku wzrostu lub spadku zadanej warości temperatury | Tak
15 | Kołderki grzewcze wykonane z polietylenu i materiału nietkanego spełniające normę niepalności NFPA 99. Materiał transparentny dla promieni rentgenowskich. | Tak
16 | Kołderki 2-kolorowe pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. | Tak/Nie | Tak | 10
17 | Przewód powietrzny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 1,8 m | Tak
18 | Urządzenie wyposażone w dedykowany uchwyt do zamocowania przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany | Tak
19 | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona. | Tak
20 | Min. 4 zakresy temperatur pracy urządzenia: tylko dmuchawa (temperatura obojętna), 32,2; 37,8; 43,3OC. | Tak/Podać | ≥4 zakresy | 10
21 | Sygnalizacja dźwiękowa zmiany zakresu pracy urządzenia | Tak
22 | Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Akceptowalny zakres przepływu powietrza: 740 - 980l/min. | Tak
23 | Zadana temperatura musi odpowiadać średniej temperaturze na końcu przewodu powietrznego | Tak
24 | Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 52 +/- 3 st.C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. 64 st.C - całkowite wyłączenie urządzenia | Tak/Podać | Tak | 10
25 | Wskaźnik zadziałania systemu zabezpieczajączego przed przegrzaniem | Tak
26 | Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą przy temp. 29.4st. C. Alarmy oraz wyłączenie grzałki oraz wentylatora | Tak
27 | System informacji wizualnej (np.dioda) o czasie przepracowanym przez urządzenie dający informację o konieczności wymiany filtra. | Tak
28 | Instrukcja obsługi (załączyć do oferty w wersji elektronicznej) | Tak
Serwis gwarancyjny
29 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
30 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
31 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 30
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 33
Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych. | Tak
2 | Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących. | Tak
3 | System zapewniający „suche grzanie” - bez udziału wody lub innych płynów. | Tak
4 | Urządzenie posiadające zintegrowany uchwyt do przenoszenia. | Tak
5 | Wymiennik ciepła, w postaci sterylnego przewodu przedłużającego dostępnego w min. 3 różnych wersjach: - zestaw o długości 460cm ze złączem luer, z pułapką pęcherzyków, portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym, - zestaw o długości 460cm ze złączem luer, portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym, - zestaw o długości 350cm ze złączem luer, zaciskiem rolkowym | Tak
6 | Po włączeniu urządzenia domyślna temperatura wynosi 38.50C | Tak
7 | Czas potrzebny do osiągnięcia temperatury płynu 38.50C od temperatury pokojowej max. 1 minuta. | Tak
8 | Panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem. | Tak
9 | Urządzenie z opcją ogrzewania płynów na odcinku od urządzenia do ciała pacjenta. Możliwość zastosowania dodatkowego ogrzewania przewodu przedłużającego w postaci specjalnej nakładki grzewczej zintegrowanej z urządzeniem grzewczym. | Tak
10 | Masa urządzenia max. 2.0 kg. | Tak
11 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 228mm x 228mm x 132cm (Szerokość x wysokość x głębokość ) | Tak
12 | Urządzenie Klasy 1, uziemione, Typ B, sprzęt odporny na wilgoć – klasa IPX4. | Tak
13 | Przystosowany do pracy ciągłej. | Tak
14 | Kompatybilność elektormagnetyczna: urządzenie musi spełniać wymagania normy EN60601-1-2, (CISPR 11 - sklasyfikowany jako sprzęt klasy B, Grupy 1) potwierdzone instrukcją obsługi | Tak
15 | Kontrola alarmów po każdorazowym podłączeniu do sieci elektrycznej oraz samoczynny test funkcji urządzenia podczas rozpoczęcia ogrzewania sygnalizowany sygnałem akustycznym. | Tak
16 | Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura płynu spadnie poniżej < 36.5° C | Tak
17 | Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie: powyżej 42oC wraz z alarmem dźwiękowym i optycznym. | Tak
18 | Zestawy podgrzewające mogą być używane do ciśnienia 300mmHg – potwierdzone instrukcją używania aparatu | Tak
19 | Możliwość ustawienia, regulacji temperatury płynu w zakresie od 37 do 410C. Skok co 0.50C. | Tak
20 | Instrukcja obsługi w języku polskim
Serwis gwarancyjny
21 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
22 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
23 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 34
Wieszak ścienny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 5 sztuk
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Wieszak wykonany z metalu pokryty powłoką chromową lub ze stali kwasoodpornej w gat. min. 1.4301 (304) | Tak
4 | Minimum 4 haczyki do zawieszenia ubrań | Tak, podać
5 | Możliwość zawieszenia na ścianie. | Tak
6 | Zaślepki w komplecie zasłaniające śróby montażowe | Tak
7 | W zestawie komplet wszystkich elementów niezbędnych do zawieszenia wieszaka na ścianie | Tak
Serwis gwarancyjny
8 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
9 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
10 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 35
Worek samorozprężalny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Worek samorozprężalny umożliwiający wentylację pacjentów o masie ciała od 30 kg | Tak
2 | Objętość worka 1475 ml | Tak
3 | Maksymalna dostarczana objętość oddechowa 1100 ml | Tak
4 | Zawór ciśnieniowy 40 cm H2O z możliwością wyłączenia | Tak
5 | Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek | Tak
6 | Zabezpieczenie w postaci paska przed wyślizgiwaniem się z dłoni | Tak
7 | Odłączany rezerwuar tlenu o objętości 1500 ml | Tak
8 | Maski dla dorosłych z miękkim pompowanym mankietem rozmiar 5 i 3/4 | Tak
9 | Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp 134ºC) włącznie z rezerwuarem tlenu i maską | Tak
10 | Dostępność wszystkich części zamiennych przez okres minimum 5 lat | Tak
Serwis gwarancyjny
11 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
12 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
13 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 36
Wózek anestezjologiczny
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością typu stal kwasoodporna w gat. min. 1.4301 (304) | Tak/Podać
2 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | Tak/Podać
3 | Wymiary zewnętrzne wózka: | Tak/ podać
690x700x985 mm +/- 10 mm
4 | Korpus wyposażony w: | Tak/ podać
Cztery szuflady równej wysokości
Półka boczna o pełnym wysuwie
5 | Korpus i blat wózka z zaokrąglonymi narożnikami min. R 15 mm. | Tak/Podać
6 | Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem | Tak
7 | Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria i uchwyt do prowadzenia z frontu wózka | Tak
8 | Układ jezdny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 80mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | Tak/Podać
9 | Wyposażenie wózka : | Tak
Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron)
pojemnik do zużytych igieł,
pojemnik na cewniki,
kosz na odpadki ,
pojemnik na rękawiczki
dwurzędowa, tworzywowa nadstawka z 11 uchylnymi pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty,
kuweta na drobne akcesoria pod nadstawką
wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z min. 2 hakami
10 | Możliwość wyboru koloru frontów szuflad min. 6 kolorów | Tak | min. 15 kolorów | 20
Serwis gwarancyjny
11 | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty). | Tak/Podać
12 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
13 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
14 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 20
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 37
Wózek do sprzątania
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 3 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Profesjonalny wózek do sprzątania i mycia podłóg na większych powierzchniach | Tak
4 | Wózek z uchwytem dopchania na stelażu ze stali chromowanej wyposażony w dwa wiadra, wyżymaczkę oraz koszyk na drobne wyposażenie. | Tak
5 | Wyżymaczka szczękowa obsługująca wszystkie rodzaje mopów profesjonalnych | Tak
6 | Wiadra o pojemności min. 15 litrów niebieskie i czerwone wykonane z odpornego na uszkodzenia materiału | Tak
7 | W komplecie rączka oraz mop profesjonalny - 1 szt. | Tak
Serwis gwarancyjny
8 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
9 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
10 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 38
Wózek zabiegowy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 2 sztuki
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością typu stal kwasoodporna w gat. min. 1.4301 (304) | Tak/Podać
2 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | Tak/Podać
3 | Wymiary zewnętrzne wózka: | Tak/ podać
690x700x985 mm +/- 10 mm
4 | Korpus wyposażony w: | Tak/ podać
Cztery szuflady równej wysokości
Półka boczna o pełnym wysuwie
5 | Korpus i blat wózka z zaokrąglonymi narożnikami min. R 15 mm. | Tak/Podać
6 | Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem | Tak
7 | Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria i uchwyt do prowadzenia z frontu wózka | Tak
8 | Układ jezdny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 80mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | Tak/Podać
9 | Wyposażenie wózka : | Tak
Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron)
pojemnik do zużytych igieł,
pojemnik na cewniki,
kosz na odpadki ,
pojemnik na rękawiczki
10 | Możliwość wyboru koloru frontów szuflad min. 6 kolorów | Tak | min. 15 kolorów | 20
Serwis gwarancyjny
11 | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty). | Tak/Podać
12 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
13 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
14 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 20
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 39
Kuweta na narzędzia
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
Parametry techniczne
1. | Pojemnik na narzędzia wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 | Tak
2. | Narożniki zaokrąglone | Tak
3. | Wanna odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych | Tak
3. | Pokrywa ze stali nierdzewnek | Tak
5 | Wymiary zewnętrzne 530 x 320 x 100 mm (dłxszexwys) w mm: ( +/-10 mm) | Tak/ podać
Pozostałe warunki
6 | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak
Serwis gwarancyjny
7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
8 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
9 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 40
Zestaw pomp infuzyjnych
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | W zestawie 3 pompy infuzyjne + stacja dokująca do pomp | Tak
Pompy infuzyjne
2 | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | Tak
3 | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | Tak
4 | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | Tak
5 | Strzykawka nie wychodząca poza obudowę pompy | Tak
6 | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | Tak
7 | Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h | Tak
8 | Bolus manualny i automatyczny | Tak
9 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | Tak
10 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | Tak
Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży
11 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | Tak
12 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku koncentracji leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków | Tak
13 | Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia) | Tak
14 | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows) | Tak
15 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 10 poziomów okluzji | Tak
16 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak
17 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak
Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji nieprawidłowe mocowanie strzykawki okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona
18 | Historia obejmująca 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia, | Tak
19 | Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h | Tak
20 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h | Tak
21 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | Tak
22 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak
Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. alarm nieprawidłowego mocowania. pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,
23 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach. | Tak
24 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | Tak
25 | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | Tak
26 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | Tak
27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
28 | Waga do 2,5 kg | Tak
29 | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC | Tak
Stacja dokująca
30 | Możliwość mocowania do 6 pomp infuzyjnych | Tak
31 | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS | Tak
32 | Waga stacji do 4,2 kg | Tak
33 | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn | Tak
34 | Zasilanie 230 V AC 50Hz | Tak
35 | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy | Tak
36 | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy | Tak
37 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | Tak
38 | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową | Tak
39 | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia | Tak
40 | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi | Tak
Serwis gwarancyjny
41 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
42 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
43 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 41
System zarządzania AV Sal operacyjnych
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: kpl.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak/Podać
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak/Podać
3 | Zintegrowany system zarządzania i sterowania salą endoskopową umożliwia pełną integrację pomiędzy urządzeniami aktywnymi znajdującymi się w obrębie sali endoskopowej. Zarządzanie wyświetlanym obrazem, przypisywanie widoku z konkretnej kamery na dany monitor, a także scentralizowane sterowanie modułami wykonawczymi odbywa się za pomocą panela zarządczego jednostki głównej. Funkcjonalność taka pozwala użytkownikowi na prostą i czytelną operatywność z poziomu monitora dotykowego min. 21'' umieszczonego na ścianie. Wpływa to na szybkość i wygodną kontrolę wykonywanych czynności. | Tak/Podać
4 | Produkt klasy medycznej, zgłoszony do urzędu wyrobów medycznych na terenie polski. Dokumenty potwierdzające należy dołączyć do oferty | Tak/Podać
5 | Zaprojektowany system w przyszłości umożliwia płynną rozbudowę o kolejne, jednostki źródeł wideo w obrębie sal operacyjnych. | Tak/Podać
6 | W obrębie poszczególnej sali endoskopowej źródłami obrazu są kamera dookólna sufitowa montowana na suficie . Dodatkowo zaprojektowano gniazdo umożliwiające podłączenie dodatkowych źródeł obrazu takich jak np: endoskop. Gniazda służą do podłączenia dodatkowych/mobilnych źródeł wideo. Realizowane jest to za pomocą gniazda optycznego LC Duplex montowanego na kolumnie chirurgicznej. Gniazdo umożliwia podłączenie np. endoskopu za pomocą enkodera wideo, odpornego na uszkodzenia mechaniczne kabla, kabel i enkoder jest przedmiotem dostawy. | Tak/Podać
7 | Możliwe jest jego nagrywanie oraz wyświetlenie podłączonego źródła na dowolnym monitorze podłączonym do systemu | Tak/Podać
8 | Funkcjonalność zaprojektowanego systemu umożliwia rejestrowanie i archiwizowanie dwóch dowolnych wybranych źródeł obrazu wideo. | Tak/Podać
9 | Z poziomu centralnego panela operatorskiego użytkownik systemu ma możliwość sterowania oświetleniem ogólnym, kamerą | Tak/Podać
10 | Możliwe jest odtwarzanie muzyki, dokonywanie notatek głosowych | Tak/Podać
11 | Okablowanie. Zaprojektowany system wykorzystuje transmisje sygnału video za pomocą światłowodów, wielomodowego które to pozwala na zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami systemu, a przede wszystkim zapewnia separacje galwaniczną. | Tak/Podać
12 | Zasilanie. Wszystkie elementy systemu w obrębie sali endoskopowej powinny być zasilane z wydzielonych obwodów zasilania 230V, system wymaga zasilania ciągłego bez spadków napięcia. | Tak/Podać
13 | Wymagane są minimum dwa gniazda naścienne 230V w miejscu montażu jednostki sterującej | Tak/Podać
14 | Macierz archiwizacyjna. | Tak/Podać
15 | Macierz musi zapewniać minimum 25 dniową ciągłą (24h/dobę) archiwizację z dowolnych dwóch źródeł wideo podłączonych do systemu z każdej sali endoskopowej. Dostęp do nagranych materiałów wideo i audio odbywa się z poziomu komputera klienta za pomocą aplikacji klienckiej. Należy przewidzieć dostawę 4 licencji. Macierz obsługuje łacznie 4 sale. | Tak/Podać
16 | Dostęp do nagranych materiałów wideo i audio odbywa się z poziomu aplikacji klienta. Dostęp i pobieranie nagrań odbywa się z wykorzystaniem sieci szpitalnej Ethernet poprzez istniejącą infrastrukturę szpitala. Macierz ma pracować w układzie RAID10. | Tak/Podać
Parametry ogólne
17 | System zarządzania obrazem medycznym i urządzeniami w Sali operacyjnej musi być wyrobem medycznym w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 876); | Tak/Podać
18 | Minimalna klasa szczelności oferowanych monitorów na poziomie IP21 dla części frontowej IPX5. Potwierdzić aktualnym certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną | Tak/Podać
Jednostka sterująca - 1 szt.
19 | Panel sterujący z monitorem dotykowym wielkości min 21'' pracujący w technologii rezystancyjnej lub projekcyjno pojemnościowej. | Tak/Podać
20 | Intuicyjny interfejs w języku polskim przystosowany do obsługi dotykowej | Tak/Podać
21 | Panel frontowy wyposażony w min. jedno gniazdo USB 2.0 z i przycisk załączenia / wyłączenia zasilania jednostki głównej. Nie dopuszcza się montażu gniazd poza panelem jednostki głównej | Tak/Podać | Wyposażenie2 gniazda USB i więcej | 10
22 | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC | Tak/Podać
23 | Możliwość zabudowy modułu sterującego w ścianie, licujący z zabudową panelową bez odstających krawędzi | Tak/Podać
24 | Wymiary panelu frontowego max 600 x 1200 mm | Tak/Podać
25 | Procesor min. Intel i5 ( 4 generacja ) | Tak/Podać
26 | RAM 8 GB, opcjonalnie rozszerzenie do 16 GB DDR3 | Tak/Podać
27 | Dysk twardy 500GB, 2,5 cala (możliwość rozbudowy do 2 TB zarówno w wersji SSD lub HDD) | Tak/Podać
28 | Karta graficzna Intel HD, DX 11.1 | Tak/Podać
29 | Interfejsy: 2xUSB 2.0 (zewnętrznie) 6xUSB 2.0 i 2xUSB 3.0 (wewnętrznie), 3xGigabit LAN, | Tak/Podać
30 | Audio 5.1 Multichannel Audio | Tak/Podać
31 | Wielkość min.19 ” w technologii PCAP Touch | Tak/Podać
32 | Rozdzielczość 1920x1080 ( FullHD ), 16:9 | Tak/Podać
33 | Jasność nie mniejsza niż 250 cd/m² | Tak/Podać
34 | Kontrast nie mniejszy niż 1000:1 | Tak/Podać
35 | Kąt widzenia poziomo / pionowo 178° / 178° | Tak/Podać
36 | Ilość wyświetlanych kolorów 16.7 milionów | Tak/Podać
Lokalna szafa RACK 19" - szt. 2
37 | Szafa wielkości nie mnie niż 12 U | Tak/Podać
38 | Moduł pozwalający na zawieszenie sufitowe lub naścienne | Tak/Podać
39 | Zapewnienie możliwości instalacji w obrębie pomieszczeń pobocznych sal operacyjnych, zalecany montaż w korytarzu brudnym. Każda sala wyposażona w indywidualną szafkę | Tak/Podać
Enkoder wideo 1 - kanałowy DVI - 4 szt.
40 | Akceptowane wejścia obrazowe: DVI | Tak/Podać
41 | Automatyczna detekcja podłączanych źródeł wideo, Interfejs optycznej sieci 10Gb Ethernet SFP+ | Tak/Podać
42 | Możliwość podłączenia do systemu dowolnego źródła video (kamery ogólne, kamery pola pracy, kamery endoskopowe, komputery, monitory funkcji życiowych) | Tak/Podać
43 | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC | Tak/Podać
44 | Wymiary nie większe niż 152x152x37 mm jednostka | Tak/Podać
45 | Maksymalne zużycie enegrii 50 W jednostka | Tak/Podać
46 | Opóźnienie w przesyle sygnału pomiędzy enkoderem a dekoderem nie większe niż 10 ms | Tak/Podać
Enkoder video 2 - kanałowy HDSDI - szt. 2 (dla kamer)
47 | Akceptowane wejścia obrazowe: 2xHD-SDI | Tak/Podać
48 | Automatyczna detekcja podłączanych źródeł wideo | Tak/Podać
49 | Możliwość podłączenia do systemu dowolnego źródła video (kamery ogólne, kamery pola pracy, kamery endoskopowe, komputery, monitory funkcji życiowych) | Tak/Podać
50 | Interfejs optycznej sieci Ethernet, 10GE optyczny interfejs wykorzystujący moduł SFP+ | Tak/Podać
51 | Wymiary nie większe niż 152x152x37 mm jednostka | Tak/Podać
52 | Maksymalne zużycie energii 50 W jednostka | Tak/Podać
53 | Opóźnienie w przesyle sygnału pomiędzy enkoderem a dekoderem nie większe niż 10 ms | Tak/Podać
Dekoder video – DVI dla Sali audytoryjnej - szt. 1
54 | Wyjścia: 2xDVI-Sl lub inne | Tak/Podać
55 | Konwersja : Cyfrowe i analogowe sygnały wideo na nieskompresowany strumień IP | Tak/Podać
56 | Zasilanie: Zewnętrzny 12V zasilacz medyczny | Tak/Podać
57 | Pobór mocy: < 50W | Tak/Podać
58 | Wymiary 152 x 152 x 37 mm | Tak/Podać
Parametry monitora 26” szt. 2
59 | Przekątna nie mniejsza niż 26" | Tak/Podać
60 | Rozdzielczość 1920 x 1080 | Tak/Podać
61 | Kąt widzenia poziomo 178° | Tak/Podać
62 | Kąt widzenia pionowo 178° | Tak/Podać
63 | Jasność nie mniejsza niż 450 cd/m² | Tak/Podać
64 | Ilość wyświetlanych kolorów > 1000 milionów | Tak/Podać
65 | Wejścia video: DVI-I SingleLink, Component Video RGBS / YPbPr (4xBNC), S-video (4pin Mini DIN), Composite video (1xBNC), 3GSDI (1xBNC), DisplayPort (VESA std 1.1a) | Tak/Podać
66 | Wyjścia video: DVI-D, S-video (4pin Mini DIN), Composite video (1xBNC) 3GSDI (1xBNC) | Tak/Podać
67 | Interfejs optycznej sieci 10Gb Ethernet SFP+ | Tak/Podać
68 | Interfejs USB 2.0 typu A | Tak/Podać
69 | Konstrukcja zapewniająca maskowanie okablowania | Tak/Podać
70 | Konstrukcja bez wentylatorów | Tak/Podać
71 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak/Podać
72 | Zużycie energii nie większe niż 120W | Tak/Podać
73 | Certyfikaty: IEC60601 3rd Edition, CE, CULUS,DEMKO, IEC606011, UL606011, CSAC22.2 nr 6011M90, EMC Medical EMC Standards: IEC6060112, EN55011 /CISPR 11, FCC CFR47 part 15 & 18/Class A, ROHS2, REACH, WEEE compliant | Tak/Podać
74 | Montaż Vesa 100 | Tak/Podać
75 | Klasa produktu medycznego: Klasa I | Tak/Podać
76 | Klasa zabezpieczenia przed płynami ekranu : IPx5 | Tak/Podać
77 | Front szkło z powłoką antyrefleksyjną | Tak/Podać
78 | Możliwość bezpośredniego podpięcia zestawu klawiatury i myszy do monitora w celu płynnego zarządzania co najmniej dwoma wybranymi jednostkami komputerów PC których to obrazy wyświetlane są na tym monitorze. | Tak/Podać
79 | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC | Tak/Podać
Kamera podsufitowa, dookólna - 2 szt.
80 | Kamera w technologii HD-SDI | Tak/Podać
81 | Przetwornik 1 / 2.8 | Tak/Podać
82 | Zoom optyczny: x10 | Tak/Podać
83 | Zoom cyfrowy: x4 | Tak/Podać
84 | Szybkość migawki 1 do 1/10.000 s | Tak/Podać
85 | Sterowanie | Tak/Podać
86 | Zasilanie: 12VDC | Tak/Podać
87 | Pobór mocy: max20W | Tak/Podać
Zestaw mikrofonu bezprzewodowego - 2 szt.
88 | Częstotliwość nośna 863-865MHz | Tak/Podać
89 | Moc nadajnika < 10mW (EIRP) | Tak/Podać
90 | Stosunek S/N RF > 90dB | Tak/Podać
91 | Pasmo przenoszenia 50-15 000Hz, ±3dB | Tak/Podać
92 | Zakres dynamiki > 100dB | Tak/Podać
93 | THD < 1% | Tak/Podać
94 | Weście audio 50mV/10kΩ (6.3mm) | Tak/Podać
95 | 100mV/10kΩ (XLR, sym.) | Tak/Podać
96 | Zasięg około 30m | Tak/Podać
97 | Dopuszcz. temp. Otoczenia 0-40 °C | Tak/Podać
98 | Złącza audio : 1 x gniazdo 6.3mm, niesym. 1 x XLR, sym. 1 x 3-pinowy mini XLR (nadajnik) | Tak/Podać
Wzmacniacz miksujący AUDIO - 2 szt.
99 | Moc wyjściowa 120W | Tak/Podać
Głośnik sufitowy - 2 kpl
100 | Dwudrożny głośnik do zabudowy | Tak/Podać
101 | Moc maksymalna: 60 W przy 8 Ohm | Tak/Podać
102 | Efektywność: min. 88 dB | Tak/Podać
103 | Klasa szczelności IP: 65 | Tak/Podać
Transkoder - szt. 2
104 | Wejście: 2 jednoczesne strumienie RAW IP obsługujące rozdzielczość 1920x1080p 60Hz | Tak/Podać
105 | Wyjście: 2 jednoczesne strumienie H.264 L4.1 w 2 poziomach jakości - strumień na wejście o rozdzielczościach 1080, 720 and 480 60Hz (max 30Hz for 1080p) | Tak/Podać
106 | Niskie opóźnienia kodowania (mniejsze niż 80ms) | Tak/Podać
107 | Wejście fizyczne: 10G wejście optyczne z modułem SFP+ | Tak/Podać
108 | Wyjście fizyczne: 1G RJ45 | Tak/Podać
109 | Zasilanie 12V Zasilacz z atestem medycznym | Tak/Podać
110 | Pobór enegrii mniej niż 40W | Tak/Podać
Routing video, switch światłowodowy - szt. 1
111 | System oparty na platformie w technologii IP | Tak/Podać
112 | Przesyłanie sygnałów wideo i audio za pomocą światłowodów | Tak/Podać
113 | Możliwość podłączenia do systemu źródeł wideo | Tak/Podać
114 | Wejścia wideo mają możliwość równoczesnej pracy | Tak/Podać
115 | Przesył obrazu w obrębie sali endoskopowej bez kompresji | Tak/Podać
116 | Opóźnienie w przesyle nieskompresowanego sygnału video poniżej 100ms | Tak/Podać
117 | Obsługiwane rozdzielczości HDMI: 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p/24 | Tak/Podać
118 | Wyświetlanie sygnału obrazowego na podłączonych monitorach w rozdzielczości natywnej. Brak skalowania sygnału obrazowego/video Switch sieciowy 10Gbps, 48 portów, umożliwiający dystrybucję wideo, audio oraz danych w ramach sali operacyjnej, pomiędzy salami oraz pomiędzy salą operacyj-ną i konferencyjną Procesor 64-bit MIPS, min. 1GHz Pamięć RAM min. 1GB ECC SDRAM Pamięć min. 1GB Compact Flash Routing obsługujący 4 sale. | Tak/Podać
Funkcjonalności systemu
119 | Oprogramowanie do kontroli modułów sprzętowych i kontroli podłączonych elementów systemu poprzez dotykowy interfejs użytkownika | Tak/Podać
120 | Intuicyjny interfejs użytkownika dzięki łatwym w operowaniu elementom, obsługiwanym poprzez funkcję dotykową | Tak/Podać
121 | Licencja stanowiskowa systemu | Tak/Podać
122 | System zintegrowany pracujący w systemie windows 7 w wersji 64 bity | Tak/Podać
123 | Interfejs użytkownika w języku polskim jako domyślny język | Tak/Podać
124 | Opcjonalna możliwość zdalnego serwisowania i aktualizacji oprogramowania przez wyspecjalizowany serwis poprzez istniejąca sieć internetową szpitala | Tak/Nie | Możliwość zdalnego serwisowania | 10
125 | System umozliwia przeprowadzenie okołooperacyjnej listy pytań dla pacjenta
126 | Zegar cyfrowy na interfejsie głównego panela sterującego. Funkcjonalnosć min. dwóch niezależnych stoperów
Wideo
127 | Ruting nieskompresowanego sygnału wideo wewnątrz sali wyłącznie za pomocą okablowania światłowodowego. | Tak/Podać
128 | Wybór źródeł wideo, które mają być archiwizowane poprzez panel dotykowy. Możliwość wprowadzenia znaczników dla wybranych elementów nagrania. | Tak/Podać
129 | Możliwość wykonywania zdjęć z dowolnego źródła video za pomocą monitora dotykowego | Tak/Nie | Możliwość wykonywania zdjęć z materiału wideo | 10
130 | Możliwość obróbki nagranego materiłu poprzez aplikację instalowaną na komputerze | Tak/Podać
131 | Możliwość nagrywania dwóch dowolnych źródeł video w jednakowym czasie. Wybór nagrywanych źródeł z poziomu interfejsu użytkownika. Dla każdej Sali osobno. | Tak/Podać
132 | Możliwość wyświetlania obrazu z komputera PACS lub HIS na dowolnym, podłączonym do systemu monitorze na sali endoskopowej. Należy dostarczyć enkoder umożliwiający podpięcie komputera i komputer | Tak/Podać
133 | Funkcjonalność KVM - zarządzanie zdalnym komputerem np.: z PACS lub HIS podłączonym do systemu z poziomu monitora na którym to wyświetlony jest obraz z tego komputera. | Tak/Podać
134 | Klawiatura z myszką szt. 2 do zarządzania komputerem | Tak
135 | Niezależne przypisywanie wszystkich źródeł obrazu podłączonych do systemu do dowolnego monitora | Tak/Podać
136 | Akceptowane wejścia sygnału wideo: min. HDMI, DVI, HD-SDI, CVBS | Tak/Podać
137 | Obsługiwane rozdzielczości DVI : 640 x 480 – min. 1920 x 1200 | Tak/Podać
138 | Wyjścia obrazowe: DVI | Tak/Podać
139 | Funkcja nagrywania obrazów w jakości HD: 2 kanały równocześnie | Tak/Podać
140 | Wyświetlanie obrazów wideo na podłączonych monitorach w rozdzielczości natywnej. Brak skalowania sygnału obrazowego/video. | Tak/Podać
141 | Monitory podłączone przez porty DVI lub HDMI | Tak/Podać
142 | Opóźnienie sygnału wideo przesyłanego w obrębie Sali endoskopowej poniżej 120 ms. | Tak/Podać
143 | Opcjonelnie. Funkcja sterowania kamerą : Zoom, , włącz/wyłącz | Tak/Nie | Możliwość sterowania kamerą | 10
144 | System zintegrowany musi umożliwiać sterowanie kamera sufitową w zakresie właczenia/ wyłączenia kamery jej obrotu i regulacji zoom | Tak/Podać
145 | Widok podglądu sterowanej kamery bezpośrednio na ekranie głównego panelu sterującego | Tak/Podać
146 | Zapisywanie w jakości jakości Full - HD | Tak/Podać
147 | Zarządzanie obrazem - dystrybucja za pomocą ekranu dotykowego głównego panela sterującego w Sali endoskopowej Wybór źródła do wyświetlenia. Wybór źródła do wyświetlenia poprzez prostą funkcję drag & drop. Na monitorze panela sterującego muszą wyświetlać się aktywne miniatury wszystkich podłączo-nych źródeł wideo i monitorów na sali operacyjnej podłączonych do systemu. | Tak/Podać
148 | Możliwość podłączenia min 1 mobilnego źródła wideo na Sali endoskopowej. | Tak/Podać
149 | Dedykowane gniazdo optyczne zamontowane w kolumnie chirurgicznej, umożliwiające podłączenie mobilnego źródła wideo. Każde gniazdo wyposażone w kabel światłowodowy odporny na uszkodzenia mechaniczne. Kabel o długości min, 3 m pozwalający na połączenie enkodera dla zewnętrznego źródła typu np: laparoskop. | Tak/Podać
150 | Wybór obrazu video, który ma być przesyłany do sali konferencyjnej z poziomu ekranu dotykowego z sali endoskopowej. | Tak/Podać
151 | Sterowanie oświetleniem ogólnym, funkcja włącz/wyłacz, ściemnianie wszystkimi oprawami jednocześnie | Tak/Podać
152 | Komputer umożliwiający dostęp do systemu PACS/ HIS szt. 2 | Tak
153 | Komputer montowany w szafie serwerowej, na którym to instalowana jest aplikacja pozwalająca na dostęp do systemu PACS lub HIS | Tak
154 | Komputer dostarczany bez aplikacji klienckiej PACS oraz HIS, aplikacja i licencja po stronie Inwestora. | Tak
155 | Procesor I5-4250U | Tak
156 | System operacyjny WINDOWS 8.1 PRO 64 BIT | Tak
157 | Płyta główna Intel NUC BLKD54250WYB | Tak
158 | Pamięć operacyjna 2 x SODIMM 4GB DDR3 1600 MHZ LV | Tak
159 | Dysk SSD 120GB MSATA | Tak
160 | Karta graficzna zintegrowana | Tak
161 | Karta dźwiękowa zintegrowana | Tak
162 | Obudowa NUC05 (metalowa, pasywna, VESA) 1 | Tak
163 | Zasilacz zewnętrzny 65W | Tak
164 | Peryferia 4 x USB 3.0; audio liniowe; LAN, mini HDMI; | Tak
| Okablowanie | Tak/Podać
165 | Wykonane okablowanie światłowodowe - system musi uwzględniać taką technologię | Tak/Podać
166 | Dostawca systemu musi odbyć wizję lokalną na obiekcie | TAK
Serwis gwarancyjny
167 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
168 | czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy systemu - max. 3 dni | Tak/podać
169 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 40
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 42
System zarządzania AV sali endoskopowej
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: kpl.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak/Podać
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak/Podać
3 | Produkt klasy medycznej, zgłoszony do urzędu wyrobów medycznych na terenie polski. Dokumenty potwierdzające należy dołączyć do oferty | Tak/Podać
4 | Zaprojektowany system w przyszłości umożliwia płynną rozbudowę o kolejne, jednostki źródeł wideo w obrębie sal operacyjnych. | Tak/Podać
5 | W obrębie poszczególnej sali endoskopowej źródłami obrazu są kamera dookólna montowana na suficie. Dodatkowo zaprojektowano gniazdo umożliwiające podłączenie dodatkowych źródeł obrazu takich jak np: kamera endoskopowa. Gniazda służą do podłączenia dodatkowych/mobilnych źródeł wideo. Realizowane jest to za pomocą gniazda optycznego LC Duplex montowanego na kolumnie chirurgicznej. Gniazdo umożliwia podłączenie np. endoskopu za pomocą enkodera wideo, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, kabel i enkoder jest przedmiotem dostawy. | Tak/Podać
6 | Możliwe jest jego nagrywanie oraz wyświetlenie podłączonego źródła na dowolnym monitorze podłączonym do systemu | Tak/Podać
7 | Funkcjonalność zaprojektowanego systemu umożliwia rejestrowanie i archiwizowanie dwóch dowolnych wybranych źródeł obrazu wideo. | Tak/Podać
8 | Możliwe jest odtwarzanie muzyki, dokonywanie notatek głosowych
9 | Okablowanie. Zaprojektowany system wykorzystuje transmisje sygnału video za pomocą światłowodów, wielomodowego które to pozwala na zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami systemu, a przede wszystkim zapewnia separacje galwaniczną. | Tak/Podać
10 | Zasilanie. Wszystkie elementy systemu w obrębie sali endoskopowej powinny być zasilane z wydzielonych obwodów zasilania 230V, system wymaga zasilania ciągłego bez spadków napięcia. Łączny pobór mocy elementów na sali endoskopowej wynosi nie więcej niż 1100 W. | Tak/Podać
11 | System z możliwością podłączenia do serwera archiwizacyjnego i switcha | Tak/Podać
12 | Dostęp do nagranych materiałów wideo i audio odbywa się z poziomu aplikacji klienta. Dostęp i pobieranie nagrań odbywa się z wykorzystaniem sieci szpitalnej Ethernet poprzez istniejącą infrastrukturę szpitala. Macierz ma pracować w układzie RAID10. | Tak/Podać
Parametry ogólne |  | Tak/Podać
13 | System zarządzania obrazem medycznym i urządzeniami w Sali operacyjnej musi być wyrobem medycznym w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 876); | Tak/Podać
14 | Elementy toru wizyjnego takie jak jednostka główna, enkoder, dekodery oraz monitory sklasyfikowane w grupie I jako wyroby medyczne. Należy dołączyć aktualny certyfikat CE | Tak/Podać
Jednostka sterująca - 2 szt. |  | Tak/Podać
15 | Panel sterujący z monitorem dotykowym wielkości min 21'' pracujący w technologii rezystancyjnej lub projekcyjno pojemnościowej. | Tak/Podać
16 | Intuicyjny interfejs w języku polskim przystosowany do obsługi dotykowej | Tak/Podać
17 | Panel frontowy wyposażony w min. jedno gniazdo USB 2.0 z i przycisk załączenia / wyłączenia zasilania jednostki głównej. Nie dopuszcza się montażu gniazd poza panelem jednostki głównej | Tak/Podać
18 | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC | Tak/Podać
19 | Możliwość zabudowy modułu sterującego w ścianie, licujący z zabudową panelową bez odstających krawędzi | Tak/Podać
20 | Wymiary panelu frontowego max 600 x 1200 mm | Tak/Podać
21 | Procesor min. Intel i5 ( 4 generacja ) | Tak/Podać
22 | RAM 8 GB, opcjonalnie rozszerzenie do 16 GB DDR3 | Tak/Podać
23 | Dysk twardy 500GB, 2,5 cala (możliwość rozbudowy do 2 TB zarówno w wersji SSD lub HDD) | Tak/Podać
24 | Karta graficzna Intel HD, DX 11.1 | Tak/Podać
25 | Interfejsy: 2xUSB 2.0 (zewnętrznie) 6xUSB 2.0 i 2xUSB 3.0 (wewnętrznie), 3xGigabit LAN, | Tak/Podać
26 | Audio 5.1 Multichannel Audio | Tak/Podać
27 | Wielkość min.19 ” w technologii PCAP Touch | Tak/Podać
28 | Rozdzielczość 1920x1080 ( FullHD ), 16:9 | Tak/Podać
29 | Jasność nie mniejsza niż 250 cd/m² | Tak/Podać
30 | Kontrast nie mniejszy niż 1000:1 | Tak/Podać
31 | Kąt widzenia poziomo / pionowo 178° / 178° | Tak/Podać
32 | Ilość wyświetlanych kolorów 16.7 milionów | Tak/Podać
33 | Urządzenie zlicowane z zabudową | Tak/Podać
Lokalna szafa RACK 19" - szt. 2
34 | Moduł pozwalający na zawieszenie sufitowe lub naścienne | Tak/Podać
35 | Zapewnienie możliwości instalacji w obrębie pomieszczeń pobocznych sali, | Tak/Podać
Enkoder wideo 1 - kanałowy DVI - 4szt.
36 | Akceptowane wejścia obrazowe: DVI | Tak/Podać
37 | Automatyczna detekcja podłączanych źródeł wideo, Interfejs optycznej sieci 10Gb Ethernet SFP+ | Tak/Podać
38 | Możliwość podłączenia do systemu dowolnego źródła video (kamery ogólne, kamery pola pracy, kamery endoskopowe, komputery, monitory funkcji życiowych) | Tak/Podać
39 | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC | Tak/Podać
40 | Wymiary nie większe niż 152x152x37 mm jednostka | Tak/Podać
41 | Maksymalne zużycie enegrii 50 W jednostka | Tak/Podać
42 | Opóźnienie w przesyle sygnału pomiędzy enkoderem a dekoderem nie większe niż 10 ms | Tak/Podać
Enkoder video 2 - kanałowy HDSDI - 2 szt. (dla kamer)
43 | Akceptowane wejścia obrazowe: 2xHD-SDI | Tak/Podać
44 | Automatyczna detekcja podłączanych źródeł wideo | Tak/Podać
45 | Możliwość podłączenia do systemu dowolnego źródła video (kamery ogólne, kamery pola pracy, kamery endoskopowe, komputery, monitory funkcji życiowych) | Tak/Podać
46 | Interfejs optycznej sieci Ethernet, 10GE optyczny interfejs wykorzystujący moduł SFP+ | Tak/Podać
47 | Wymiary nie większe niż 152x152x37 mm jednostka | Tak/Podać
48 | Maksymalne zużycie energii 50 W jednostka | Tak/Podać
49 | Opóźnienie w przesyle sygnału pomiędzy enkoderem a dekoderem nie większe niż 10 ms | Tak/Podać
Parametry monitora 26” szt. 2
50 | Przekątna nie mniejsza niż 26" | Tak/Podać
51 | Rozdzielczość 1920 x 1080 | Tak/Podać
52 | Kąt widzenia poziomo 178° | Tak/Podać
53 | Kąt widzenia pionowo 178° | Tak/Podać
54 | Jasność nie mniejsza niż 450 cd/m² | Tak/Podać
55 | Ilość wyświetlanych kolorów > 1000 milionów | Tak/Podać
56 | Wejścia video: DVI-I SingleLink, Component Video RGBS / YPbPr (4xBNC), S-video (4pin Mini DIN), Composite video (1xBNC), 3GSDI (1xBNC), DisplayPort (VESA std 1.1a) | Tak/Podać
57 | Wyjścia video: DVI-D, S-video (4pin Mini DIN), Composite video (1xBNC) 3GSDI (1xBNC) | Tak/Podać
58 | Interfejs optycznej sieci 10Gb Ethernet SFP+ | Tak/Podać
59 | Interfejs USB 2.0 typu A | Tak/Podać
60 | Konstrukcja zapewniająca maskowanie okablowania | Tak/Podać
61 | Konstrukcja bez wentylatorów | Tak/Podać
62 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak/Podać
63 | Zużycie energii nie większe niż 120W | Tak/Podać
64 | Certyfikaty: IEC60601 3rd Edition, CE, CULUS,DEMKO, IEC606011, UL606011, CSAC22.2 nr 6011M90, EMC Medical EMC Standards: IEC6060112, EN55011 /CISPR 11, FCC CFR47 part 15 & 18/Class A, ROHS2, REACH, WEEE compliant | Tak/Podać
65 | Montaż Vesa 100 | Tak/Podać
66 | Klasa produktu medycznego: Klasa I | Tak/Podać
67 | Klasa zabezpieczenia przed płynami ekranu : IPx5 | Tak/Podać
68 | Front szkło z powłoką antyrefleksyjną | Tak/Podać
69 | Możliwość bezpośredniego podpięcia zestawu klawiatury i myszy do monitora w celu płynnego zarządzania co najmniej dwoma wybranymi jednostkami komputerów PC których to obrazy wyświetlane są na tym monitorze. | Tak/Podać
70 | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC | Tak/Podać
Kamera podsufitowa, dookólna - 2 szt.
71 | Kamera w technologii HD-SDI | Tak/Podać
72 | Przetwornik 1 / 2.8 | Tak/Podać
73 | Zoom optyczny: x10 | Tak/Podać
74 | Zoom cyfrowy: x4 | Tak/Podać
75 | Szybkość migawki 1 do 1/10.000 s | Tak/Podać
76 | Sterowanie | Tak/Podać
77 | Zasilanie: 12VDC | Tak/Podać
78 | Pobór mocy: max20W | Tak/Podać
Zestaw mikrofonu bezprzewodowego - 2 szt.
79 | Częstotliwość nośna 863-865MHz | Tak/Podać
80 | Moc nadajnika < 10mW (EIRP) | Tak/Podać
81 | Stosunek S/N RF > 90dB | Tak/Podać
82 | Pasmo przenoszenia 50-15 000Hz, ±3dB | Tak/Podać
83 | Zakres dynamiki > 100dB | Tak/Podać
84 | THD < 1% | Tak/Podać
85 | Weście audio 50mV/10kΩ (6.3mm) | Tak/Podać
86 | 100mV/10kΩ (XLR, sym.) | Tak/Podać
87 | Zasięg około 30m | Tak/Podać
88 | Dopuszcz. temp. Otoczenia 0-40 °C | Tak/Podać
89 | Złącza audio : 1 x gniazdo 6.3mm, niesym. 1 x XLR, sym. 1 x 3-pinowy mini XLR (nadajnik) | Tak/Podać
Wzmacniacz miksujący AUDIO - 2 szt.
90 | Moc wyjściowa 120W | Tak/Podać
Głośnik sufitowy - 2 kpl (4szt.)
91 | Dwudrożny głośnik do zabudowy | Tak/Podać
92 | Moc maksymalna: 60 W przy 8 Ohm | Tak/Podać
93 | Efektywność: min. 88 dB | Tak/Podać
94 | Klasa szczelności IP: 65 | Tak/Podać
Transkoder - szt. 2
95 | Wejście: 2 jednoczesne strumienie RAW IP obsługujące rozdzielczość 1920x1080p 60Hz
96 | Wyjście: 2 jednoczesne strumienie H.264 L4.1 w 2 poziomach jakości - strumień na wejście o rozdzielczościach 1080, 720 and 480 60Hz (max 30Hz for 1080p)
97 | Niskie opóźnienia kodowania (mniejsze niż 80ms)
98 | Wejście fizyczne: 10G wejście optyczne z modułem SFP+
99 | Wyjście fizyczne: 1G RJ45
100 | Zasilanie 12V Zasilacz z atestem medycznym
101 | Pobór enegrii mniej niż 40W
Funkcjonalności systemu
102 | Oprogramowanie do kontroli modułów sprzętowych i kontroli podłączonych elementów systemu poprzez dotykowy interfejs użytkownika | Tak/Podać
103 | Intuicyjny interfejs użytkownika dzięki łatwym w operowaniu elementom, obsługiwanym poprzez funkcję dotykową | Tak/Podać
104 | Licencja stanowiskowa systemu | Tak/Podać
105 | System zintegrowany pracujący w systemie windows 7 w wersji 64 bity | Tak/Podać
106 | Interfejs użytkownika w języku polskim jako domyślny język | Tak/Podać
107 | Opcjonalna możliwość zdalnego serwisowania i aktualizacji oprogramowania przez wyspecjalizowany serwis poprzez istniejąca sieć internetową szpitala | Tak/Nie | Możliwość zdalnego serwisowania | 10
108 | System umozliwia przeprowadzenie okołooperacyjnej listy pytań dla pacjenta
109 | Zegar cyfrowy na interfejsie głównego panela sterującego. Funkcjonalnosć min. dwóch niezależnych stoperów
Wideo
110 | Ruting nieskompresowanego sygnału wideo wewnątrz sali wyłącznie za pomocą okablowania światłowodowego. | Tak/Podać
111 | Wybór źródeł wideo, które mają być archiwizowane poprzez panel dotykowy. Możliwość wprowadzenia znaczników dla wybranych elementów nagrania. | Tak/Podać
112 | Możliwość wykonywania zdjęć z dowolnego źródła video za pomocą monitora dotykowego | Tak/Nie
113 | Możliwość obróbki nagranego materiłu poprzez aplikację instalowaną na komputerze | Tak/Podać
114 | Możliwość nagrywania dwóch dowolnych źródeł video w jednakowym czasie. Wybór nagrywanych źródeł z poziomu interfejsu użytkownika. Dla każdej Sali osobno. | Tak/Podać
115 | Możliwość wyświetlania obrazu z komputera PACS lub HIS na dowolnym, podłączonym do systemu monitorze na sali endoskopowej. Należy dostarczyć enkoder umożliwiający podpięcie komputera i komputer. | Tak/Podać
116 | Funkcjonalność KVM - zarządzanie zdalnym komputerem np.: z PACS lub HIS podłączonym do systemu z poziomu monitora na którym to wyświetlony jest obraz z tego komputera. | Tak/Podać
117 | Klawiatura z myszką szt. 2 do zarządzania komputerem | Tak
118 | Niezależne przypisywanie wszystkich źródeł obrazu podłączonych do systemu do dowolnego monitora | Tak/Podać
119 | Akceptowane wejścia sygnału wideo: min. HDMI, DVI, HD-SDI, CVBS | Tak/Podać
120 | Obsługiwane rozdzielczości DVI : 640 x 480 – min. 1920 x 1200 | Tak/Podać
121 | Wyjścia obrazowe: DVI | Tak/Podać
122 | Funkcja nagrywania obrazów w jakości HD: 2 kanały równocześnie | Tak/Podać
123 | Wyświetlanie obrazów wideo na podłączonych monitorach w rozdzielczości natywnej. Brak skalowania sygnału obrazowego/video. | Tak/Podać
124 | Monitory podłączone przez porty DVI lub HDMI | Tak/Podać
125 | Opóźnienie sygnału wideo przesyłanego w obrębie Sali endoskopowej poniżej 120 ms. | Tak/Podać
126 | Opcjonelnie. Funkcja sterowania kamerą : Zoom, , włącz/wyłącz | Tak/Nie
127 | System zintegrowany musi umożliwiać sterowanie kamera sufitową w zakresie właczenia/ wyłączenia kamery jej obrotu i regulacji zoom | Tak/Podać
128 | Widok podglądu sterowanej kamery bezpośrednio na ekranie głównego panelu sterującego | Tak/Podać
129 | Zapisywanie w jakości jakości Full - HD | Tak/Podać
130 | Zarządzanie obrazem - dystrybucja za pomocą ekranu dotykowego głównego panela sterującego w Sali endoskopowej Wybór źródła do wyświetlenia. Wybór źródła do wyświetlenia poprzez prostą funkcję drag & drop. Na monitorze panela sterującego muszą wyświetlać się aktywne miniatury wszystkich podłączo-nych źródeł wideo i monitorów na sali operacyjnej podłączonych do systemu. | Tak/Podać
131 | Możliwość podłączenia min 1 mobilnego źródła wideo na na każdej sali. | Tak/Podać
132 | Dedykowane gniazdo optyczne zamontowane w kolumnie chirurgicznej, umożliwiające podłączenie mobilnego źródła wideo. Każde gniazdo wyposażone w kabel światłowodowy odporny na uszkodzenia mechaniczne. Kabel o długości min, 3 m pozwalający na połączenie enkodera dla zewnętrznego źródła typu np: laparoskop. | Tak/Podać
133 | Wybór obrazu video, który ma być przesyłany do sali konferencyjnej z poziomu ekranu dotykowego z sali endoskopowej. | Tak/Podać
134 | Sterowanie oświetleniem ogólnym, funkcja włącz/wyłacz, ściemnianie wszystkimi oprawami jednocześnie | Tak/Podać
135 | Komputer umożliwiający dostęp do systemu PACS/ HIS szt. 2 | Tak
136 | Komputer montowany w szafie serwerowej, na którym to instalowana jest aplikacja pozwalająca na dostęp do systemu PACS lub HIS | Tak
137 | Komputer dostarczany bez aplikacji klienckiej PACS oraz HIS, aplikacja i licencja po stronie Inwestora. | Tak
138 | Procesor I5-4250U | Tak
139 | System operacyjny WINDOWS 8.1 PRO 64 BIT | Tak
140 | Płyta główna Intel NUC BLKD54250WYB | Tak
141 | Pamięć operacyjna 2 x SODIMM 4GB DDR3 1600 MHZ LV | Tak
142 | Dysk SSD 120GB MSATA | Tak
143 | Karta graficzna zintegrowana | Tak
144 | Karta dźwiękowa zintegrowana | Tak
145 | Obudowa NUC05 (metalowa, pasywna, VESA) 1 | Tak
146 | Zasilacz zewnętrzny 65W | Tak
147 | Peryferia 4 x USB 3.0; audio liniowe; LAN, mini HDMI; | Tak
Okablowanie
148 | Okablowanie światłowodowe - system musi uwzględniać taką technologię | Tak
Serwis gwarancyjny
149 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
150 | czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy systemu - max. 3 dni | Tak/podać
151 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 10
Poz. nr 43
Aparat do głębokiej stymulacji tkanek
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 sztuka
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie do do głębokiej stymulacji tkanek do zabiegów na twarzy i ciele przy pomocy masażu próżniowego i zmechanizowanego | Tak/Podać
2 | Urządzenie o mocy max 850 VA | Tak/Podać
3 | Urządzenie wytwarza próżnię o ciśnieniu 10-99Kpa | Tak/Podać
4 | Wydajność pracy głowicy próżniowej min 24m3/h | Tak/Podać
5 | Urządzenie o niskim poziomie głośności max 65 dB potwierdzone stosownym oświadczeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora załączonym do dokumentacji przetargowej | Tak/Podać
6 | Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy kolorowy LCD o przekątnej min 8 " | Tak/Podać
7 | Urządzenie podpowiada dobór parametrów | Tak/Podać
8 | Głowica posiada niezależnie obracające się rolki z możliwością wyboru min. 9 poziomów prędkości | Tak/Podać | min. 9 poziomów prędkości | 10
9 | Możliwość ustawienia pracy pulsacyjnej co 1s. | Tak/Podać
10 | Podstawa urządzenia wyposażona w min 4 koła jezdne łatwe do dezynfekcji i utrzymania czystości bez widocznej metalowej osi obrotu mogącej być miejscem gromadzenia się nieczystości. | Tak/Podać
11 | Zasilanie elektryczne 230V | Tak/Podać
12 | Maksymalna waga urządzenia 50 kg | Tak/Podać | Waga urządzenia≤ 50 kg | 10
13 | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia długość/szerokość/wysokość : 45 x 50 x 100 cm ±4 cm | Tak/Podać
Wyposażenie
14 | Min. 2 głowica do twarzy | Tak/Podać
15 | Min. 2 głowica do ciała | Tak/Podać
Serwis gwarancyjny
16 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
17 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 20
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 44
Zestaw diatermii z argonem i wyposażeniem
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
Diatermia
1 | Centralna jednostka sterująca - diatermia. Urządzenie pracujące w trybach monopolarnym i bipolarnym z wykorzystaniem osprzętu wielorazowego użytku. Urządzenie z automatyczną regulacją mocy z precyzyjnym dozowaniem mocy dostosowanym do parametrów tkanki. Urządzenie z trybem zamykania naczyń krwionośnych do 7mm. Komunikacja z urządzeniem za pomocą kolorowego wyświetlacza. Opis szczegółowy diatermii: - Urządzenie otwarte z możliwością podłączenia i rozbudowy o dodatkowe urządzenia i moduły oraz oprogramowanie - Odporność urządzenia na impuls defibrylacji - Podstawowa częstotliwość pracy urządzenia 350 kHz - Monitor jakości poprawnego przylegania elektrody neutralnej o niezależnej orientacji z odseparowanym pierścieniem potencjału - Optyczny wskaźnik pracy urządzenia z możliwością bezpośredniego odczytu mocy szczytowej i średniej po każdej aktywacji - Gniazda przyłączeniowe zestawu do różnych typów przewodów: monopolarne, bipolarne, wielofunkcyjne, elektrody biernej - Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. - Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o różnym rozstawie bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. - Dwa gniazda podłączenia włączników nożnych na panelu tylnym diatermii - Dowolne (do każdego gniazda) przyporządkowanie włącznika nożnego możliwość rozdziału między funkcje monopolarne i bipolarne - Komunikacja za pomocą jednego kolorowego wyświetlacza do ustawień parametrów pracy - Moduł do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy 7mm z funkcją automatycznego zatrzymania oraz współpracujący z narzędziami wielokrotnego użytku - Moc funkcji zamykania naczyń regulowana automatycznie w zakresie min. 250 W - Koagulacja monopolarna kontaktowa: (delikatna, intensywna, osuszająca, precyzyjna) - Koagulacja monopolarna bezkontaktowa typu spray - Koagulacja bipolarna: delikatna i intensywna - Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał nożny i automatycznie - Automatyczna aktywacja narzędzi bipolarnych z ustawieniem czasu opóźnienia z dokładnością do 0,1s - Funkcja automatycznego przerwania działania po skończonym procesie koagulacji bipolarnej - Czas działania funkcji wyłączającej koagulację bipolarną regulowany automatycznie w zależności od parametrów tkanki - Pamięć do 99 programów i zapisanie ich w języku polskim - Możliwość zmiany programu (kompletu nastaw) i ustawień urządzenia za pomocą przycisku na włączniku nożnym - Możliwość jednoczesnego podłączenia narzędzi: rączki monopolarnej, pincety i kleszczyków do zamykania naczyń - Trzy podstawowe rodzaje cięcia monopolarnego - Po 8 efektów hemostazy dla każdego z podstawowych rodzajów cięcia monopolarnego - Moc wyjściowa cięcia monopolarnego 300 W - Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej kontaktowej 200 W - Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej bezkontaktowej typu spray 120 W - Moc wyjściowa dla koagulacji bipolarnej 120 W - Automatyczne ustawienie parametrów pracy w zależności od rodzaju podłączonego osprzętu - Specjalny dodatkowy rodzaj koagulacji monopolarnej przeznaczonej do cięcia tkanek z mocą wyjściową 200 W - Specjalistyczna funkcja bipolarnego cięcia w środowisku soli fizjologicznej z mocą 370 W - Specjalistyczna funkcja bipolarnej koagulacji w środowisku soli fizjologicznej z mocą 200 W - Możliwość regulacji funkcji bipolarnego cięcia i koagulacji w skali minimum 8 stopniowej dla każdego rodzaju - Tryb cięcia i koagulacji w środowisku wodnym - Możliwość rozbudowy o urządzenie do selektywnego preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy z czynnikiem roboczym w postaci sterylnej soli fizjologicznej zintegrowane z diatermią | Tak | Moc funkcji zamykania naczyń regulowana automatycznie w zakresie 300W | 10 pkt
Diatermia endoskopowa
2 | Opis Szczegółowy diatermii: - Urządzenie otwarte z możliwością podłączenia i rozbudowy o dodatkowe urządzenia i moduły oraz oprogramowanie - Odporność urządzenia na impuls defibrylacji - Podstawowa częstotliwość pracy urządzenia 350 kHz - Monitor jakości poprawnego przylegania elektrody neutralnej o niezależnej orientacji z odseparowanym pierścieniem potencjału - Gniazda przyłączeniowe diatermii do różnych typów przewodów: monopolarne – 2, bipolarne – 1, elektrody neutralnej – 1 - Uniwersalne gniazda monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi o średnicy 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. - Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o rozstawie 22mm i 28mm bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. - Dwa gniazda podłączenia włączników nożnych na panelu tylnym diatermii - Dowolne przyporządkowanie podwójnego włącznika nożnego możliwość rozdziału między funkcje monopolarne i bipolarne - Komunikacja za pomocą jednego wyświetlacza do ustawień parametrów pracy oraz przycisków na panelu sterowania - Poziom mocy dla cięcia i koagulacji wyświetlany na oddzielnych wyświetlaczach bezpośrednio na panelu sterowania - Stopień hemostazy dla cięcia i koagulacji wyświetlany na oddzielnych wyświetlaczach bezpośrednio na panelu sterowania - Możliwość rozbudowy o przystawkę do cięcia i koagulacji osłonie argonu - Koagulacja monopolarna kontaktowa dwa rodzaje: delikatna, intensywna - Koagulacja bipolarna: delikatna - Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał nożny i automatycznie - Automatyczna aktywacja narzędzi bipolarnych z ustawieniem czasu opóźnienia z dokładnością do 0,1s - Pamięć 9 programów i możliwość zapisania ich w języku polskim - Specjalistyczny program endoskopowego cięcia z naprzemienną koagulacją i regulowanymi czasami cięcia w skali min.4 stopniowej i koagulacji w skali min. 8 stopniowej stosowany do polipektomii - Moc programu do polipektomii min 350W - Specjalistyczny program endoskopowego cięcia z naprzemienną koagulacją i regulowanymi czasami cięcia w skali min.4 stopniowej i koagulacji w skali min. 8 stopniowej stosowany do papilotomii - Moc programu do papilotomii min 160W - Możliwość jednoczesnego podłączenia narzędzi: rączki monopolarnej i pincety bipolarnej - Po 8 efektów hemostazy dla każdego rodzaju cięcia monopolarnego - Maksymalna moc wyjściowa cięcia monopolarnego 200 W dla każdego z efektów hemostazy - Minimalna moc wyjściowa koagulacji monopolarnej kontaktowej delikatnej i intensywnej min 100 W (100W = 0pkt. / 120W= 10 pkt.) - - 4 stopniowa regulacja głębokości koagulacji monopolarnej - Minimalna moc wyjściowa dla koagulacji bipolarnej 120 W - Trzytonowa sygnalizacja dźwiękowa pracy - Możliwość rozbudowy o system filtracji gazów pochodzenia diatermicznego zintegrowany z zestawem posiadający funkcję automatycznego startu ewakuatora po aktywowaniu diatermii - Możliwość rozbudowy o urządzenie do selektywnego preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy z czynnikiem roboczym w postaci sterylnej soli fizjologicznej zintegrowane z diatermiąTryb cięcia i koagulacji w środowisku wodnym ( 10 pkt.) | Tak | Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej kontaktowej delikatnej i intensywnej 120W | 10 pkt.
3 | Przystawka argonowa sterowana z panelu diatermii z wyposażeniem wielorazowego użytku Moc wyjściowa cięcia argonowego 300W Moc wyjściowa koagulacji argonowej 120W Automatyczne ustawienie parametrów pracy w zależności od rodzaju podłączonego osprzętu | Tak
Tak
| Opis i zestawienie niezbędnych akcesoriów | Tak
4 | Podwójny włącznik nożny z przewodem i przyciskiem do zmiany programów 1 szt. | Tak
5 | Podwójny włącznik nożny z przewodem 1 szt. | Tak
6 | Wielorazowa rączka monopolarna z przyciskami 3 szt. | Tak
7 | Wielorazowy przewód do rączki z przyciskami dł. 4m 3 szt. | Tak
8 | Wielorazowa elektroda monopolarna szpatułkowa prosta, śr. trzpienia 4mm 3 szt. | Tak
9 | Wielorazowy kabel do pincet bipolarnych dł. 4m 1 szt. | Tak
10 | Pinceta bipolarna dł. 19,0 – 19,5 cm prosta z przewodem dł. 4m 1 szt. | Tak
11 | Wielorazowe kleszczyki do zamykania naczyń dł. 210mm z przewodem dł. 4m, część robocza o szerokości min. 6mm, zakrzywiona pokryta z bolcami utrzymującymi tkankę 1 szt. | Tak
12 | Wielorazowe kleszczyki do zamykania naczyń dł. 270mm z przewodem dł. 4m, zwężana część robocza pokryta na zewnątrz warstwą ceramiczną 1 szt. | Tak
13 | Wielorazowe kleszcze do zamykania naczyń śr. 5mm, dł. 340mm, końcówka robocza radełkowana typu Kelly, przewód dł. 4m 1 szt | Tak
14 | Wielorazowy instrument bipolarny tnąco koagulujący śr. 5mm dł. 350mm część robocza zakrzywiona z jedną ostrą częścią ruchomą i podstawą radełkowaną z przewodem o dł. 4m 1 szt | Tak
15 | Elektroda neutralna dzielona o równych powierzchniach z odizolowanym mechanicznie pierścieniem potencjału, elastyczna wykonana na bazie włókniny, w opakowaniu 50 sztuk - 2 kpl | Tak
16 | Wielorazowy przewód do elektrod neutralnych dł. 4m 2 szt | Tak
17 | Wielorazowy przewód do sond argonowych 1 szt | Tak
18 | Wielorazowa elastyczna sonda argonowa dł. 2,2m śr 2,3mm wylot na wprost 1 szt | Tak
19 | Przewód do pętli endoskopowych 3mm 1 szt. | Tak
20 | Butla z argonem 5l 1 szt. | Tak
21 | Wózek jezdny zintegrowany z urządzeniami - 1 szt. | Tak
Serwis gwarancyjny
22 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/podać
23 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/podać
24 | Maksymalny czas od zgłoszenia awarii do wykonania naprawy gwarancyjnej 3 dni | Tak/podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 20
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 45
Zestaw do mycia, dezynfekcji i sterylizacji
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 zest.
45.1. - STERYLIZATOR PAROWY - 1 szt.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Sterylizator fabrycznie nowy rok produkcji nie starszy niż 2017 | Tak
2 | Sterylizator nieprzelotowy | Tak
3 | Automatycznie blokowane drzwi | Tak
4 | Wymiary komory: Ø 400/700 mm +/-5% | Tak
5 | Komora cylindryczna wykonana ze stali kwasoodpornej AISI316L (1.4404) | Tak
6 | Komora ogrzewana parowo | Tak
7 | Drzwi blokowane i odblokowywane automatycznie, otwieranie ręcznie | Tak
8 | Pojemność komory: min. 90 l | Tak
9 | Wymiary gabarytowe: 750/630/970mm (SxWxG) +/- 5% | Tak
10 | Sterowanie mikroprocesorowe wyświetlacz LCD o przekątnej >= 5,0" | Tak | powyżej 5,5" | 10
11 | Min. 7 programów sterylizacji + 2 programy kontrolne test szczelności i test Bowie-Dick | Tak
12 | Temperatura sterylizacji regulowana w zakresie: 105 – 136 st.C | Tak
13 | Suszenie próżniowe oraz frakcjonowana próżnia wstępna | Tak
14 | Wbudowana drukarka | Tak
15 | Port komunikacji z PC RS 232 | Tak
16 | Zasilanie elektr.: 400V; 50 Hz; max.10 kW | Tak
17 | Wbudowana wytwornica pary o mocy minimum 8,5kW | Tak
18 | Stojak na tace + 4 tace narzędziowe | Tak
19 | Stacja uzdatniająca wodę metodą odwróconej osmozy do oferowanego urządzenia, zapewniający wodę o parametrach wymaganych dla sterylizatora -1 szt. | Tak
20 | Szafka nierdzewna na wyposażenie sterylizatora, pozwalająca na ustawienie na niej sterylizatora. | Tak
21 | Deklaracja zgodności z dyrektywą medyczną wraz z oznakowaniem znakiem CE | Tak, załączyć
Serwis gwarancyjny
22 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak, podać
23 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak, podać
24 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak, podać
25 | Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji. | Tak
26 | Przegląd serwisowy minimum 1 w roku | Tak, podać
26 | Wykonawca musi zapewniać autoryzowany serwis. Oświadczenie wystawione przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela (załączyc autoryzację) dla wykonawcy, potwierdzajace udzielaneu gwarancji producenckiej na oferowane w postępowaniu urządzenie. | Tak, załączyć do oferty
27 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie obsługi. Szkolenia muszą być potwierdzone protokołem i pracownicy muszą otrzymać indywidualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu. | Tak
28 | Wykonawca dostarczy kompletna dokumentację eksploatacyjną w języku polskim oraz skróconą instrukcję obsługi. | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 10
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
45.2. STERYLIZATOR PLAZMOWY - 1 szt.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Sterylizator fabrycznie nowy rok produkcji nie starszy niż 2016 | Tak, podać
2 | Komora prostokątna o objętości całkowitej 35 litrów (+/-5%). | Tak, podać
3 | Minimalna głębokość komory 600mm | Tak, podać
4 | Minimalna szerokość komory 300mm | Tak, podać
5 | Minimalna wysokość komory 180mm | Tak, podać
6 | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej PN EN 1.4401(OH17N12M2T) lub lepszej | Tak, podać
7 | Przeznaczony do sterylizacji wrażliwych narzędzi w tym optyk. | Tak
8 | Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych tworzywowych 1Ø ×12 000mm. | Tak
9 | Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych w wykonanych ze stali 1Ø ×1 000mm | Tak
10 | Brak zakłóceń w przebiegu programu w przypadku dotknięcia sterylizowanego materiału do ścianki komory lub drzwi komory sterylizacyjnej. (Generator plazmy zlokalizowany poza komorą sterylizacyjną - brak możliwosci dotknięcia materiału do elektrod) | Tak
11 | Plazma (sterylizacyjna) generowana w fazie sterylizacji (ekspozycji nadtlenku wodoru) (załączyć przebieg procesu z wykresem określającym fazę sterylizacji oraz generowania plazmy) | Tak
12 | Automatyczna kontrola procesu sterylizacji (temperatury, ciśnienia, fazy cyklu, itp) | Tak
13 | Czynnik sterylizujący w komorze sterylizacyjnej nadtlenek wodoru (stężenie mniejsze lub równe 50%) oraz plazma gazu (brak toksyczności czynnika sterylizującego) | Tak, podać
14 | Jednorazowy nabój sterylizacyjny (jeden nabój na jeden proces). Nie dopuszcza się zbiorczych naboi i kaset na więcej niż jeden proces. | Tak
15 | Brak konieczności stosowani zbiornika pozostałości nadtlenku wodoru oraz opakowań czynnika sterylizującego. | Tak
16 | Urządzenie wyposażone w programy podczas których w komorze sterylizacyjnej stężenie nie przekracza 50% (program przeznaczony do bezpiecznego sterylizowania endoskopów lub optyk) | Tak
17 | Temperatura cyklu sterylizacji maksymalnie 55 ºC | Tak
18 | Minimum 2 programy sterylizacyjne. Czas trwania procesu do 45 minut, brak konieczności aeracji wsadu po procesie. | Tak
19 | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak
20 | Menu oraz komunikaty wyświetlane w języku polskim. | Tak
21 | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Min. 5" | Tak | Powyżej 5,5" | 10
22 | Wydruku całego procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych na wbudowanej drukarce. | Tak
23 | Kontrola procesu sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych i/lub chemicznych. | Tak
24 | Kontrola penetracji przy wykorzystaniu testu Helixa o przekroju 2mm i długości 1,5 m | Tak
25 | Możliwość natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu, brak procesu aeracji | Tak
26 | Możliwość stosowania opakowań oraz testów do sterylizacji plazmowej różnych producentów bez utraty skuteczności sterylizacji fabrycznego programu (załączyć do oferty potwierdzenie, oświadczenie producenta o skuteczności fabrycznych procesów sterylizacji w przypadku stosowania opakowań i testów przeznaczonych do sterylizacji plazmowej różnych producentów) (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak, załączyć
27 | Urządzenie skonfigurowane do przeprowadzania tylko okresowo testów biologicznych. Oczekuje się urządzenia, dla którego zwolnienie materiału do użycia możliwe jest bezpośrednio po prawidłowym procesie bez oczekiwania na wynik testu biologicznego. | Tak, załączyć
28 | Zasilanie elektryczne 1P+N+PE, 230V, 50Hz (nie wymaga żadnych dodatkowych przyłączy. | Tak,
29 | Maksymalne wymiary zewnętrzne (W x S x G) 1100x600x850 mm | Tak, podać
30 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją) | Tak, załączyć
31 | Potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO14937 zawarte w deklaracji zgodności producenta | Tak, załączyć
32 | Producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001 lub równoważny | Tak, załączyć
33 | Zestaw materiałów eksploatacyjnych: - czynnik sterylizacyjny (na min. 50 procesów), - rękaw foliowo-tyvekowy o szerokości 15 cm (min. 1 szt), - testy chemiczne (min. 250 szt.), - testy biologiczne (min. 50 szt.). | Tak
Serwis gwarancyjny
34 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/podać
35 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/podać
36 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/podać
37 | Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji. | Tak
38 | Przegląd serwisowy minimum 1 w roku | Tak, podać
39 | Wykonawca musi zapewniać autoryzowany serwis. Oświadczenie wystawione przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela (załączyc autoryzację) dla wykonawcy, potwierdzajace udzielaneu gwarancji producenckiej na oferowane w postępowaniu urządzenie. | Tak, załączyć do oferty
40 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie obsługi. Szkolenia muszą być potwierdzone protokołem i pracownicy muszą otrzymać indywidualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu. | Tak
41 | Wykonawca dostarczy kompletna dokumentację eksploatacyjną w języku polskim oraz skróconą instrukcję obsługi. | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 10
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
45.3. MYJNIA DEZYNFEKTOR - 1 szt.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Myjnia fabrycznie nowa rok produkcji nie starszy niż 2016 | Tak, podać
2 | Komora nieprzelotowa prostopadłościenna, pozioma. Pojemność co najmniej: 8 dużych tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1. | Tak, podać
3 | Komora myjąca: - ogrzewana elektrycznie, - minimalna moc grzewcza komory 8,5kW, - wykonana całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L) o grubości minimum 1,5mm, - wyposażona w filtr drenu, - drzwi uchylne otwierane ręcznie stanowiące blat, na który wyjeżdżają wózki wsadowe, - objętość komory 210 -220 litrów. | Tak, podać
4 | Wbudowana wysokowydajna suszarka: - wydajność tłoczenia powietrza min.300 m3/h w celu zapewnienia idealnego suszenia powierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych skomplikowanych kształtów, - filtr wstępny oraz jałowy typu H13 powietrz suszącego, - suszarka ogrzewana elektrycznie, moc grzewcza suszenia min. 3,5kW, - wbudowany kondensator oparów zabezpieczający powietrze przed zawilgoceniem. | Tak | Powyżej 320 m3/h | 20
5 | Opanelowanie boczne i czołowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej (z wyjątkiem elementów niezbędnych do sterowania). Instalacja wodna wykonana ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 316 (1.4404) | Tak
6 | Drzwi szklane automatycznie blokowane w trakcie trwania cyklu. | Tak
7 | Minimum 2 pompy dozujące środki chemiczne wyposażone w czujniki poziomu płynu oraz przepływomierze podłączone do układu sterowania. Pomiar ilości zadozowanego środka chemicznego za pomocą przepływomierza. Wydruk ilości pobranego środka chemicznego (ml lub l) na raporcie procesu. | Tak | dodatkowa 3 pompa | 10
8 | Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia: - wydajność pompy min. 350l/min, - monitoring ciśnienia za pompą myjącą, - wirnik pompy myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej, - pompa oraz całość układu orurowania opróżnione całkowicie po procesie. | Tak
9 | Kondensator oparów zabezpieczający przed zawilgoceniem: - odprowadzenie kondensatu oparów po stronie maszyny. | Tak
10 | Sterowanie mikroprocesorowe. | Tak
11 | Monitorowanie temperatury z dwóch niezależnych czujników. | Tak
12 | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterowania w języku polskim. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. | Tak
13 | Możliwość zmiany parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego Po podaniu odpowiedniego hasła dostępu. Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | Tak
14 | Książka serwisowa w sterowniku urządzenia ustalająca okresy pomiędzy przeglądowe. Pamięć min. 10 ostatnich błędów z systemu autodiagnostyki. | Tak
15 | Wbudowana fabrycznie sygnalizacja akustyczna zakończenia procesu. | Tak
16 | Graficzny wskaźnik postępu procesu umieszczony poza wyświetlaczem urządzenia wskazujący czas do zakończenia procesu oraz stan alarmowy. | Tak
17 | Panel sterujący z wyświetlaczem LCD (minimum 2 linijki tekstu po 20 znaków w linijce) przedstawiające informacje: - wybrany program, - aktualna temperatura w komorze, - aktualna faza programu, - czas pozostały do końca procesu. | Tak
18 | Sterownik wyposażony w złącze 485 oraz 232 lub RJ45. | Tak
19 | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych bezpośrednio do myjni. | Tak
20 | Rejestracja istotnych parametrów procesu na wbudowanej drukarce zgodnie z PN EN 15883. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku prezentowane w języku polskim. | Tak
21 | Kontrola obecności piany w układzie cyrkulacyjnym pompy (brak nieprawidłowości związane z niewłaściwym doborem ilości środków chemicznych). | Tak
22 | Program mycia dezynfekcji termicznej 93°C (A0=3000), program mycia dezynfekcji chemiczno-termicznej 65°C-60°C. | Tak
23 | Ilość programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu sterowania min. 12 poprzez minimum 6 przycisków wyboru, do których są przypisane programy. | Tak
24 | Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu (zgodnie z normą EN 15883) oraz możliwość sterowania procesem dezynfekcji wg tej stałej. | Tak
25 | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych nowych programów. | Tak
26 | Wbudowany program samo dezynfekcji działający automatycznie (automatyczny start) przy dłuższym postoju maszyny. | Tak
27 | Alarm dźwiękowy. | Tak
28 | Myjnia wyposażona we wbudowany układ redukujący zużycie wody i środków chemicznych w zależności od wielkości załadunku. Wymagania odnośnie poboru wody i środków chemicznych przez myjnię: - wbudowany system wykrywania stopnia zapełnienia komory oraz dobór odpowiedniej ilości wody do mycia w zależności od wielkości załadunku (pomiar ilości pobranej wody za pomocą przepływomierza lub hydrostatu), - wbudowany system automatycznego doboru ilości środków chemicznych w zależności od ilości wody w komorze poprzez nastawę dozowanych ilości środków chemicznych (stężenia) dla danych programów z panelu sterującego bezpośrednio według wskazówek producenta środka w ml/l pobranej wody. | Tak
29 | Automatyczne rozpoznawaniem wózków wsadowych oraz automatyczny wybór dedykowanego programu. | Tak
30 | Wbudowany w urządzenie system (dodatkowy zbiornik) zlokalizowany poza komorą myjącą przygotowujący wodę do dezynfekcji termicznej (minimalna wymagana temperatura 93°C) wyposażony w grzałki i czujnik temperatury. | Tak
32 | Połączenie odpływu z myjni higieniczne bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej oraz wanny ocynkowanej (brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów). | Tak
33 | Urządzenie wyposażone w 3 zawory przełączeniowe do poboru wody: wody ciepłej, wody zimnej, wody demineralizowanej. | Tak
34 | Przyłącze elektryczne 3P+N+PE, 50Hz, 10-12kW. | Tak
35 | Hałas podczas mycia i suszenia mniejszy lub równy 62dB(A) | Tak
36 | Budowa i konstrukcja i wykonanie myjni zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-1, PN-EN ISO 15883-2. Konstrukcja winna umożliwić wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w normach europejskich. | Tak, załączyć
37 | Producent posiada wdrożony system jakości ISO lub równoważny | Tak, załączyć
38 | Wózek załadowczy na 8 dużych tac narzędziowych DIN na 4 poziomach. Dodatkowo 2 podłączenia Luer na poziom. Minimalna wysokość załadowcza 4–rech poziomów 80mm. Materiał stal kwasoodporna – szt. 1 | Tak
39 | Wózek załadowczy na 4 duże tace narzędziowe DIN na 2 poziomach. Dodatkowo 2 podłączenia Luer na poziom. Możliwość mycia większych gabarytowo pojemników. Materiał stal kwasoodporna – szt. 1 | Tak
40 | Zmiękczacz do oferowanego urządzenia, zapewniający wodę o parametrach wymaganych dla myjni -1 szt. | Tak
Serwis gwarancyjny
42 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/podać
43 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/podać
44 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/podać
45 | Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji. | Tak
46 | Przegląd serwisowy minimum 1 w roku | Tak, podać
47 | Wykonawca musi zapewniać autoryzowany serwis. Oświadczenie wystawione przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela (załączyc autoryzację) dla wykonawcy, potwierdzajace udzielaneu gwarancji producenckiej na oferowane w postępowaniu urządzenie. | Tak, załączyć do oferty
48 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie obsługi. Szkolenia muszą być potwierdzone protokołem i pracownicy muszą otrzymać indywidualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu. | Tak
49 | Wykonawca dostarczy kompletna dokumentację eksploatacyjną w języku polskim oraz skróconą instrukcję obsługi. | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 30
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
45.4. ZGRZEWARKA ROTACYJNA Z PODAJNIKIEM ROLKOWYM I OBCINARKĄ DWUPOZIOMOWĄ - 1 szt.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Zgrzewarka fabrycznie nowa rok produkcji nie starszy niż 2016 | Tak, podać
2 | Urzadzenie wyposażone w elektroniczny wyświetlacz LCD. | Tak
3 | Temperatury zgrzewania w zakresie 50-250°C | Tak
4 | Odległość zgrzewania od krawedzi: 5-30 mm | Tak
5 | Szerokość zgrzewu: min. 13 mm | Tak | 14mm i więcej | 10
6 | Min. Prędkość podawania: 10 m/min | Tak
7 | Podwójne zabezpieczenie przed uszkodzeniem napędu zgrzewarki oraz automatyczne włączanie i wyłączanie napędu przyi zastosowaniu optycznego sensora ruchu | Tak
8 | Obudowa ze stali nierdzewnej klacy co najmniej AISI 304 | Tak, podać
9 | Wymiary maks. (dł. x szer. x wys.) 430 x 240 x 180 mm | Tak
10 | Waga maks. 12,0 kg. | Tak, podać
11 | Moc: 230V, 50/60 Hz jednofazowa o maks. absorpcja: 600 W | Tak, podać
12 | Wyposażenie: - podajnik rolkowy - obcinarka dwupoziomowa do rękawów wykonana ze stali nierdzewnej min, AISI 304 | Tak
Serwis gwarancyjny
14 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
15 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
16 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
17 | Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji. | Tak, podać
18 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie obsługi. Szkolenia muszą być potwierdzone protokołem i pracownicy muszą otrzymać indywidualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu. | Tak
19 | Wykonawca dostarczy kompletna dokumentację eksploatacyjną w języku polskim. | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 10
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
45.5. INKUBATOR TESTÓW BIOLOGICZNYCH - 1 szt.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Inkubator do ampułkowych testów biologicznych na 56-60 st. | Tak
2 | Inkubator wyposażony sygnał diody wskazujący na gotowość urządzenia do pracy. | Tak
Serwis gwarancyjny
3 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
4 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
5 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
6 | Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji. | Tak, podać
7 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Centralnej Sterylizacji w zakresie obsługi. | Tak
8 | Wykonawca dostarczy kompletna dokumentację eksploatacyjną w języku polskim. | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów :
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
45.6. WYPOSAŻENIE MEBLOWE I POMOCNICZNE - 1 zest.
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Stół z komorą zlewozmywakową oraz półką pod blatem, wymiary długość ok. 190 cm, szerokość 70cm, wysokość 90 cm Wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9 Regulowane nóżki w zakresie min. ± 2 cm Fartuch naścienny od strony ścian, czyli z tyłu i lewej strony, blat zagłębiony Komora zlewozmywakowa o wymiarach długość 60 cm, szerokość 40cm, wysokość (głębokość) 30cm, Komora wyposażona w baterię sztorcową jednootworową, ze spryskiwaczem i ruchomą wylewką dolną, ze wspornikiem mocującym baterię do ściany; bateria umożliwiająca natrysk z góry mytych przedmiotów (bateria typu gastronomicznego), bateria wyposażona w zawory zwrotne. Od frontu stołu maskownica przesłaniająca zlewy o wysokości 30cm Półka pod blatem na wysokości 15cm od podłogi Ilość: 1 szt. | Tak
2 | Półka dwupoziomowa z oświetleniem Półka dwupoziomowa nad stołem roboczym Wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9 Wymiary (ok.): długość 120 cm, szerokość 30cm, odstęp pomiędzy półkami 34cm Konstrukcja z profili zamkniętych Ilość: 2 szt. | Tak
3 | Regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej wymiary (+/-2cm): szerokość 100cm, głębokość 60 cm, wysokość 180cm wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm konstrukcja z profili zamkniętych 4 półki ze stali nierdzewnej pełne Ilość: 1 szt. | Tak
4 | Stół z blatem roboczym „ciepłym” typu TRESPA z nadstawką i półką pod blatem, wymiary (+/-2cm): długość 140cm, szerokość 80cm, wysokość 90cm, wykonanie stal nierdzewna 0H18N9, nadstawka w formie pojedynczej półki do umieszczenia obcinarki dwupoziomowej, minimalne wymiary użytkowe nadstawki: szerokość 90cm x głębokość 42cm x wysokość nad blatem 35-40cm, półka pod blatem na wysokości (+/-2cm) h=18cm, regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm, konstrukcja z profili zamkniętych, blat jednolity,wykonany z materiału odpornego na korozję, zarysowania i działanie środków dezynfekcyjnych Ilość: 1 szt. | Tak
5 | Lampa z podświetlaną soczewką na wysięgniku, mocowana do stołu, Przewód zasilający 3 żyłowy o długości ok 1,05 m. Powiększenie: 5D Wymiary soczewki : ø127mm Oświetlenie: 90 diod LED Klapka zapobiegająca osadzaniu kurzu na soczewce, Obudowa soczewki wykonana z plastiku odpornego na uderzenia i środki do mycia Ilość: 1 szt. | Tak
6 | Krzesło przemysłowe poliuretanowe - wysokie wysokość siedziska: 540 do 790 mm podnośnik: 250 mm podłokietniki: TAK Ilość: 1 szt. | Tak
7 | Stół z blatem „ciepłym” typu TRESPA, wymiary (+/-2cm): długość 200 cm, szerokość 60cm, wysokość robocza 90cm (+/- 2cm), stelaż wykonany ze stali nierdzewnej 0H18N9, konstrukcja z profili zamkniętych, blat jednolity,wykonany z materiału odpornego na korozję, zarysowania i działanie środków dezynfekcyjnych, Ilość: 1 szt. | Tak
8 | Półka dwupoziomowa Półka dwupoziomowa nad stołem roboczym Wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9 Wymiary (ok.): długość 200 cm, szerokość 30cm, odstęp pomiędzy półkami 34cm Konstrukcja z profili zamkniętych Ilość: 1 szt. | Tak
9 | Metkownica 3-rzędowa alfanumeryczna Cyfry i litery w 2 pierwszych rzędach Do stosowania z metkami o wymiarach min. 25x31 mm Ilość: 1 szt. | Tak
10 | Regał pięciopółkowy chromowany z półkami ażurowymi wymiary (+/-2cm): szerokość 122 cm, głębokość 61cm, wysokość 182cm, półki przestawne wykonanie stal chromowana regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm konstrukcja składana Ilość: 1 szt. | Tak
11 | Tace sterylizacyjne druciane DIN wyposażone w chowane rączki wykonane ze stali kwasoodpornej, elektropolerowanej o wymiarach (+/-10mm): szerokość 250mm x wysokość 50mm x długość 480mm Ilość: 8 szt. | Tak
12 | Tace sterylizacyjne druciane DIN wyposażone w chowane rączki wykonane ze stali kwasoodpornej, elektropolerowanej o wymiarach (+/-10mm): szerokość 250mm x wysokość 50mm x długość 255mm Ilość: 4szt. | Tak
13 | Kontener z tworzywa sztucznego w kolorze białym z pokrywą przeźroczystą Możliwość mycia kontenera w oferowanej myni dezynfektorze wymiary: 530x325x150 Ilość: 4 szt. | Tak
Serwis gwarancyjny
14 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
15 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
16 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
17 | Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji. | Tak, podać
18 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Centralnej Sterylizacji w zakresie obsługi. | Tak
19 | Wykonawca dostarczy kompletna dokumentację eksploatacyjną w języku polskim. | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 46
Zestaw endoskopowy z wyposażeniem
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Funkcja PIP (obraz w obrazie) umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie obrazu z kamery endoskopowej i drugiej kamery endoskopowej na ekranie jednego monitora operacyjnego | TAK
2 | Funkcja umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie standardowego obrazu z kamery endoskopowej i obrazu z włączonym filtrem obrazowania na ekranie jednego monitora operacyjnego. | TAK
3 | Funkcja obrazowania postaci filtra cyfrowego eliminującego widmo czerwone światła widzialnego w celu lepszego różnicowania struktur tkankowych. | TAK
4 | Funkcja obrazowania w trybie cyfrowej redukcji różnic w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie oświetlonego obrazu. | TAK
5 | Funkcja obrazowania w trybie cyfrowego wzmacniania kontrastu kolorów w celu uwydatnienia struktury powierzchniowej tkanki. | TAK
6 | Funkcja zoom'u cyfrowego, min. 5 poziomów. | TAK
7 | Powyższe funkcje obrazowania uruchamiane w dowolnym momencie przez operatora za pomocą programowalnych przycisków w głowicy kamery. | TAK
8 | Funkcja zapamiętania indywidualnych ustawień do minimum 20 profili użytkowników. | TAK
9 | Funkcja wprowadzania opisu pacjenta w celu wyświetlania ich na ekranie monitora operacyjnego. | TAK
10 | Funkcja wyświetlania parametrów pracy insuflatora tj. ciśnieniem oraz przepływu CO2 na ekranie monitora operacyjnego. | TAK
11 | Funkcja regulacji ustawieniami źródła światła poprzez przyciski na głowicy kamery laparoskopowej | TAK
Endoskopowy, multispecjalistyczny system wizyjny umożliwiający podłączanie urządzeń wizyjnych poprzez dedykowane moduły połączone z jednostką sterującą – 1 komplet
12 | Funkcja zapisu zdjęć i sekwencji wideo w rozdzielczości Full HD (1920x1080) na nośniku USB | TAK
13 | Funkcja PIP- 20 profili użytkowników | TAK
14 | 4 tryby cyfrowe wzmacniające różnicowanie struktur tkankowych | TAK
15 | Wyjścia cyfrowe wideo wysokiej rozdzielczości do podłączenia monitora operacyjnego min.: 2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p), 1 x 3G-SDI | TAK
16 | Minimum 4 gniazda USB do podłączenia np. zewnętrznej klawiatury, pamięci typu Pen Drive lub myszki | TAK
17 | Umożliwiająca jednoczesne podłączenie np. jednej głowicy kamery i jednego wideoendoskopu giętkiego w celu jednoczesnego wyświetlenia obrazu na ekranie monitora operacyjnego | TAK
18 | Menu kamery wyświetlane na monitorze operacyjnym w postaci inteligentnych tekstowo - graficznych ikon informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji | TAK
19 | Minimum 2 gniazda umożliwiające bezpośrednie połączenie np. ze źródłem światła w celu sterowania jego parametrami poprzez przyciski na głowicy kamery oraz wyświetlanie parametrów pracy źródła światła na ekranie monitora operacyjnego. Funkcjonalność niewymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK
20 | Wyświetlanie siatki na ekranie do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego na ekranie monitora operacyjnego | TAK
21 | Wyświetlanie wskaźnika na ekranie do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego na ekranie monitora operacyjnego | TAK
Głowica kamery endoskopowej 3 CCD HD
22 | 3 CCD | TAK
23 | Zoom optyczny 2 x | TAK
24 | Czułość kamery ≤1,2 lux | TAK
25 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery, realizacja poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku | TAK
26 | Możliwość sterowania natężeniem źródła światła poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK
27 | Głowica kamery wyposażona w 1 przycisk dostępu do menu operacyjnego oraz 2 programowalne przyciski umożliwiające zaprogramowanie po dwie funkcje dla każdego przyciski | TAK
28 | Funkcja zoom'u cyfrowego min. 5 poziomów, regulowana poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK
29 | Waga głowicy max. 270g | 0
Optyka laparoskopowa
30 | Optyka typu HOPKINS, kąt patrzenia 0°, średnica 10 mm, długość 31 cm, autoklawowalna - 3 szt. | 0
31 | Słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki | Tak- 10 pkt | Słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki | 10
Nie- 0 pkt
Pojemnik na optykę
32 | Kosz druciany na 1 optykę endoskopową, sztywną o długości do 34 cm i średnicy do 10 mm - 3 szt. | TAK
Światłowód laparoskopowy
33 | Światłowód, średnica 4,8 mm, długość 300 cm - 3 szt. | TAK
Źródło światła typu LED
34 | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED, generujące światło o temperaturze barwowej 6300 - 6400 K | TAK
35 | Żywotność diody LED min. 25 000 godzin | TAK
36 | Zmiana natężenia światła natężenia światła poprzez przyciski na głowicy kamery oraz przyciski na panelu urządzenia | TAK
37 | Funkcja automatycznego dostosowania natężenia światła | TAK
38 | Gniazdo umożliwiające połączenie ze sterownikiem kamery w celu sterowania parametrami źródła światła poprzez przyciski na głowicy kamery oraz wyświetlanie ustawionych wartości na ekranie monitora operacyjnego | Tak- 10 pkt |  | 10
Nie- 0 pkt
39 | Wskaźnik paskowy lub liczbowy umieszczony na panelu urządzenia wskazujący ustawione natężenie świecenia | TAK
40 | Dedykowany przycisk automatycznego ustawienia natężenia światła na wartość minimalną i automatyczny powrót do ostatniej wartości po ponownym przyciśnięciu przycisku | TAK
Monitor
41 | Monitor płaski 23,6" Full HD, medyczny, wiszący, rozdz. max.1920x1080 | TAK
42 | Wejścia: | TAK, podać
DVI-D - 1 szt.
HD-SDI - 1 szt.
RGBS (VGA) - 1 szt.
S-Video - 1 szt.
CVBS - 1 szt.
43 | Możliwość instalacji opcjonalnego wejścia optycznego | TAKAK
44 | Wyjścia: | TAK, podać
DVI-D - 1 szt.
HD-SDI - 1 szt.
S-Video - 1 szt.
CVBS - 1 szt.
45 | Głębia koloru: | TAK, podać
min. 1,07 Miliarda
46 | Jasność 400 cd/m2 | TAK, podać
Kąt patrzenia 178 stopni pion/poziom
Moc 45W
Waga 7 kg
47 | Kontrast 1000:1 | TAK
Wysięgnik do monitora
48 | Ramię do monitora z uchwytem VESA 75/100, mocowane bocznie, zasięg 760 mm, maks. obciążenie 15 kg | TAK, podać
Monitor medyczny 27"
49 | Monitor płaski 27" Full HD, medyczny, wiszący, 16:9, rozdz. max.1920x1080, PIP | TAK, podać
50 | Wejścia: | TAK, podać
| DVI-D - 2 szt. | TAK, podać
| 3G-SDI - 1 szt. | TAK, podać
| RGBS (VGA) - 1 szt. | TAK, podać
| S-Video - 1 szt. | TAK, podać
| Composite/FBAS - 1 szt. | TAK, podać
51 | Możliwość instalacji opcjonalnego wejścia optycznego | TAK, podać
52 | Wyjścia: | TAK, podać
DVI-D - 1 szt.
Composite/FBAS - 1 szt.
53 | Format obrazu: | TAK, podać
4:03
5:04
16:09
PAL/NTSC
Picture-in-picture
54 | Jasność 240 cd/m2 | TAK, podać
Wertykalny kąt patrzenia 178 stopni
Moc 45W
Waga 9.8 kg
55 | Kontrast 3000:1 | Większy lub równy 3000:1 - 10 pkt
Mniejszy niż 3000:1 - 0 pkt
Wysięgnik do monitora
56 | Wysięgnik do monitora z uchwytem VESA 75/100 | TAK
57 | Mocowany centralnie | TAK
58 | Maksymalne obciążenie 18 kg | TAK
Wózek endoskopowy, aparaturowy
59 | Wózek wyposażony w 4 antystatyczne, podwójne koła, 2 z nich z hamulcami, centralnie umieszczony na tylnej ścianie panel elektryczny z możliwością podłączenia min. 6 urządzeń. | TAK
60 | 1 x Półka | TAK
61 | 1 x Półka z zamykaną na klucz szufladą. | TAK
62 | Uchwyt na kamerę endoskopową z wyjmowanymi wkładami. | 0
Insuflator dwutlenku węgla do laparoskopii 1 kpl.
63 | Wyświetlanie w postaci graficznej i liczbowej na panelu urządzenia wartości ustawionej prędkości przepływu CO2 i ciśnienia insuflacji | TAK
64 | Wyświetlanie w postaci graficznej i liczbowej na panelu urządzenia wartości aktualnej prędkości przepływu CO2 i ciśnienia insuflacji | TAK
65 | Liczbowy wyświetlacz zużycia CO2 w litrach | TAK
66 | Wskaźnik dostępności CO2 w butli | TAK
67 | Zakres ustawień ciśnienia gazu insuflacyjnego 0 – 30 mmHg | TAK
68 | Zakres ustawień prędkość przepływu gazu insuflacyjnego 0 – 20 l/min | TAK
69 | Interfejs do bezpośredniego podłączenia insuflatora do sterownika kamery endoskopowej w celu wyświetlania parametrów pracy insuflatora na ekranie monitora operacyjnego i regulacji ciśnienia i przepływu poprzez przyciski głowicy kamery ze sterylnej części pola operacyjnego | Tak- 10 pkt |  | 10
Nie- 0 pkt
70 | Zintegrowany z urządzeniem uchwyt na awaryjną butlę CO2 | Tak- 10 pkt |  | 10
Nie- 0 pkt
71 | W zestawie: | TAK
- filtry CO2 10 szt.
- silikonowy dren do insuflacyjny, sterylizowalny 1 szt.
- wysokociśnieniowy przewód doprowadzający CO2 o długość min. 100 cm 1 szt.
Przewód wysokociśnieniowy CO2
72 | Przewód wysokociśnieniowy CO2 | TAK
73 | Długość 1m +/- 10 cm | TAK
Dren insuflacyjny
74 | Dren insuflacyjny CO2, silikonowy, nadający się do sterylizacji - 2 szt. | TAK
Filtr gazu CO2, do insuflatora
75 | Filtr gazu CO2, do insuflatora, sterylny - 50 szt. | TAK
Pompa ssąco-płucząca
76 | Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji laparoskopowych i histeroskopii | Tak- 10 pkt
Nie- 0 pkt
77 | Płukanie realizowane w oparciu o moduł pompy rolkowej, | Tak- 10 pkt
Nie- 0 pkt
78 | Odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej | Tak- 10 pkt
Nie- 0 pkt
79 | Zakres regulacji ciśnienia płukania dla histeroskopii: 0-200 mmHg | TAK
80 | Zakres regulacji przepływu dla histeroskopii: 0-500 ml/min, | TAK
81 | Zakres regulacji ciśnienia płukania dla laparoskopii: 0-400 mmHg, | TAK
82 | Zakres regulacji przepływu dla laparoskopii: 0-1000 ml/min, | TAK
83 | Zakres regulacji ciśnienia odsysania dla laparoskopii: 0(-) 0,8 bar, | TAK
84 | Zakres regulacji ciśnienia odsysania dla histeroskopii: 0(-) 0,5 bar, | TAK
85 | Wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej przepływu, | TAK
86 | Wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia płukania, | TAK
87 | Wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia odsysania, | TAK
88 | Zapamiętywanie ostatnio używanych wartości parametrów ustawionych, | TAK
89 | Urządzenie wyposażone w gniazdo łączące ze sterownikiem kamery oraz moduł umożliwiający wyświetlanie parametrów pracy pompy na ekranie monitora operacyjnego | Tak- 10 pkt |  | 10
Nie- 0 pkt
90 | Dren płuczący jednorazowy do histeroskopii - 20 szt. | 20 szt.
91 | Dren płuczący jednorazowy do laparoskopii - 10 szt. | 10 szt.
92 | Funkcja rozpoznawania podłączonych drenów, z automatycznym przypisaniem zakresów pracy dla laparoskopii i histeroskopii | TAK
93 | Wielorazowy dren silikonowy do odsysania, sterylizowalny | 2 szt.
94 | Worek do odsysania o poj. 2 litrów, z filtrem, jednorazowy, opakowanie 48 szt. | 1 op.
95 | Pojemnik plastikowy na worek do odsysania | 1 szt.
Dren płuczący do pompy histeroskopowej
96 | Zestaw drenu płuczącego, do histeroskopii, wielorazowy - 2 szt. | TAK
Dren płuczący do laparoskopii
97 | Zestaw drenu płuczącego do laparoskopii, wielorazowy - 2 szt. | TAK
Igła Veress'a - 1 szt.
98 | Igła Veress'a, z przyłączem LUER-Lock | TAK
99 | Długość 15 cm | TAK
Trokar optyczny
100 | Trokar optyczny, wkręcany, typu EndoTIP bez gwoździa, średnica zew. 11mm, długość 10,5cm, zawór multifunkcyjny, przyłącze do insuflacji, wprowadzany pod kontrolą optyki, autoklawowalny - 1 szt | TAK
Trokar 11 mm
101 | Trokar, średnica zew. 11 mm, długość 10,5 cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny, autoklawowalny, rozbieralny, 3 częściowy – tuleja, gwóźdź, zawór - 2 szt. | TAK
Trokar 11 mm
102 | Trokar o średnicy 11 mm, gwóźdź stożkowy, zawór wielofunkcyjny długość 10,5 cm - 2 szt. | TAK
Uszczelka
103 | Uszczelka kapturek, do trokara 11 mm i redukcji do instrumentów 10 mm, zielona, opk. 10 szt. - ilość 10 opakowań | TAK
Torkar 6 mm
104 | Trokar, średnica 6 mm, długość 10,5 cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny, (30160P, 30160H2, 30160M1)- 3 szt. | TAK
Trokar 6 mm
105 | Trokar o średnicy 6 mm, gwóźdź stożkowy, zawór wielofunkcyjny, długość 10,5 cm - 3 szt | TAK
Uszczelka
106 | Uszczelka kapturek, do trokara 6 mm i redukcji do instrumentów 5 mm i 5,5 mm, czarna, opk. 10 szt.- ilość 12 opakowań | TAK
Redukcja 11 / 5 mm
107 | Redukcja 11 / 5 mm, nasadka na trokar - 2 szt. | TAK
Kleszcze
108 | Kleszcze, monopolarne, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm, trzyczęściowe - 2 szt. | TAK
Elektroda haczykowa
109 | Elektroda haczykowa, monopolarna, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm - 2 szt. | TAK
Retraktor
110 | Retraktor wachlarzowy, rozbieralny, średnica 5 mm, długość 36 cm - 1 szt. | TAK
Uchwyt do instrumentów laparoskopowych
111 | Uchwyt instrumentów, plastikowy, bez zapinki, obrotowy, monopolarny - 1 szt. | TAK
Uchwyt monopolarny
112 | Uchwyt plastikowy, bez zapinki, monopolarny, | TAK
113 | Rozszerzone pierścienie na palce - 2 szt. | Tak- 10 pkt |  | 10
Nie- 0 pkt
Uchwyt ClickLine, plastikowy, z zapinką zwalnianą, monopolarny, szerokie pierścienie na palce
114 | Uchwyt, plastikowy, z zapinką zwalnianą, monopolarny, szerokie pierścienie na palce - 1 szt. | TAK
Wkład kleszczy
115 | Wkład kleszczytypu KELLY; bransze preparacyjne, długie, 2 ruchome; średnica 5 mm, długość robocza 36 cm - 2 szt. | TAK
Nożyczki zakrzywione
116 | Nożyczki, zakrzywione, 3 częściowe, rozbieralne, autoklawowalne, monopolarne, średnica 5 mm, długość robocza 36cm, bransze 20mm, uchwyt bez zapinki - 2 szt. | TAK
Wkład nożyczek
117 | Wkład nożyczek; ostrza zakrzyw., ząbkowane, długość 17 mm, 2 ruchome; średnica 5 mm, długość robocza 36 cm - 2 szt. | TAK
Kleszcze typu "Aligator", monopolarne, średnica 5 mm
118 | Kleszcze chwytające typu "Aligator", 3 częściowe, rozbieralne, autoklawowalne, zęby wsteczne, monopolarne, średnica 5 mm, długość robocza 36cm, uchwyt z zapinką, bransze 18mm - 2 szt. | TAK
Kleszcze typu "Pazury"2x3
119 | Kleszcze typu "Pazury"2x3, uchwyt metalowy, rozbieralne, trzyczęściowe | TAK
120 | Średnica 10 mm | TAK
121 | Długość robocza 36 cm - 1 szt. | TAK
Kleszcze BABCOCK
122 | Kleszcze typu BABCOCK, monopolarne, rozbieralne, trzyczęściowe | TAK
123 | Średnica 5 mm | TAK
124 | Długość robocza 36 cm - 2 szt. | TAK
Rurka ssąco-płucząca
125 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, średnica 5 mm, długość 36 cm, autoklawowalna - 1 szt. | TAK
Klipsownica 10 mm
126 | Klipsownica, średnica 10 mm, długość 36 cm, do zast. z klipsami tytanowymi Pilling-Weck, rozm. średnio-duży - 1 szt. | TAK
Klipsy tytanowe
127 | Klipsy tytanowe (Hemoclip Weck 523860), średnio-duże, 16 magazynków po 10 szt. - 160 sztuk | TAK
Światłowód
128 | Światłowód, średnica 3,5 mm, długość 230 cm - 4 szt | TAK
Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania, perforowany, z matą silikonową
129 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania, perforowany, z matą silikonową - 1 szt. | TAK
Optyka typu HOPKINS II 30°, średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna - 1 szt.
130 | Optyka typu HOPKINS II 30°, średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna | TAK
131 | Słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki | Tak- 10 pkt
Nie- 0 pkt
132 | Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. | Tak- 10 pkt
Nie- 0 pkt
Element pracujący resektoskopu 1 szt.
133 | Element pracujący resektoskopu, bipolarny, aktywny | TAK
Płaszcz resektoskopowy 26 Fr - 1 szt.
134 | Płaszcz resektoskopowy 26 Fr., dziób skośny, z 2 LUER-Lock, obrotowy, bez obturatora | TAK
Obturator standardowy - 1 szt.
135 | Obturator standardowy, do zast. z płaszczami resektoskopu 8 mm | TAK
Pętla bipolarna
136 | Pętla tnąca, bipolarna, 24/26 Fr., do zast. z optyką 30 stopni - 6 szt. | TAK
Elektroda koagulacyjna
137 | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, kulkowa, 24 Fr., do zast. z optyką 30 stopni - 6 szt. | TAK
Elektroda koagulacyjna
138 | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, pointed, 24 Fr. - 6 szt. | TAK
Pojemnik
139 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, jeden poziom, mata silikonowa, mocowania dla instrumentów - 1 szt. | TAK
Manipulator maciczny typu HOHL - 1 komplet
140 | Manipulator maciczny wg HOHL'a wykorzystywany podczas operacji laparoskopowych do mobilizacji macicy, napinania struktur więzadłowych, identyfikacji sklepień pochwy oraz odsunięcia macicy od pęcherza i moczowodów w trakcie preparacji podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej, zestaw składający się z: | TAK
Uchwytu - 1 szt.
Wymiennych nasadek anatomicznych na szyjkę macicy, dopasowujących manipulator do różnych rozmiarów części pochwowej szyjki macicy, umożliwiających wyeksponowanie sklepień pochwy, 3 rozmiary - mała (średniaca 32 mm), średnia (średnica 35 mm), duża (średnica 40 mm) o długości 30 mm
Wymiennych wkładów spiralnych wkręcanych w szyjkę macicy, dopasowujących manipulator do różnych rozmiarów kanału szyjki macicy, umożliwiających stabilne ufiksowanie manipulatora, 2 rozmiary - duży (średnica 20 mm), mały (średnica 15 mm)
Wymiennych końcówek manipulatora dopasowujących manipulator do macic o różnej głębokości, 3 rozmiary - krótka (60mm), średnia (80mm), długa (100mm)
Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania, perforowany, z matą silikonową
141 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania, perforowany, z matą silikonową - 1 szt. | TAK
Konsola sterująca- 1 zestaw
142 | Konsola sterująca do elektrycznego zasilania silnika morcelatora wyposażona w wyświetlacze słupkowy oraz numeryczny informujący o prędkości obrotowej noża morcelatora | TAK
143 | Konsola wyposażona w moduł komunikacji z innymi urządzeniami toru wizyjnego | Tak- 10 pkt |  | 10
Nie- 0 pkt
144 | Tryb pracy: obroty, oscylacje, max. prędkość obrotowa 40 000 rpm | 0
145 | Funkcja ograniczenia maksymalnej prędkości morcelatora i automatycznego rozpoznania podłączenia silnika oraz ustawienie dedykowanego zakresu prędkości | TAK
146 | Nominalny moment obrotowy silnika morcelatora min. 0,50 Nm | TAK
|  | = 0,50 Nm - 0 pkt. |  | 10
> 0,50 Nm - 10 pkt
147 | Przełącznik nożny do uruchamiania obrotów noża morcelatora | TAK
148 | Możliwość rozbudowy o shaver histeroskopowy | Tak- 10 pkt |  | 10
Nie- 0 pkt
Morcelator laparoskopowy 15 mm - 1 zestaw
149 | Silnik morcelatora w kształcie tulei w obudowie aluminiowej wraz ze zintegrowanym przewodem elektrycznym, obroty silnika bezpośrednio przenoszone na nóż autoklawowalny | Tak- 10 pkt |  | 10
Nie- 0 pkt
150 | Zakres prędkości obrotowej silnika w zakresie min. 500-1200 rpm | TAK
151 | Nóż morcelatora z utwardzaną krawędzią tnącą prowadzony w kaniuli zewnętrznej, średnica 15 mm | TAK
152 | Kaniula zewnętrzna o średnicy 15 mm, z ukośnym końcem dystalnym, wprowadzana poprzez otwór po trokarze | TAK
153 | Obturator tępy | TAK
154 | Kleszcze do przyciągania morcelowanych tkanek, rozbieralne, średnica 15 mm | TAK
155 | Korkociąg do usuwania mięśniaków, śr. 10 mm | TAK
Kosz
156 | Kosz druciany do mycia i sterylizacji wszystkich instrumentów morcelatora, dwupoziomowy - 1 szt. | TAK
Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny
157 | Płaszcz histeroskopowy wew. BETTOCCHI, rozm. 4,3 mm, kanał inst. 5 Fr. - 1 szt. | TAK
Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny
158 | Płaszcz histeroskopowy zew. BETTOCCHI, rozm. 5 mm - 1 szt. | TAK
Optyka typu HOPKINS II 30°, średnica 2,9 mm, długość 30 cm, autoklawowalna - 1 szt.
159 | Optyka typu HOPKINS II 30°, średnica 2,9 mm, długość 30 cm, autoklawowalna | TAK
160 | Słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki | Tak- 10 pkt |  | 10
Nie- 0 pkt
161 | Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. | Tak- 10 pkt |  | 10
Nie- 0 pkt
Kleszcze chwytająco-biopsyjne
162 | Kleszcze chwytająco-biopsyjne, półsztywne, obie bransze ruchome, 5 Fr., długość 34 cm - 1 szt. | TAK
Nożyczki
163 | Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5 Fr., długość 34 cm - 1 szt. | TAK
Elektroda waporyzacyjna - 1 szt.
164 | Elektroda waporyzacyjna, bipolarna, zagięta pod kątem 90° | TAK
165 | Rozmiar 5 Fr. | TAK
166 | Długość 36 cm | TAK
Przewód bipolarny - 1 szt.
167 | Przewód bipolarny, długość 300 | TAK
Pojemnik
168 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, jeden poziom, mata silikonowa, mocowania dla instrumentów - 1 szt. | TAK
Serwis gwarancyjny
169 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
170 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
171 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
172 | Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji. | Tak, podać
173 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Centralnej Sterylizacji w zakresie obsługi. | Tak
174 | Wykonawca dostarczy kompletna dokumentację eksploatacyjną w języku polskim. | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 120
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 47
Zestaw artroskopowy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
Konsola kamery 4K z tabletem, źródłem światła i medycznym rejestratorem obrazu
1 | Konsola kamery 4K, źródło światła i medycznyrejestrator obrazu HD, źródło światła w technologii LED | TAK
2 | Źródło światła: żywotność diody LED do 30000 godz., wydajność oświetlenia: min. 1600 lumenów, temperatura barwowa: 5500-8500 K, współczynnik CRI: min. 65, modulowana synchronizowaną szerokością impulsu, nadstawka portu światłowodu współpracującego z innymi standardami: ACMI, Storz, Wolf, Olympus | TAK
3 | sterownik kamery z przyciskiem balansu bieli, zapisywaniem i robieniem zdjęć, możliwości przeglądania i wyboru do eksportu poszczególnych filmów i zdjęć z poziomu nagrywarki | TAK
4 | wyjścia video: | TAK
5 | min. 2xDisplayPort (3840 x 2160 pikseli [4K/UHD], 10-bit kolor) | TAK
6 | min. 2 x DVI (1920 x 1080 pikseli [1080p], 8-bit kolor) | TAK
7 | min. 4 x 3G-SDI (1920 x 1080 pikseli [1080p], 8-bit kolor) | TAK
8 | wejścia video: | TAK
9 | min. 1 x DVI, | TAK
10 | min. 4 gniazda USB z tyłu konsoli | TAK
11 | min. 2 gniazda USB z przodu konsoli | TAK
12 | port USB dla tabletu, 2x USB 2.0 , 2x USB 3.0 do zapisu obrazu, | TAK
13 | min. 1 x złącze do internetu: izolowane 10/100 MB/sek, | TAK
14 | min. 1x złącze RS-232: izolowane, | TAK
15 | min. 1x wejście audio, min. 1x wyjście audio | TAK
16 | pojemność pamięci wew. dysku SSD min. 124 GB, | TAK
17 | MOŻLIWOSĆ ROZSZRZENIA PAMIĘCI POPRZEZ PODŁACZENIE ZEWNĘTRZNEGO | TAK
18 | przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: JPG i BMP, , | TAK
19 | funkcja "obraz w obrazie", przełączanie między obrazem z kamery i wejścia video, | TAK
20 | funkcja "zdalnego wejścia" umożliwiająca dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera działającego w sieci, | TAK
21 | wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia). | TAK
22 | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych. | TAK
23 | 6-stopniowa skala wzmocnienia obrazu | TAK
24 | możliwość eksportu zdjęć i plików video do różnych lokalizacji, adnotacje na obrazie w kółku lub za pomocą strzałki z tekstem, modyfikacja obrazu: jaskrawość, kontrast, nasycenie, tworzenie raportu z predefiniowanym tekstem, linkami, dokumentami i obrazami, możliwość przeglądania zapisanych pacjentów za pomocą dowolnego tabletu poprzez łącze internetowe. | TAK
25 | Graficzna informacja o procesie nagrywania wyświetlana na monitorze medycznym. | TAK
26 | Wyświetlanie wykonanego zdjęcia wraz z numerem porządkowym. | TAK
27 | Zgodność ze standardem obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM). | TAK
28 | Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych poprzez port USB. | TAK
29 | Wyświetlanie parametrów urządzeń wieży na ekranie monitora | TAK
30 | Obsługa w językupolskim. | TAK
Głowica kamery
31 | głowica autoklaw owalna | TAK
32 | przetwornik obrazu: 3 CMOS | TAK
33 | Rozdzielczość 4K min.: 3840 x 2160 pikseli | TAK
34 | metoda skanowania: progresywna | TAK
35 | format obrazu: 16:9 | TAK
36 | zoom cyfrowy: x 1,5 | TAK
37 | dwa programowalne przyciski na głowicy kamery z trybami długiego i krótkiego przyciśnięcia (z możliwością zaprogramowania min. 2 funkcji dla jednego przycisku­), minimum pięć funkcji | TAK
38 | waga max. 580 g | TAK
Monitor medyczny
39 | Monitor medyczny LCD standardu 4K | TAK
40 | przekątna ekranu min. 30” | TAK | Przekątna obrazu 32" | 10
41 | proporcje obrazu nie mniejsze niż 16:9 | TAK
42 | rozdzielczość nie gorsza niż 4K 3840 x 2160 | TAK
43 | gama kolorów: min. 10-bit | TAK
44 | kąt widzenia min. (V i H) 178 st. | TAK
45 | jasność 500 cd/m2 | TAK
46 | Kontrast min. 1400:1 | TAK
47 | funkcja PIP (obraz w obrazie) | TAK
48 | mocowanie standardowe: VESA | TAK
49 | wejścia Video: min. 2xDisplayPort (3840 x 2160), 1 x DVI, 1 x SDI/HD-SDI 3G | TAK
50 | wyjścia Video: 1 x SDI/HD-SDI 3G | TAK
51 | praca w trybie PAL i NTSC | TAK
52 | możliwość opcjonalnego zastosowania łączności bezprzewodowej ze sterownikiem kamery. | TAK
Wózek aparaturowy
53 | Mobilny wózek aparaturowy na wszystkie elementy zestawu, cztery koła, uchwyt do prowadzenia wózka, wyłącznik centralny zasilania, szuflada, uchwyt do głowicy kamery, uchwyt do worków z solą fizjologiczną, możliwość podłączenia wszystkich zaoferowanych urządzeń bezpośrednio do wózka, przewód zasilający wózka długość min. 5m | TAK
54 | Wózek wyposażony w transformator izolujący i system pomiaru prądów upływu | TAK
55 | Ramię do mocowania tabletu | TAK
56 | Centralne ramię umożliwiające zawieszenie monitora, długość min. 75 cm | TAK
Pompa artroskopowa
57 | Dwurolkowa pompa artroskopowa, funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania | TAK
58 | Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia | TAK
59 | Predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów | TAK
60 | Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia | TAK
61 | Możliwość regulacji odsysania oddzielnie dla shavera i kaniuli | TAK
62 | Sterowanie zdalne, przyciskiem nożnym lub z ekranu dotykowego | TAK
63 | Maksymalna wartość przepływu: 1500 ml/min | TAK
64 | Regulacja ciśnienia w zakresie od 10mmHg do 120mmHg | TAK
Konsola shavera
65 | wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego, obsługa dwóch urządzeń jednocześnie | TAK
66 | automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej | TAK
67 | sterowanie jednym i dwoma pedałami | TAK
68 | 3 tryby pracy oscylacyjnej: standardowy, wydajny, agresywny | TAK
69 | shaver (golarka kostna): obroty prawo/lewo, max. 8000 obr./min.; oscylacja max. 3000 obr./min., | TAK
70 | dotykowy ekran sterujący napędem | TAK
71 | kompatybilność z ostrzami do mikrozłamań oraz automatycznej raszpli | TAK
Rękojeść shavera
72 | sterowanie przełącznikiem nożnym bądź w rękojeści z zintegrowanym przewodem | TAK
73 | metalowe przyciski sterujące w rękojeści shakera | TAK
74 | zatrzaskowe mocowanie ostrza, obroty prawo/lewo: 8000 obr./min, oscylacja: 3000 rpm | TAK
75 | regulacja ssania 0-100%, | TAK
76 | współpraca z ostrzami o średnicy w zakresie 2,0 mm – 5,85 mm | TAK
Narzędzia artroskopowe
77 | Narzędzie manualne, odgryzacz typu WideBitter końcówka prosta, trzon prosty, średnica sztancy 3,4mm. Możliwość zaoferowania rękojeści standardowej lub w osi narzędzia. | TAK
78 | Narzędzie manualne, Odgryzacz łąkotkowy typu WideBitter prawy, trzon prosty, średnica sztancy 3,4mm. Możliwość zaoferowania rękojeści standardowej lub w osi narzędzia. | TAK
79 | Narzędzie manualne Odgryzacz łąkotkowy typu WideBitter lewy, trzon prosty, średnica sztancy 3,4mm. Możliwość zaoferowania rękojeści standardowej lub w osi narzędzia. | TAK
80 | Narzędzie manualne, odgryzacz standardowy końcówka prosta, trzon prosty, średnica sztancy 3,4mm. Możliwość zaoferowania rękojeści standardowej lub w osi narzędzia | TAK
81 | Narzędzie manualne, standardowy odgryzacz wsteczny, końcówka prosta, trzon prosty, średnica sztancy 3,4mm. Możliwość zaoferowania rękojeści standardowej lub w osi narzędzia. | TAK
82 | Narzędzie manualne, chwytak szwów lub tkanek typu KingFisher, średnca sztancy 4,2mm, prosty, uchwyt samozwalniający. Możliwość zaoferowania rękojeści standardowej lub w osi narzędzia. | TAK
83 | Narzędzie manualne, chwytak mini. Końcówka prosta, trzon prosty, średnica sztancy 2,75mm. Możliwość zaoferowania rękojeści standardowej lub w osi narzędzia | TAK
84 | Nakłuwacz chrząstkowy zagięty pod kątem 20° | TAK
85 | Nakłuwacz chrząstkowy zagięty pod kątem 40° | TAK
86 | Nakłuwacz chrząstkowy zagięty pod kątem 60° | TAK
87 | Haczyk artroskopowy z metalową rękojeścią, trzon 150 mm, końcówka 3,4 mm, z oznakowaniem co 5,0 mm | TAK
88 | Łyżeczka owalna | TAK
89 | Łyżeczka zamknięta do oczyszczenia chrząstki zakrzywiona, pierścień 5,4 mm, obie strony tnące, z uchwytem, długość 150 mm | TAK
90 | Nożyce artroskopowe ząbkowane, końcówka prosta , trzon prosty, średnica sztancy 3,4mm | TAK
91 | Narzędzie manualne, Chwytak szwów końcówka prosta, trzon prosty, średnica sztancy 3,4mm. Możliwość zaoferowania rękojeści standardowej lub w osi narzędzia | TAK
92 | Osteotom chrząstkowy na prostym podajniku | TAK
93 | Narzędzie manulane, obcinak szwów prosty, głównie szwy 2-0, średnica sztancy 2,75mm Możliwość zaoferowania rękojeści standardowej lub w osi narzędzia. | TAK
94 | Popychacz węzłów z zamkniętym końcem, trzon 220 mm | TAK
95 | Kaseta na zestaw narzędzi ręcznych, 12-szczelinowa. | TAK
Optyka artroskopowa HD 30° śr. 4 mm
96 | Optyka artroskopowa, śr. 4 mm, dł. 155,5 mm, kąt patrzenia 70 stopni, autoklawowalna wraz z pojemnikiem do przechowywania i sterylizacji, kaniulą artroskopową z dwoma zaworami obrotowymi oraz obturatorem ołówkowym – 1 kpl. | TAK
| Optyka artroskopowa HD 30° śr. 2,7mm | TAK
97 | Optyka artroskopowa, śr. 2,7 mm, dł. 72 mm, kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna wraz z pojemnikiem do przechowywania i sterylizacji, kaniulą artroskopową z dwoma zaworami obrotowymi oraz obturatorem ołówkowym – 1 kpl. | TAK
Światłowód
98 | Światłowód, śr. 5,0 mm, dł. min. 270 cm, w przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny stanu uszkodzeń włókien światłowodowych - 2 szt. | TAK
NAPĘD ORTOPEDYCZNY AKUMULATOROWY
99 | Napęd ortopedyczny w postaci rękojeści pistoletowej wiertarskiej posiadający podłączany od spodu rękojeści akumulator li-ion niesterylny zamknięty w sterylnej obudowie. | TAK
100 | Rękojesc wyposażona w jeden przycisk sterujący płynnie prędkością obrotów, oraz przysick zmieniający obroty w lewo/w prawo i blokada obrotów. | TAK
101 | Napęd nie wymagający oliwienia. | TAK
102 | Obroty do min.13000 obr/min | TAK
103 | Szeroka gama nasadek wiercącyh i rozwiercających, montowanych do napędu zatrzaskowo bez użycia dodatkowych narzędzi. | TAK
104 | Kaniulacja napędu min. 4.1mm | TAK
105 | Możliwość podpięcia nasadki piły oscylacyjnej, piły posuwisto-zwrotnej oraz nasadki mikropiłki oscylacyjnej. | TAK
106 | Nasadka mikropiłki oscylacyjnej przeznaczonej do operacji na drobnych kościach, prędkośc nasadki min. 13000osc/min -1szt | TAK
107 | Nasadka piły oscylacyjnej do duzych zabiegów ortopedycznych. Prędkość nasadki min. 13000 osc/min. Nasadka posiada beznarzędziowy montaż ostrzy oraz możliwość ustawienia w różnych pozycjach w zakresie 360 stopni.- 1szt | TAK
108 | Nasadka wiertarska typu Jacobs z kluczykiem z możliwością montażu akcesoriów o średnicy od 0-6.5mm – 1szt | TAK
109 | Nasadka do drutów kirschnera z możliwością montażu drutów o średnicy w zakresie 0.8-4.0mm – 1szt | TAK
110 | Bateria li-ion – 2szt | TAK
111 | Bateria li-ion z możliwością pozostawiania jej na ładowarce w gotowości do następnego użycia, bez efektu pamięci. | TAK
112 | Szybkie ładowanie baterii od 0-100% poniżej godziny | TAK
113 | Puszka sterylna do połącznia z rękojeścią napędu przeznaczona do używania rękojeści z niesterylną baterią.- 2szt | TAK
114 | Osłona sterylna umożliwiająca w sposób sterylny wymianę baterii podczas operacji.-1szt | TAK
115 | Ładowarka do akumulatorów li-ion na dwa stanowiska z możliwością szybkiegi ładowania akumulatora, rozpoznawaniem stopnia naładowania i wyświetlaniem stopnia naładowania na ładowarce, ładująca baterie do wysztkich oferowanych napędów ortopedycznych producenta – 1szt | TAK
116 | Nasadka do piłki posuwisto-zwrotnej o prędkości min 13000osc/min. -1szt | TAK
117 | Nasadka do rzowiercania z szybkozłączką typu Hudson/Zimmer do rozwiertaków-1szt | TAK
118 | Dedykowana taca do sterylizacji oferowanego zestawu napędów – 1szt | TAK
System bipolarny - 1 kpl.
119 | system bipolarny do ablacji i koagulacji z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy wyjściowej | TAK
120 | zastosowanie do procedur artroskopii: kolana, barku, biodra | TAK
121 | dotykowy ekran LCD | TAK
122 | sterownik nożny w komplecie | TAK
123 | praca w systemie bipolarnym | TAK
124 | podłączenie dla końcówek dwuprzyciskowych, sterylnych elektrod ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. | TAK
Serwis gwarancyjny
125 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
126 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
127 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
128 | Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji. | Tak, podać
129 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Centralnej Sterylizacji w zakresie obsługi. | Tak
130 | Wykonawca dostarczy kompletna dokumentację eksploatacyjną w języku polskim. | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 10
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 48
Zestawy sanitarne - wyroby niemedyczne
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl.
Oferowany model/typ: Podać w kolejnych wierszach w kolumnie wartosć oferowana
Producent: Podać w kolejnych wierszach w kolumnie wartość oferowana
Kraj pochodzenia: Podać w kolejnych wierszach w kolumnie wartość oferowana
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Bidet - 1 sztuka | Tak
| Bidet ceramiczny wiszący z otworem, o wymiarach min. 35x54 cm(szer.xgłęb.), stelaż o szerokości min 50 cm. | Tak/Podać
2 | Kabina natryskowa z brodzikiem - 6 sztuk | Tak
| Kabina natryskowa kwadratowa 90 cm, z drzwiami rozsuwanymi z uszczelką magnetyczną, min szerokość wejścia 45 cm. Brodzik kwadratowy pod kabinę 90 cm. Bateria natryskowa dwu-otworowa, jednouchwytowa zwykła. | Tak/Podać
3 | Muszla ustępowa NPS z sedesem zestaw podtynkowy - 4 sztuki | Tak
| Muszla ustępowa NPS, zestaw składający się ze stelaża WC z przyciskiem i miski wiszącej z deską sedesową dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | Tak/Podać
4 | Muszla ustępowa z sedesem zestaw podtynkowy - 7 sztuk | Tak
| Muszla ustępowa, zestaw składający się ze stelaża do WC z przyciskiem i miski wiszącej z deską sedesową. | Tak/Podać
5 | Natrysk - 2 sztuki | Tak
| Natrysk jako bateria natryskowa dwu-otworowa jedno chwytowa zwykła. | Tak/Podać
6 | Podchwyt prosty - 4 sztuki | Tak
| Podchwyt prosty wykonany jako poręcz prosta o wymiarach min. 60x3,2 cm(dł.xśred.) | Tak/Podać
7 | Podchwyt łukowy - 12 sztuk | Tak
| Podchwyt łukowy wykonany jako poręcz ścienna, łukowa montowana na stałęj o długości min. 60 cm | Tak/Podać
8 | Pojemnik na mydło w płynie - 34 sztuki | Tak
| Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali nierdzewnej z okienkiem, ze zbiornikiem min. 800ml.zamykanym na kluczyk | Tak/Podać
9 | Pojemnik na ręczniki jednorazowe ze stali nierdzewnej- 30 sztuk | Tak
| Dozownik na pojedyńcze ręczniki papierowe, wykonany ze stali nierdzewnej, o pojemności min. 250 sztuk ręczników | Tak/Podać
10 | Pojemnik na środek do dezynfekcji rąk wykonany ze stali nierdzewnej- 15 sztuk | Tak
| Dozownik płynu dezynfekcyjnego, wykonany ze stali nierdzewnej z okienkiem, o pojemności min. 800 ml | Tak/Podać
11 | Pojemnik na zużyte ręczniki jednorazowe - 30 sztuk | Tak
| Kosz wykonany ze stali nierdzewnej min 12l. z uchylną klapą. | Tak/Podać
12 | Pojemnik pedałowy na odpady medyczne - 14 sztuk | Tak
| Kosz pedałowy, sterowany nożnie wykonany ze stali nierdzewnej , z dodatkowym wewnętrznym wyjmowanym wiaderkiem z pałąkiem. | Tak/Podać
13 | Siedzisko prysznicowe - 2 sztuki | Tak
| Siodełko prysznicowe uchylne z podparciem nożnym. Max. obciążenie 130 kg. Kolor do uzgodnienia | Tak/Podać
14 | Umywalka NPS(niepełnosprawni) z baterią zwykłą - 4 sztuki | Tak
| Umywalka wpuszczana w blat z otworem i przelewem, o wymiarach min.48x48 cm z baterią stojącą zwykłą | Tak/Podać
15 | Umywalka z baterią bezdotykową - 1 sztuka | Tak
| Umywalka z otworem i przelewem na półpostumęncie o szerokości min.50 cm z baterią bezdotykową zwykłą | Tak/Podać
16 | Umywalka z baterią zwykłą - 22 sztuki | Tak
| Umywalka z otworem i przelewem na półpostumencie o szerokości min.50 cm z baterią stojącą zwykła | Tak/Podać
17 | Wybrany oferent zobowiązany jest do wykonania na miejscu inwestycji dokładnych pomiarów gdy podane wymiary urządzeń sanitarnych są wymiarami przybliżonymi | Tak
19 | Cena oferenta musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt urządzeń, transport, montaż oraz koszty wszystkich innych potrzebnych materiałów . | Tak
Serwis gwarancyjny
20 | Wyroby fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2016 Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak/Podać
21 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
22 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
23 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 49
Meble do zabudowy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl.
Oferowany model/typ: Podać w kolejnych wierszach w kolumnie wartość oferowana
Producent ( wymagany jeden producent wszystkich mebli) :………………………………..…………………………………………………………….……………………………………
Kraj pochodzenia: ……………………………………..…………………............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Szafa gospodarcza 60x60x180 cm (SxGxH) - 3 sztuki | Tak/Podać
2 | Biurko lekarskie 120x60x76 cm (SxGxH )- 2 sztuki | Tak/Podać
3 | Zestaw szafek kuchennych z blatem w tym umywalka i zlewozmywak + baterie, wymiar zabudowy 190x60x85 (SxGxH) - 1 sztuka | Tak/Podać
4 | Zestaw szafek z blatem 320x60x85 cm- 1 sztuka | Tak/Podać
5 | Zestaw szafek z blatem w tym zlewozmywak z baterią140x50x85 cm (SxGxH) - 1 sztuka | Tak/Podać
6 | Szafa ubraniowa w salach chorych 40x50x180 cm (SxGxH) - 9 sztuk | Tak/Podać
7 | Lada rejestracyjna z dolnymi szafkami 45x40x65 (SxGxH) i szufladami 45x40x65 (SxGxH). Wymiar lady 250x60x72 cm (SxGxH), nadstawka 250x25x25cm (SxGxH), blat otwierany 72x60 cm- 1 sztuka | Tak/Podać
8 | Szafa pomocnicza dopasować 220x60x45 cm (SxGxH) - 2 sztuki | Tak/Podać
9 | Biurko lekarskie 120x60x76 cm (SxGxH) - 3 sztuki | Tak/Podać
10 | Szafa lekarska przeszklona pojedyncza 50x43,5x180 cm (SxGxH) - 5 sztuk | Tak/Podać
11 | Zestaw szafek z blatem 240x50x85 cm (SxGxH) - 4 sztuki | Tak/Podać
12 | Szafa na odzież operacyjną 70x50x180 cm (SxGxH) - 2 sztuki | Tak/Podać
13 | Zestaw szafek z blatem 160x50x85 cm (SxGxH) - 2 sztuki | Tak/Podać
14 | Szafa z 5 półkami na odzież sterylną 220x60x45 cm (SxGxH)- 3 sztuki | Tak/Podać
15 | Szafa z szufladami 220x60x45 cm (SxGxH) - 1 sztuka | Tak/Podać
16 | Szafa na sprzęt jednorazowy 220x60x45 cm (SxGxH) - 1 sztuka | Tak/Podać
17 | Zestaw szafek z blatem 280x50x85 cm (SxGxH) w tym umywalka i zlew + baterię - 2 sztuki | Tak/Podać
18 | Lada rejestracyjna z dolnymi szafkami 45x40x65 cm (SxGxH) i szufladami 45x40x65 cm (SxGxH) Wymiar lady 110x60x72 cm (SxGxH), nadstawka 110x25x25cm (SxGxH), blat otwierany 60x60 cm - 1 sztuka | Tak/Podać
19 | Lada w punkcie pielęgniarskim. Wymiar lady 125x60x72 cm (SxGxH), nadstawka 125x25x25cm (SxGxH), blat otwierany 60x60 cm - 1 sztuka | Tak/Podać
20 | Ława meblowa110x50x57 cm (SxGxH) - 1 sztuka | Tak/Podać
21 | Ława meblowa 110x50x57 cm (SxGxH) - 1 sztuka | Tak/Podać
22 | Zestaw szafek z blatem 180x50x85 cm (SxGxH) - 2 sztuki | Tak/Podać
23 | Blat biurka z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 28 mm o gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m³ wg normy PN EN 14322, klasa higieniczności E1 (dokument potwierdzający należy załączyć do oferty) trójwarstwowej pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Powierzchnia gładka, posiadająca właściwości antyrefleksyjne, odporna na działanie wysokich temperatur oraz nie ulegająca przebarwieniu pod działaniem takich substancji jak: tusz do stempli, tłuszcze, soki, kawa, słabe kwasy, środki czystości itp. Kolor jasny szary (do uzgodnienia z zamawiającym) | Tak/Podać
24 | Wszystkie korpusy szafek dolnych i górnych, szaf, lad, biurek oraz fronty, czoła szuflady,półki i itp.. Wykonane z trójwarstwowej płyty meblowej wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m³, w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w wybranym przez zamawiającego kolorze o grubości min. 18 mm. | Tak/Podać
25 | Widoczne wąskie krawędzie płyt zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości 2,0 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R= 0,5 mm | Tak/Podać
26 | Blaty robocze aneksów kuchennych , biurek, lad: grubości min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,6 mm, o wysokim stopniu twardosci i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności chemicznej. | Tak/Podać
27 | Zamontowana pólka na klawiaturę na prowadnicach rolkowych (kulkowych) o wytrzymałości min. 80.000 – (załączyć do oferty stosowny certyfikat producenta prowadnic) | Tak/Podać
28 | Półki szafek górnych, dolnych, szaf itp. Należy wyposażyć w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu się półki. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia. | Tak/Podać
29 | System okuć meblowych: prowadnice szuflad i zawiasy drzwi powinny zawierać system cichego samo domyku. Zawiasy drzwi z dożywotnią gwarancją oraz możliwością regulacji frontów we wszystkich kierunkach. | Tak/Podać
30 | Stelaż do biurka: stalowy malowany proszkowo (kolor do uzgodnienia z zamawiającym) poprowadzony wzdłuż zewnętrznej krawędzi stołu oraz czterech nóg z płynną regulacją wysokości w zakresie 60-82cm. Stelaż ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokątnym o wymiarach 20x35x2 mm Ze względów jakościowych rama stelaża nie może być spawana (łączenia wykonane są przy pomocy aluminiowego odlewu), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji. 4 nogi stalowe malowane proszkowo (kolordo uzgodnienia z zamawiającym) o średnicy 40-45 mm z regulacją wysokości w zakresie nie mniejszym niż +/-25mm Nogi stołu mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu – dzięki temu jest zwiększona wytrzymałość i trwałość mebla oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania stołu bez pogorszenia jego stabilności i jakości | Tak/Podać
31 | W biurkach i ladach uwzględnić wykonanie kontenerka meblowego wolno-stojącego na kółkach z min. Trzema szufladami zamykanymi na centralny zamek, oraz półkę na klawiaturę i podstawkę pod komputer. | Tak/Podać
32 | Ściana tylna szafek górnych i dolnych: wpuszczana w na frezowania w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu o kolorze zgodnej z kolorystyką korpusu szafek lub ustaloną z zamawiającym. | Tak/Podać
33 | Ściana tylna szaf wykonana z płyty meblowej wiórowej trójwarstwowej o grubości min.12 mm o kolorze zgodnej z kolorystyką korpusu. | Tak/Podać
34 | Blaty aneksów kuchennych lub aneksów medycznych zabezpieczyć listwą przy-blatową w miejscu styku blatu z ścianą o określonym kolorze przez zamawiającego | Tak/Podać
35 | Zastosować uchwyty meblowe o rozstawie min. 96 mm Łatwe w utrzymaniu czystości. | Tak/Podać
36 | W drzwiach i czołach w szafkach określonych przez zamawiającego wykonać zamki. | Tak
37 | Wybrany Wykonawca zostaje zobowiązany do wykonania pomiarów na miejscu inwestycji gdyż wymiary szafek są wymiarami przybliżonymi a konstrukcja mebli powinna być wykonana z zachowaniem określonych funkcji i warunków danych pomieszczeń. | Tak
38 | Wybrany wykonawca zostaje zobowiązany do sporządzenia projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z zamawiającym, po odbytej wizji lokalnej. | Tak
39 | Cena oferenta musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transport, montaż , oraz koszty wszystkich innych potrzebnych materiałów w tym zlewy, baterie, umywalki opcjonalnie oświetlenia LED, itp.. | Tak
Serwis gwarancyjny
40 | Wyroby fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2016 Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak/Podać
41 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
42 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy wyposażenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
43 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 50
Meble ze stali kwasoodpornej-nierdzewnej
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl.
Oferowany model/typ: Podać w kolejnych wierszach w kolumnie wartosć oferowana
Producent ( wymagany jeden producent wszystkich mebli) :………………………………..…………………………………………………………….……………………………………
Kraj pochodzenia: ……………………………………..…………………............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Zlewozmywak 1 komorowy w blacie ok. 500 x ok.400 x ok. 220 - 4 sztuki Zlewozmywak wspawany w blat, długość blatu do 1,5mb. Szerokość 600 mm. Zlewozmywak stojący na własnej konstrukcji, wysokość 850 mm +/-20 mm. Bateria sztorcowa. | Tak/Podać
2 | Regał magazynowy z 4 półkami pełnymi 800x500x1400 mm - 1 sztuka | Tak/Podać
3 | Regał magazynowy z 4 półkami pełnymi 800x380x1400 mm - 1 sztuka | Tak/Podać
4 | Regał magazynowy z 4 półkami pełnymi 1100x600x1800 mm - 1 sztuka | Tak/Podać
5 | Zlew gospodarczy na h-0,5 m 600x500x300 mm - 3 sztuki W wyposażeniu bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką wody i zmianą strumienia wody | Tak/Podać
6 | Półka ze stali nierdzewnej 2100x450x230 mm - 1 sztuka | Tak/Podać
7 | Zlewozmywak do mycia endoskopów z szufladą zamykaną dołem - 1 sztuka Zlewozmywak o gł. ok. 300 mm wspawany w blat, długość blatu do 1,2mb. Szerokość 600 mm. Zlewozmywak stojący na własnej konstrukcji, wysokość 850 mm +/-20 mm. Konstrukcja zabudowana w formie szafki z dolną szufladą. Bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką wody i zmianą strumienia wody | Tak/Podać
8 | Półka ze stali nierdzewnej 1100x400x230 mm- 1 sztuka | Tak/Podać
9 | Szafka dolna z szufladami - 1 sztuka Szafka wyposażona w 3 szuflady. Wymiary 600*600*850 +/- 20 mm. | Tak
10 | Szafa wisząca z kuwetami 491x450x680 mm - 1 sztuka Szafka z 3 kuwetami o wym. 400*300*100 mm. kuweta z podziałką krzyżową z możliwością zmiany ułożenia. Szafa wyposażona w ścianki systemowe umożliwiające wsuwanie koszy / kuwet. Kuwety wyposażone w klipsy "stop". | Tak
11 | Szafa wysoka z kuwetami 491x745x2150 mm - 1 sztuka Szafka z 6 kuwetami o wym. 400*600*100 mm. kuweta z podziałką krzyżową z możliwością zmiany ułożenia. Szafa wyposażona w ścianki systemowe umożliwiające wsuwanie koszy / kuwet. Kuwety wyposażone w klipsy "stop". | Tak
12 | Stół pomocniczy 1360x400x850 mm - 2 sztuki Stół roboczy wolnostojący. | Tak
13 | Zlewozmywak do mycia endoskopów 800x600x250 mm - 1 sztuka Wolnostojący, wymiar zewnętrzny 1000*800*850 mm. Bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką i zmianą strumienia wody. | Tak
14 | Zlewozmywak do mycia endoskopów 600x550x250 mm - 1 sztuka Wolnostojący, wymiar zewnętrzny 1000*800*850 mm. Bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką i zmianą strumienia wody. | Tak
15 | Szafa magazynowa 4 półkowa 1000x580x2000 mm +/- 20 mm - 3 sztuki | Tak/Podać
16 | Wózek 1 sekcyjny na brudną bieliznę - 3 sztuki | Tak/Podać
17 | Wózek 1 sekcyjny na brudne obuwie - 1 sztuka | Tak/Podać
18 | Umywalka chirurgiczna 2 stanowiskowa panelowa z dwoma bateriami na fotokomórkę oraz podajnikiem mydła szt. 1 i płynu szt. 1 o pojemnościach min. 500 mm łokciowe, podajnik szczotek wymiary 1600x600x1240 mm - 2 kpl. | Tak/Podać
19 | Cedzak - 2 sztuka Kuweta z perforowanym dnem do myjni na zużyte szczotki, kształt w formie trapezu dopasowany do koryta myjni. Szerokość ok. 300 mm | Tak
20 | Pojemnik pojedynczy z pokrywą zamykany na zużytą brudną bieliznę - 1 sztuka | Tak/Podać
21 | Pojemnik pojedynczy z pokrywą zamykany z workiem na brudną bieliznę - 5 sztuk | Tak/Podać
22 | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwo dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych, np.:Atest higieniczny | Tak
23 | Korpusy mebli w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301(304) | Tak
24 | Szuflady, półki i drzwi w całości wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) | Tak
25 | Meble stojące postawione na nóżkach o wysokości min. 140 mm z regulacją z zakresie 20 mm w celu wypoziomowania mebli | Tak/Podać
26 | Wszystkie krawędzie mebli zaokrąglone bezpieczne. | Tak
27 | Prowadnice szufladowe pełnego wysuwu typu teleskopowego z funkcją hamulca i funkcją dociągu | Tak
28 | Zawiasy do drzwi nierdzewne, dobrej jakości, pozwalające na pełną regulację | Tak
29 | Drzwi szafek i szaf otwierane skrzydłowo, pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnionej "plastrem miodu" z gumową uszczelką oraz uchwytem typu C. lub w określonym przypadku z drzwiami przeszklonymi ze szkłem bezpiecznym. | Tak/
30 | W blatach szafek dolnych ze zlewem, blatów roboczych , na tylnej ściance wykonany fartuch z blachy o wysokości min. 30 mm, pozostałe boki proste lub zagłębione | Tak/Podać
31 | Półki w szafkach i szafach regulowane z możliwością zmiany położenia. | Tak
32 | Regały z półkami montowanymi na stałe wykonany ze stali w gatunku 1.4301(304) z min. 4 pełnymi półkami, na nogach z profila min. 30x30x1,2 mm, grubość blachy półki min. 1,2 mm, nośność regału min 100 kg. | Tak/Podać
33 | Pojemniki pojedyncze z pokrywą na zużytą brudną bieliznę i wózki 1 sekcyjne. Wykonane w formie wózka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304), wózek wyposażony w obręcz na worek 100 l, oraz pokrywę satynową metalową matową lub polerowaną lub tworzywową o określonym kolorze. Pokrywa podnoszona nożne. Na obręczy klipsy służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm w tym dwa koła z blokadą. Oponki kół wykonane z materiałów nie brudzących podłoża. wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne | Tak
34 | W drzwiach i czołach w szafkach określonych przez zamawiającego wykonać zamki. | Tak
35 | Wybrany Wykonawca zostaje zobowiązany do wykonania pomiarów na miejscu inwestycji gdyż wymiary wyrobów są wymiarami przybliżonymi a konstrukcja mebli powinna być wykonana z zachowaniem określonych funkcji i warunków danych pomieszczeń. | Tak
36 | Wybrany wykonawca zostaje zobowiązany do sporządzenia projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z zamawiającym, po odbytej wizji lokalnej. | Tak
37 | Cena oferenta musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transport, montaż , oraz koszty wszystkich innych potrzebnych materiałów w tym zlewy, baterie, umywalki, itp.. | Tak
Serwis gwarancyjny
38 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
39 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
40 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 51
Meble ze stali malowanej
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl.
Oferowany model/typ: Podać w kolejnych wierszach w kolumnie wartość oferowana
Producent ( wymagany jeden producent wszystkich mebli) :………………………………..…………………………………………………………….……………………………………
Kraj pochodzenia: ……………………………………..…………………............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Szafa na bieliznę czystą 950x420x1800 +/- 50 mm - 3 sztuki | Tak/Podać
2 | Szafa na bieliznę czystą 600x420x1800 +/- 50 mm - 1 sztuka | Tak/Podać
3 | Szafa magazynowa 4 półkowa 600x420x1800 +/- 50 mm - 2 sztuki | Tak/Podać
4 | Szafa kartotekowa 1285x610x630 +/- 50 mm- 5 sztuk | Tak/Podać
5 | Szafa na odzież ogólno-lekarską z ławeczką 1800x600x500 +/- 50 mm- 4 sztuki | Tak/Podać
6 | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwo dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych np. Atest higieniczny. | Tak/Podać
7 | Korpusy mebli w całości wykonane ze stali cynkowej malowanej proszkowo w określonym kolorze palety RAL | Tak/Podać
8 | Półki, drzwi, czoła szuflady i wypełnienie szuflad wykonane ze stali cynkowej malowanej proszkowo w określonym kolorze palety RAL | Tak/Podać
9 | Meble stojące postawione na nóżkach o wysokości min. 120 mm z regulacją z zakresie 20 mm w celu wypoziomowania mebli | Tak/Podać
10 | Wszystkie krawędzie mebli zaokrąglone bezpieczne. | Tak/Podać
11 | Zawiasy do drzwi nierdzewne, dobrej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych | Tak/Podać
12 | Prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcją samo domykania, | Tak/Podać
13 | Drzwi szafek i szaf otwierane Skrzydłowo, pełne lub w określonym przypadku z drzwiami przeszklonymi ze szkłem bezpiecznym. | Tak/Podać
14 | Półki w szafkach i szafach regulowane z możliwością zmiany położenia. | Tak/Podać
15 | W drzwiach i czołach w szafkach określonych przez zamawiającego wykonać zamki. | Tak/Podać
16 | Wybrany Wykonawca zostaje zobowiązany do wykonania pomiarów na miejscu inwestycji gdyż wymiary wyrobów są wymiarami przybliżonymi a konstrukcja mebli powinna być wykonana z zachowaniem określonych funkcji i warunków danych pomieszczeń. | Tak
17 | Wybrany wykonawca zostaje zobowiązany do sporządzenia projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z zamawiającym, po odbytej wizji lokalnej. | Tak
18 | Cena oferenta musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transport, montaż , oraz koszty wszystkich innych potrzebnych materiałów. | Tak
Serwis gwarancyjny
19 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
20 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
21 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 52
Zestaw siedzisk
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl.
Oferowany model/typ: Podać w kolejnych wierszach w kolumnie wartosć oferowana
Producent: Podać w kolejnych wierszach w kolumnie wartość oferowana
Kraj pochodzenia: Podać w kolejnych wierszach w kolumnie wartość oferowana
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Fotel lekarski z poszyciem łatwo zmywalnym - 3 sztuki | Tak/Podać
| Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane integralną pianką PU, trudnopalną (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia); | Tak/Podać
| Elastyczne oparcie krzesła wykonane z tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego, wyściełane integralną pianką PU, trudnopalną (wykonaną w technologii wtryskowej w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Tył oparcia jest również tapicerowany. | Tak/Podać
| Klasa trudnopalności pianki siedziska orz oparcia potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021-1,2, oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianki trudnopalnęj w konkretnej partii krzeseł; | Tak/Podać
| Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu.. | Tak/Podać
| Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 60mm. | Tak/Podać
Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi, malowanymi farbą proszkową w kolorze czarnym;
| Sześciostopniowa regulowana wysokość oparcia za pomocą mechanizmu zapadkowego; | Tak/Podać
| Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 45 – 58 cm. | Tak/Podać
| Regulowane podłokietniki, z nakładką wykonaną z miękkiego poliuretanu, w kolorze czarnym; | Tak/Podać
| Podstawa pięcioramienna aluminiowa, polerowana, wyposażona w kółka o średnicy 65 mm, samohamowne | Tak/Podać
| Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% winyl, gramatura 650g/m2, z atestem higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina posiada właściwości antybakteryjne (AATCC147) odporność na pleśń (ASTM G21-02), odporność na działanie uryny oraz antystatyczność( ASTM D-257).; wymienione atesty i zaświadczenia należy dołączyć do oferty | Tak/Podać
| Wymiary: min. Ø 720 mm, h=960-1180 mm | Tak/Podać
| Krzesło posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1335-1, PN EN 1335-2, PN EN 1335-1, wydany przez jednostkę akredytowaną wymienione atesty należy dołączyć do oferty | Tak/Podać
| Krzesło posiada Protokół Oceny Ergonomicznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1998r; wymagany dokumnet należy dołączyć do oferty | Tak/Podać
| Krzesło produkowane zgodnie z wdrożonym przez producenta System Zarządzania Jakością, certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów oraz System Zarządzania Środowiskowego, certyfikat ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych i ich komponentów. | Tak/Podać
2 | Kanapa z tapicerką łatwo zmywalną - 2 sztuki | Tak/Podać
| Trzyosobowa kanapa rozkładana | Tak/Podać
| Wymiary: min. 172x75x86 cm (szer.xgł.xwys.) | Tak/Podać
3 | Krzesło obrotowe z pokryciem łatwo zmywalnym - 6 sztuk | Tak/Podać
| Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu; | Tak/Podać
| Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU, trudnopalną o gęstości 80 kg/m3 (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia); | Tak/Podać
| Klasa trudnopalności pianek siedziska i oparcia zgodna z normą PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2, potwierdzona certyfikatem i oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej konkretnej partii krzeseł. | Tak/Podać
| Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU, trudnopalną o gęstości 75 kg/m3 (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości; Oparcie tapicerowane zrówno od strony siedzącego jak i z tyłu. | Tak/Podać
| Możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy | Tak/Podać
| Regulacja siły odchylania oporu oparcia | Tak/Podać
| Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego w wysokości siedziska w zakresie 46 – 56 cm. | Tak/Podać
| Podłokietniki krzesła czarne z nakładką poliuretanową z możliwością regulacji 200-270mm | Tak/Podać
| Podstawa pięcioramienna, aluminiowa, polerowana. | Tak/Podać
| Wymiary: min. Ø 720mm, h=970-1140 mm | Tak/Podać
| Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% winyl, gramatura 650g/m2, z atestem higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina posiada właściwości antybakteryjne (AATCC147) odporność na pleśń (ASTM G21-02), odporność na działanie uryny oraz antystatyczność( ASTM D-257).; wymagane atesty i zaświadczenia nalezy dołączyć do oferty | Tak/Podać
| Krzesło posiada certyfikat zgodności z normą określającą obrotowe krzesła biurowe PN EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3. | Tak/Podać
| Krzesło posiada pozytywną ocenę ergonomiczno – fizjologiczną, potwierdzającą zgodność z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998r. Wymagane atesty należy dołączyć do oferty | Tak/Podać
4 | Krzesło z tapicerką łatwo zmywalną - 12 sztuk | Tak/Podać
| Krzesło na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju FI 16 x 2 mm, chromowany w technologii chrom III ( nie dopuszcza się chrom VI). Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie w ilości do 12 szt. | Tak/Podać
| Pod siedziskiem krzesło posiada maskownicę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Maskownica zapobiega odkształcaniu tkaniny siedziska podczas sztaplowania krzeseł | Tak/Podać
| Krzesło posiada konstrukcję kubełkową. Kubełek wykonany ze sklejki bukowej. | Tak/Podać
| Ponadto siedzisko posiada miękką nakładkę z pianki poliuretanowej, trudnopalnej, tapicerowanej tkaniną. | Tak/Podać
| Klasa trudnopalności pianki potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021-1,2, oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej konkretnej partii krzeseł | Tak/Podać
| Siedzisko tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% winyl, gramatura 650g/m2, z atestem higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina posiada właściwości antybakteryjne (AATCC147) odporność na pleśń (ASTM G21-02), odporność na działanie uryny oraz antystatyczność( ASTM D-257).;. wymagane atesty i zaswiadczenia nalezy dołączyć do oferty | Tak/Podać
| Krzesło posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 16139:2014, dotyczącą wytrzymałości i stabilności wymagane atesty należy dołączyc do oferty | Tak/Podać
| Wymiary: min. 520x520x840 mm (szer.xgł.xwys.) | Tak/Podać
5 | Ławeczka do przebieralni wg projektu - 1 szuka | Tak/Podać
| Siedzisko ławki wykonane z trzech listew z drewna liściastego, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. | Tak/Podać
| Wymiary: min. 1600x440x460 mm (szer.xgł.xwys.) | Tak/Podać
6 | Ławeczka do szatni czystej wg projektu - 1 sztuka | Tak/Podać
| Siedzisko ławki wykonane z trzech listew z drewna liściastego, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. | Tak/Podać
| Wymiary: min. 2000x440x460 mm (szer.xgł.xwys.) | Tak/Podać
7 | Ławeczka do poczekalni z dwoma siedzeniami - 2 sztuki | Tak/Podać
| Ławka dwuosobowa, posadowiona na stelażu chromowanym, na czterech nogach, wykonanym z rur stalowych o przekrojach FI 25 mm i FI 32 mm. Nogi stelaża wyposażone w stopki o średnicy FI 60 mm | Tak/Podać
| Siedziska i oparcia wykonane w kształcie kubełków, ze sklejki bukowej lakierowanej. Siedzisko ergonomicznie wyprofilowane w przedniej części opadającej ku dołowi. | Tak/Podać
| Miękkie, tapicerowane siedzisko wyposażone w nakładkę wykonaną z pianki poliuretanowej, trudnopalnej tapicerowaną tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% winyl, gramatura 650g/m2, z atestem higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina posiada właściwości antybakteryjne (AATCC147) odporność na pleśń (ASTM G21-02), odporność na działanie uryny oraz antystatyczność( ASTM D-257). wymagane atesty i zaświadczenia należy dołączyć do oferty | Tak/Podać
| Klasa trudnopalności pianki potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021-1,2, oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej konkretnej partii krzeseł wymagane atesty i oswiadczenia należy dołaczyć do oferty | Tak/Podać
| Ławka posiada sprawozdanie z badań wytrzymałościowych i stabilności wg PN EN 16139:2013 wymagany atest należy dołaczyć do oferty | Tak/Podać
| Wymiary: min 1090x540x850 mm (szer.xgł.xwys.) | Tak/Podać
8 | Ławeczka do poczekalni z trzema siedzeniami - 1 sztuka | Tak/Podać
| Ławka trzyosobowa, posadowiona na stelażu chromowanym, na czterech nogach, wykonanym z rur stalowych o przekrojach FI 25 mm i FI 32 mm. Nogi stelaża wyposażone w stopki o średnicy FI 60 mm. | Tak/Podać
| Siedziska i oparcia wykonane w kształcie kubełków, ze sklejki bukowej lakierowanej. Siedzisko ergonomicznie wyprofilowane w przedniej części opadającej ku dołowi. | Tak/Podać
| Miękkie, tapicerowane Siedzisko wyposażone w nakładkę wykonaną z pianki poliuretanowej, trudnopalnej tapicerowaną tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% winyl, gramatura 650g/m2, z atestem higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina posiada właściwości antybakteryjne (AATCC147) odporność na pleśń (ASTM G21-02), odporność na działanie uryny oraz antystatyczność( ASTM D-257). wymagane atesty i zaswiadczenia należy dołączyć do oferty | Tak/Podać
| Klasa trudnopalności pianki potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021-1,2, oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej konkretnej partii krzeseł wskazane dokumnety należy dołaczyć do oferty | Tak/Podać
| Ławka posiada sprawozdanie z badań wytrzymałościowych i stabilności wg PN EN 16139:2013. wymagane atesty należy dołączyć do oferty | Tak/Podać
| Wymiary: min. 16400x540x850 mm (szer.xgł.xwys.) | Tak/Podać
9 | Ławeczka do poczekalni z czterema siedzeniami - 3 sztuki | Tak/Podać
| Ławka czteroosobowa, posadowiona na stelażu chromowanym, na sześciu nogach, wykonanym z rur stalowych o przekrojach FI 25 mm i FI 32 mm. Nogi stelaża wyposażone w stopki o średnicy FI 60 mm. | Tak/Podać
| Siedziska i oparcia wykonane w kształcie kubełków, ze sklejki bukowej lakierowanej. Siedzisko ergonomicznie wyprofilowane w przedniej części opadającej ku dołowi | Tak/Podać
| Miękkie, tapicerowane siedzisko wyposażone w nakładkę wykonaną z pianki poliuretanowej, trudnopalnej tapicerowaną tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% winyl, gramatura 650g/m2, z atestem higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina posiada właściwości antybakteryjne (AATCC147) odporność na pleśń (ASTM G21-02), odporność na działanie uryny oraz antystatyczność( ASTM D-257). wymagane atesty i zaświadczenia nalezy dołączyć do oferty | Tak/Podać
| Klasa trudnopalności pianki potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021-1,2, oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej konkretnej partii krzeseł wymagane atesty i zaswiadczenia należy dołączyć do oferty | Tak/Podać
| Ławka posiada sprawozdanie z badań wytrzymałościowych i stabilności wg PN EN 16139:2013. wymagany atest należy dołączyć do oferty | Tak/Podać
| Wymiary: min. 21900x540x850 mm (szer.xgł.xwys.) | Tak/Podać
Serwis gwarancyjny
10 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak/Podać
11 | Czas wymagany od daty zgłoszenia awarii do naprawy urządzenia maksimum 3 dni | Tak/Podać
12 | Czas reakcji serwisu na pisemne zgłoszenie awarii do 24 godz. | Tak/Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 0
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2016 Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak/Podać | Gwarancja≥ min. 36 miesięcy | 10