Poznań, dnia 3 maja 2022 roku

**Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych**

Znak sprawy: **ZPnr2/2022**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ORAZ MODYFIKACJA SWZ**

**w przetargu pn.:**

**„Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), przedstawia treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

**1.** Dotyczy zadania nr 1,3 punktu II l) parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta, którego dynamika systemu wynosi 329 dB.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę aparatu USG o dynamice systemu 329 dB.**

**2.** Dotyczy zadania nr 1,3 punktu II n,o) parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta, o ilości obrazów pamięci dynamicznej 27 000 obrazów i filmu 60 sek.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę aparatu USG o ilości obrazów pamięci dynamicznej 27 000 obrazów i filmu 60 sek.**

**3.** Dotyczy zadania nr 1,3 punktu III d) parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwięków z 7 katami nadawania i 5 stopniami ustawień.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę aparatu USG z obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwięków z 7 katami nadawania i 5 stopniami ustawień.**

**4.** Dotyczy zadania nr 3 punktu głowica liniowa. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą liniową o częstotliwości pracy 2,9 – 13,3 MHz, szerokości skanu 51 mm i ilości elementów 192.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę aparatu USG z głowicą liniową o częstotliwości pracy 2,9 – 13,3 MHz, szerokości skanu 51 mm i ilości elementów 192.**

**5.** Dotyczy zadania nr 4 punktu II p) parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta głębokości penetracji 40 cm.

**Odpowiedź: W zakresie zadania nr 4 Zamawiający dopuszcza dostawę aparatu USG o głębokości penetracji 40 cm.**

**6.** Dotyczy zadania nr 5 punktu II p) parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta głębokości penetracji 35 cm. Przy badaniach dzieci nie jest wykorzystywany większy zakres penetracji.

**Odpowiedź: W zakresie zadania nr 5 Zamawiający dopuszcza dostawę aparatu USG o głębokości penetracji 35 cm.**

**7.** Dotyczy zadania nr 5 punktu II q) parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwięków z 7 katami nadawania

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę aparatu USG z obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwięków z 7 katami nadawania.**

**8.** Dotyczy zadania nr 5 punktu głowica mikroconvex. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą o kącie skanowania 110 stopni.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę aparatu USG z głowicą o kącie skanowania 110 stopni.**

**9.** Dotyczy zadania nr 6 punktu II p) parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta głębokości penetracji 35 cm. Przy badaniach ortopedycznych nie jest wykorzystywany większy zakres penetracji.

**Odpowiedź: W zakresie zadania nr 6 Zamawiający dopuszcza dostawę aparatu USG o głębokości penetracji 35 cm.**

**10.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyodrębnienie z zadania nr.8 z części nr 2 w w/w postępowaniu. Opisane parametry techniczne urządzeń do dekontaminacji są dystrybuowane przez różne podmioty w Polsce. W przypadku konieczności zaoferowania całego pakietu przez jednego oferenta wzrasta cena na niektóre pozycje (jeden oferent dysponujący prawami dystrybucje jednego urządzenia będzie zmuszony dokupywać u innych pozostałe sprzęty z pakietu).

**Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości zmiany podziału zamówienia na danym etapie postępowania, w związku z czym Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie podziału zaproponowanego przez Wykonawcę.**

**11. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu mobilne urządzenie do dezynfekcji na kołach, o nieznacznie większych wymiarach dł. 520mm x szer. 300mm x wys. 450 mm i wadze 23kg, wyposażone w rączkę holowniczą oraz rączkę transportową? Urządzenie jest wyposażone w dotykowy panel sterujący. Z poziomu dotykowego wyświetlacza, użytkownik wybiera opóźnienie startu, tryb dezynfekcji i kubaturę. Po zakończonym procesie dezynfekcji urządzenie automatycznie tworzy raport. Urządzenie posiada atest NIZP-PZH oraz zostało przebadane pod kątem skuteczności biobójczej metodą zamgławiania zgodnie z normą PN-EN 17 272. Prosimy o dopuszczenie.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do udziału urządzenia o wymiarach i wadze zaproponowanych przez Wykonawcę.**

**12.** CZĘŚĆ 9 – APARATY EKG Z OPROGRAMOWANIEM. Czy zamawiający dopuści do postępowania aparaty EKG z oprogramowaniem o następujących parametrach:

| **L.p.** | **Parametry wymagane** | |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą  i interpretacją danych z badań. | |
|  | Tryby pracy:   1. automatyczny, 2. ręczny. | |
|  | Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T. | |
|  | CMR >100dbB | |
|  | Pomiar HR 30-300 | |
|  | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania. | |
|  | Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci. | |
|  | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran LCD, min 7” 800x480 | |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi | |
|  | Wyświetlanie na ekranie LCD:   1. aktualnego czasu; 2. częstości rytmu; 3. czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru. 4. Kontaktu elektrod | |
|  | Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 100 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym | |
|  | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. | |
|  | Pasmo przenoszenia: 0,05 ÷ 300 Hz. | |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody  ze skórą pacjenta. | |
| 1 | Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta. |
|  | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta. | |
|  | Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 210 x 295 mm, składanka | |
|  | Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s. | |
|  | Jednoczesna rejestracja sygnału EKG  z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń. | |
|  | Formaty wydruku:  12 x 1, 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3 | |
|  | Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6,12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów. | |
|  | Wydruk daty i godziny badania. | |
|  | Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV. | |
|  | Filtr zakłóceń pochodzących  od elektroenergetycznej sieci zasilającej. | |
|  | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych(25/40/150 Hz)  i pływania linii izoelektrycznej. | |
|  | Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora. | |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora. | |
| 1 | Częstotliwość próbkowania  dla detekcji impulsów stymulatora: 32 000 próbek /s / kanał. |
|  | Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu: 1000 próbek / s / kanał. | |
|  | Rozdzielczość przetwarzania: 24 bity. | |
|  | Komunikacja 2x USB | |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na dysku wirtualnym | |
|  | Format danych SCP-PDF, | |
|  | Możliwość rozbudowy pamięci do 1000 badań | |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Wi-Fi, LAN | |
|  | Możliwość rozbudowy exportu danych w formatach DICOM, HL7 | |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i kart magnetycznych | |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem  w języku polskim. | |
|  | Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora. | |
| 1 | Możliwość wykonania minimum 500 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora. |
|  | Aparat przenośny, zainstalowany  na wózku z koszem na akcesoria | |
|  | Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: 2,7 kg. | |
|  | Wymiary aparatu 396 x 290 x 80 mm | |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim  w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD. | |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu. | |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. | |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 7 lat od daty dostawy. | |

**Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości badania konkretnych ofert wykonawców. Wobec zaproponowanego przez Wykonawcę urządzenia, Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza sprzęt o parametrach technicznych określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do formularza ofertowego oraz w wyjaśnieniach do SWZ składanych przez Zamawiającego w postępowaniu.**

**13.** Dotyczy części 8 poz. 2 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy).Czy Zamawiający dla potwierdzenia aktywność wobec: B, V, F, S zgodnie z obowiązującą normą PN EN 17-272 dotyczącą dezynfekcji drogą powietrzną wymaga przedstawienia badań zaoferowanego środka z zaoferowanym urządzeniem? Wskazana norma nakazuje traktować urządzenie i stosowane środki jako zestaw. Zastosowanie przypadkowego urządzenia z przypadkowym preparatem bez przedstawienia badań nie potwierdza spełnienia normy i nie daje gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji.Bez wykazania zgodności z normą na zestaw nie jest także możliwe określenie dawki preparatu dla osiągnięcie wymaganego spektrum działania, ponieważ technika dezynfekcji i wielkość generowanej kropli jest różna w zależności od zastosowanego urządzenia co ma ogromny wpływ na skuteczność dezynfekcji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedstawienia badań wskazanych przez Wykonawcę.

**14.** Dotyczy części 8 poz. 2 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy). Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z zaoferowanym urządzeniem w dawce max. 5ml/m3?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy postępowania. Przedmiotem postępowania przetargu jest dostawa urządzenia do dezynfekcji, a nie środków dezynfekujących.**

**15.** Dotyczy części 8 poz. 2 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy). Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były dopuszczone do stosowania w obszarze klinicznym (tj. obszar medyczny w zakresie – blok operacyjny, OIOM, Neonatologia, Hematologia itp.) i było to potwierdzone w rejestracji biobójczej?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy postępowania. Przedmiotem postępowania przetargu jest dostawa urządzenia do dezynfekcji, a nie środków dezynfekujących.**

**16.** Dotyczy części 8 poz. 2 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy). Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy) wyposażony był w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia**

**17.** Dotyczy części 8 poz. 2 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy)**.** Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy) posiadał możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych.**

**18.** Dotyczy części 8 poz. 2 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy). Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające panel dotykowy z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia z przyciskiem uruchomienia cyklu? Po uruchomieniu procesu diody migają na panelu przy skali wyboru kubatury kiedy następuje odliczanie do rozpoczęcia dyfuzji.

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy) posiadający panel dotykowy z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia z przyciskiem uruchomienia cyklu.**

**19.** Dotyczy części 8 poz. 2 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy). Czy Zamawiający odstąpi od pkt. g wymaganych parametrów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do dokumentów postępowania zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.**

**20.** Dotyczy części 8 poz. 2 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy) pkt. i. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu pkt. i wymagań? Oferowany system do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie + środek) posiada potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) oraz PN-EN 17-272 - jedynymi normami dotyczącymi skuteczności dezynfekcji drogą powietrzną. Dedykowane do urządzenia środki posiadają potwierdzoną skuteczność, natomiast stosowanie innych środków nie gwarantuje skuteczności, co mija się z celem. Stosowanie środków o podobnym składzie („zamienników”) może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz utratą gwarancji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do dokumentów postępowania zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.**

**21.** Dotyczy części 8 poz. 2 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy) pkt. n, o. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiornik ze środkiem w postaci butelki 1l wykonanej z polietyleny wysokiej gęstości HDPE, uchwyt z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy) posiadający zbiornik ze środkiem w postaci butelki 1l wykonanej z polietyleny wysokiej gęstości HDPE i uchwyt z tworzywa sztucznego.**

**22.** Dotyczy części 8 poz. 2 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy) pkt. Q, r. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 300 x 432 x 494mm, wadze 6,2kg?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy) o wymiarach: 300 x 432 x 494mm i wadze 6,2kg.**

**23.** Dotyczy części 8 poz. 1 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń pkt. D, h.Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w jedną kratkę ssącą o dużej powierzchni umiejscowionej w dolnej części, posiadające wydajność 1200m3/h?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dostawy aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o cechach zaproponowanych przez Wykonawcę.**

**24.** Dotyczy części 8 poz. 1 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń pkt. f, m, n, p, q. Czy Zamawiający odstąpi od pkt. f, m, n, p, q parametrów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do dokumentów postępowania zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.**

**25.** Dotyczy części 8 poz. 1 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykorzystywało metodę dekontaminacji opartą na połączeniu działania reaktora plazmowego oraz działanie pola elektrostatycznego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby aparat do dekontaminacji pomieszczeń wykorzystywał metodę dekontaminacji opartą na połączeniu działania reaktora plazmowego oraz działanie pola elektrostatycznego.**

**26.** Dotyczy części 8 poz. 1 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń.Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie do dekontaminacji posiadało skuteczność mikrobiologicznej redukcji min. 99,99% (bakterie, wirusy, spory, grzyby) w jednym przepływie oraz wydajność (natężenie przepływu powietrza): min. od 300 do 1200m3/h. Oferowane urządzenie gwarantuje możliwość wyboru prędkości przepływu powietrza odpowiedniej w zależności od wielkości pomieszczenia oraz ilości wymian powietrza jaką chcemy uzyskać.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby aparat do dekontaminacji pomieszczeń posiadał skuteczność mikrobiologicznej redukcji min. 99,99% (bakterie, wirusy, spory, grzyby) w jednym przepływie oraz wydajność (natężenie przepływu powietrza): min. od 300 do 1200m3/h.**

**27.** Dotyczy części 8 poz. 1 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń. Czy Zamawiający ze względu na specyfikę sprzętu – pracę w obecności pacjenta wymaga, aby urządzenia posiadało poziom głośności przy przepływie 800 m3/h mierzony z odległości 1m max. 41dBA?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby aparat do dekontaminacji pomieszczeń posiadał poziom głośności przy przepływie 800 m3/h mierzony z odległości 1m max. 41dBA.**

**28.** Dotyczy części 8 poz. 1 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie gwarantowało eliminację „martwych stref” – stagnacji powietrza poprzez wykorzystanie efektu Coandy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby aparat do dekontaminacji pomieszczeń gwarantował eliminację „martwych stref” – stagnacji powietrza poprzez wykorzystanie efektu Coandy.**

**29.** Dotyczy części 8 poz. 1 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń pkt. V. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 120kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dostawy aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o cechach zaproponowanych przez Wykonawcę.**

**30.** Dotyczy części 8 poz. 3 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez mgłę (ręczny). Czy Zamawiający dopuści profesjonalny bezprzewodowy elektrostatyczny rozpylacz plecakowy o poniższych parametrach:

- Optymalny zakres rozpylania: 90 - 180cm

- Rozmiar cząsteczki: 40 - 110 mikronów (regulowana dysza 3 w 1)

- Masa (na pusto): 4,5kg

- Zasilanie: Bezprzewodowy

- Pojemność zbiornika: 9l

- Wąż o długości 1 m

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dostawy sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez mgłę o cechach zaproponowanych przez Wykonawcę.**

**31.** Dotyczy części 8 poz. 4 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń. Czy Zamawiający dopuści profesjonalny dekontaminator pomieszczeń o poniższych parametrach:

- Mobilna jednostka do dekontaminacji powietrza o wysokich parametrach użytkowych, wyłapująca wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia w powietrzu, takie jak: bakterie, wirusy, drobne cząstki, pyłki, kurz.

- Dekontaminacja HEPA o wydajności 99,995 % z wykorzystaniem modułu filtracyjnego H14 HEPA x 4

- Maksymalna moc elektryczna: 280 VA/170 W

- Wydajność: 1200 m3/godz.

- Stopień ochrony przed wodą/cząstkami stałymi: całe urządzenie - IP40, panel sterujący - IP40

- Całkowite wymiary: wys. 402 x dł. 418 x gł. 427 mm

- Waga: 14kg

- Kolorowy dotykowy panel sterowania

- Poziomy hałasu urządzenia zgodnie z normą NF-EN ISO 3744:2012 w odległości 1m/2m: 200 m3/godz. 30 dB(A)/26 dB(A), 1200 m3/godz. 63 dB(A)/59 dB(A)

- Jedna kratka ssąca na górze urządzenia, cztery wydające po bokach

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę dekontaminatora pomieszczeń o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę.**

**32.** Dotyczy części 8 poz. 4 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń poz. d, h, o, p, s, u**.** Czy Zamawiający odstąpi od pkt. d, h, o, p, s, u parametrów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do dokumentów postępowania zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.**

**33.** Dotyczy Załącznika nr 1b do formularza ofertowego: Specyfikacja techniczna cz.2 – Aparat USG do Poradni Urologicznej. Do punktu I.9: Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wyposażony w 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic, z których 3 są jednakowe, a jedno innego typu – przeznaczone do głowic specjalistycznych, mając na względzie, że wszystkie oferowane głowice mogą być jednocześnie podłączone do aparatu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę ultrasonografu wyposażonego w 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic, z których 3 są jednakowe, a jedno innego typu – przeznaczone do głowic specjalistycznych.**

**34.** Dotyczy Załącznika nr 1c do formularza ofertowego: Specyfikacja techniczna cz.3 – Aparat USG do Poradni Endokrynologicznej (2 szt.). Do punktu I.7: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada regulację zasięgową wzmocnienia wyłącznie na ekranie dotykowym, a nie za pomocą klasycznych suwaków?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dostawy aparatu USG do Poradni Endokrynologicznej o cechach zaproponowanych przez Wykonawcę.**

**35.** Dotyczy Załącznika nr 1c do formularza ofertowego: Specyfikacja techniczna cz.3 – Aparat USG do Poradni Endokrynologicznej (2 szt.). Do punktu I.11: Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, który posiada ponad 386 tysięcy niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych, mając na względzie, że w wielu innych punktach znacznie przekracza wymagania specyfikacji?   
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę USG do Poradni Endokrynologicznej, który posiada ponad 386 tysięcy niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych.**

**36.** Dotyczy Załącznika nr 1c do formularza ofertowego: Specyfikacja techniczna cz.3 – Aparat USG do Poradni Endokrynologicznej (2 szt.). Do punktu II.19: Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, który umożliwia pomiar prędkości przepływu w dopplerze pulsacyjnym przy zerowym kącie korekcji maksymalnie do 9,8 m/s, mając na względzie że jest to wartość tylko o 2% mniejsza od wymaganej i całkowicie wystarczająca w badaniach wykonywanych w Poradni Endokrynologicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dostawy aparatu USG do Poradni Endokrynologicznej o cechach zaproponowanych przez Wykonawcę.**

**37.** Dotyczy Załącznika nr 1d do formularza ofertowego: Specyfikacja techniczna – Aparat USG do Poradni Lekarza POZ (1 szt.). Do punktu I.9: Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wyposażony w 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic, z których 3 są jednakowe, a jedno innego typu – przeznaczone do głowic specjalistycznych, mając na względzie, że wszystkie oferowane głowice mogą być jednocześnie podłączone do aparatu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę USG do Poradni Lekarza POZ wyposażony w 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic, z których 3 są jednakowe, a jedno innego typu – przeznaczone do głowic specjalistycznych.**

**38.** Dotyczy Załącznika nr 1e do formularza ofertowego: Specyfikacja techniczna cz.5 – Aparat USG do Poradni Chirurgii Dziecięcej (1 szt.). Do punktu I.9: Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wyposażony w 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic, z których 3 są jednakowe, a jedno innego typu – przeznaczone do głowic specjalistycznych, mając na względzie, że wszystkie oferowane głowice mogą być jednocześnie podłączone do aparatu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę USG do Poradni Chirurgii Dziecięcej** **wyposażony w 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic, z których 3 są jednakowe, a jedno innego typu – przeznaczone do głowic specjalistycznych.**

**39.** Dotyczy Załącznika nr 1f do formularza ofertowego: Specyfikacja techniczna cz.6 – Aparat USG do Poradni Ortopedycznej (1 szt.). Do punktu I.9: Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wyposażony w 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic, z których 3 są jednakowe, a jedno innego typu – przeznaczone do głowic specjalistycznych, mając na względzie, że wszystkie oferowane głowice mogą być jednocześnie podłączone do aparatu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę USG do Poradni Ortopedycznej** **wyposażony w 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic, z których 3 są jednakowe, a jedno innego typu – przeznaczone do głowic specjalistycznych.**

**40.** Dotyczy Załącznika nr 1gdo formularza ofertowego: Specyfikacja techniczna cz.7 – Echokardiograf na potrzeby Poradni Kardiologicznej (2 szt.). Mając na uwadze odpowiedzi Zamawiającego z dnia 13 kwietnia 2022 roku, prosimy o wyjaśnienie, czy echokardiografy opisane w załączniku nr 1g również mają być wyposażone w interfejs DICOM i zintegrowane z systemem PACS firmy Synektik - na koszt Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby echokardiografy opisane w załączniku nr 1g były wyposażone w interfejs DICOM. Zamawiający nie wymaga natomiast, aby echokardiografy były zintegrowane z systemem PACS firmy Synektik - na koszt Wykonawcy.**

Powyższe wyjaśnienia, w zakresie zmieniającym opis przedmiotu zamówienia, należy traktować jako modyfikację SWZ w rozumieniu art. 137 Pzp.

Ponadto, na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:

1. **Rozdz. 8 Podstawy wykluczenia z postępowania w następujący sposób:**

**Było:**

**8. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa **w art. 108 ust. 1 ustawy PZP**, **art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP** oraz **art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).**
2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Wykluczenie następuje na okres trwania opisanych powyżej okoliczności.

1. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w pkt 2 powyżej na podstawie:
   1. wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
   2. Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
   1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
   2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
   3. odjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
5. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
6. zreorganizował personel,
7. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
8. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
9. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
10. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 6, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
11. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
12. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.

Jest:

**8. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa **w art. 108 ust. 1 ustawy PZP**, **art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP** oraz **art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz** **art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie** [**(Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1)**](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonjvguyde)
2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Wykluczenie następuje na okres trwania opisanych powyżej okoliczności.

1. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w pkt 2 powyżej na podstawie:
   1. wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
   2. Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. Zgodnie z art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainiezakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) powyżej;

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

1. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
   1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
   2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
   3. odjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
4. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
5. zreorganizował personel,
6. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
7. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
8. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
9. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 7, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
10. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
12. **Rozdz. 9 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia pkt. 1.1. w następujący sposób:**

Było:

1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania, w formie jednolitego dokumentu JEDZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ” lub „jednolitym dokumentem”. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Instrukcja wypełniania JEDZ stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej SWZ. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

**Jest:**

1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania, w formie jednolitego dokumentu JEDZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ” lub „jednolitym dokumentem”. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. **Wypełniając JEDZ Wykonawca powinien uzupełnić także części III – podstawy wykluczenia, w sekcji D – Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego wymienionych w pkt 8.2 SWZ.**

Instrukcja wypełniania JEDZ stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej SWZ. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

1. **Rozdz. 9 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia pkt. 2.1. w następujący sposób:**

Było:

d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy PZP (**załącznik nr 8** do SWZ).

**Jest:**

d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy PZP oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego (**załącznik nr 8** do SWZ).

e) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z formularza ofertowego w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (załącznik nr 9 do SWZ).

1. **Rozdz. 14 Termin związania ofertą pkt 1 w następujący sposób:**

Było:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 7 sierpnia 2022 r., tj.** **przez 90 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 10 sierpnia 2022 r., tj.** **przez 90 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

1. **Rodz. 16 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1 i 2 w następujący sposób:**

Było:

1. Ofertę należy złożyć miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal **do dnia 10 maja 2022 r. do godz. 10:00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert **w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 11:00.**

Jest:

1. Ofertę należy złożyć miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal **do dnia 13 maja 2022 r. do godz. 10:00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert **w dniu 13 maja 2022 r. o godz. 11:00.**

1. **Zał. nr 2 do SWZ Formularz ofertowy w następujący sposób:**

Było:

Ponadto, Ja (My) niżej podpisany/i oświadczam/y, że:

1. zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego postępowania;
2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji;
3. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

**Jest:**

Ponadto, Ja (My) niżej podpisany/i oświadczam/y, że:

1. zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego postępowania;
2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji;
3. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
4. **Spełniam przesłanki / nie spełniam przesłanek\*** (właściwe skreślić) wykluczenia wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie [(Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonjvguyde);
5. Zamierzam powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia (jeżeli dotyczy):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Firma i adres podwykonawcy | Część zamówienia oddana do podwykonawstwa | Wartość zamówienia jaka przypada na podwykonawcę  [%] |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

1. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zamierzam skorzystać z następujących dostawców (jeżeli dotyczy):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Firma i adres dostawcy | Część zamówienia w ramach, której wykonawca korzysta z dostawcy | Wartość zamówienia jaka przypada na dostawcę  [%] |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

1. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zamierzam skorzystać z zasobów następujących podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Firma i adres podmiotu udostępniającego zasoby | Część zamówienia w ramach, której wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego | Wartość zamówienia jaka przypada na podmiot udostępniający zasoby  [%] |
| 1. |  | Szczegółowy opis w zał. nr 4 do SWZ |  |
| 2. |  | Szczegółowy opis w zał. nr 4 do SWZ |  |
| 3. |  | Szczegółowy opis w zał. nr 4 do SWZ |  |

**7) Zał. nr 7 do SWZ Oświadczenie o aktualności oświadczenia z art. 125 Pzp:**

**Było:**

Oświadczam, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (złożonym według zał. nr 3 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

**Jest:**

Oświadczam, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (złożonym według zał. nr 3 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
5. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W pozostałym zakresie SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, Zamawiający załączy na stronie postępowania zaktualizowane po zmianie zał. nr 2, 8 i 9 do SWZ.