Poznań, dnia 22 czerwca 2022 roku

**Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych**

Znak sprawy: **DA.272.9.2022**

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**w postępowaniu pn.:**

**„Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu (postępowanie powtórzone)”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm. – dalej zwanej „PZP”), **Zamawiający przedstawia treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy: **Załącznika nr 1a** do formularza ofertowego: Specyfikacja techniczna cz.1 – **Aparat USG do Poradni Chirurgii Naczyniowej (1 szt.).** Do punktu I.7: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada regulację zasięgową wzmocnienia wyłącznie na ekranie dotykowym, a nie za pomocą klasycznych suwaków?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w postępowaniu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada regulację zasięgową wzmocnienia wyłącznie na ekranie dotykowym, a nie za pomocą klasycznych suwaków.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy: **Załącznika nr 1a** do formularza ofertowego: Specyfikacja techniczna cz.1 – **Aparat USG do Poradni Chirurgii Naczyniowej (1 szt.).** Do punktu I.11: Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, który posiada ponad 386 tysięcy niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych, mając na względzie, że w wielu innych punktach znacznie przekracza wymagania specyfikacji?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w postępowaniu ultrasonograf, który posiada ponad 386 tysięcy niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych, mając na względzie, że w wielu innych punktach znacznie przekracza wymagania specyfikacji.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy**: Załącznika nr 1a** do formularza ofertowego: Specyfikacja techniczna cz.1 – **Aparat USG do Poradni Chirurgii Naczyniowej (1 szt.).** Do punktu II.19: Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, który umożliwia pomiar prędkości przepływu w dopplerze pulsacyjnym przy zerowym kącie korekcji maksymalnie do 9,8 m/s, mając na względzie że jest to wartość tylko o 2% mniejsza od wymaganej i całkowicie wystarczająca w badaniach wykonywanych w Poradni Chirurgii Naczyniowej

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w postępowaniu ultrasonograf, który umożliwia pomiar prędkości przepływu w dopplerze pulsacyjnym przy zerowym kącie korekcji maksymalnie do 9,8 m/s, mając na względzie że jest to wartość tylko o 2% mniejsza od wymaganej i całkowicie wystarczająca w badaniach wykonywanych w Poradni Chirurgii Naczyniowej.**

**Wobec powyższego, na podstawie art. 286 ust. 1,3,5 i 7 PZP Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie:**

1. **Rozdz. 14 Termin związania ofertą pkt 1 w następujący sposób:**

Było:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 26 lipca 2022 r., tj.** **przez 30 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 28 lipca 2022 r., tj.** **przez 30 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

1. **Rodz. 16 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1 i 2 w następujący sposób:**

Było:

1. Ofertę należy złożyć miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal **do dnia 27 czerwca 2022 r. do godz. 9:30.**

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert **w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 10:00.**

Jest:

1. Ofertę należy złożyć miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal **do dnia 29 czerwca 2022 r. do godz. 9:30.**

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert **w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 10:00.**

W pozostałym zakresie SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.